Załącznik  Nr 3  do Formularza Oferty

DZP/270/196/16

# Zestawienie parametrów  opisujących przedmiot zamówienia – dzierżawione urządzenie

Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej (CRRT)

Typ/ model …………………………….

Producent ……………………………..

Rok produkcji …………………………

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wykonywania heparynowych zabiegów CVVHD, CVVH, CVVHDF z pre- lub postdylucją | TAK |  |
| 2 | Możliwość wykonywania cytrynianowych zabiegów CVVHD, CVVHDF z postdylucją | TAK |  |
| 3 | Możliwość wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu | TAK |  |
| 4 | Kasetowy system drenów umożliwiajacy łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | TAK |  |
| 5 | Zintegrowane dreny cytrynianu i wapnia z układem krążenia pozaustrojowego | TAK |  |
| 6 | Nieprzerwana podaż cytrynianu podczas zmiany worków dializatu, substytutu, filtratu | TAK |  |
| 7 | Możliwość poboru roztworu dializatu z 4 worków bez dodatkowego łącznika | TAK |  |
| 8 | Możliwość podłączenia worka/ worków na filtrat do 20L | TAK |  |
| 9 | Zakres przepływu substytutu 10 – 160 ml/min | TAK |  |
| 10 | Regulowana ultrafiltracja 0 – 100ml/min | TAK |  |
| 11 | Wydajność pompy krwi 10 – 500 ml/min | TAK |  |
| 12 | Zintegrowany, obrotowy uchwyt hemofiltra | TAK |  |
| 13 | Komunikacja poprzez obrotowy ekran dotykowy 15’’ | TAK |  |
| 14 | System pomocy kontekstowej | TAK |  |
| 15 | Możliwość regulacji poziomu krwi w jeziorku żylnym z poziomu ekranu | TAK |  |
| 16 | Dwa detektory powietrza | TAK |  |
| 17 | Detektor przecieku krwi | TAK |  |
| 18 | 6 pomp perystaltycznych zintegrowanych na płycie czołowej | TAK |  |
| 19 | Dodatkowa pompa strzykawkowa z automatycznym wykrywaniem wielkości strzykawki 30/50ml | TAK |  |
| 20 | Pomiar ciśnienia tętniczego, żylnego i przed filtrem bez kontaktu z powietrzem | TAK |  |
| 21 | Możliwość uzyskania wstecznego przepływu krwi bez konieczności rozłączania układu krążenia pozaustrojowego i płukania cewnika | TAK |  |
| 22 | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | TAK |  |
| 23 | Zasilanie awaryjne zapewniające podtrzymanie krążenia pozaustrojowego przez co najmnie 15 min. | TAK |  |
| 24 | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania płynów zintegrowane w obudowie | TAK |  |
| 25 | Zakres regulacji temperatury dializatu/substytutu 35 - 39°C | TAK |  |
| 26 | Możliwość wyłączenia ogrzewania roztworów | TAK |  |
| 27 | Niezależne odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu czy filtratu | TAK |  |
| 28 | System bilansujący grawimetryczny z czterema niezależnymi wagami | TAK |  |
| 29 | Dokładność ważenia na każdej wadze: 1g | TAK |  |
| 30 | Możliwość przejścia w czasie zabiegu w „tryb pielęgnacji” z wyłączonym bilansowaniem i zmniejszonym przepływem krwi | TAK |  |
| 31 | Wózek jezdny aparatu na 4 niezależnych kołach, w tym 2 z dwustopniową blokadą | TAK |  |
| 32 | Dwa uchwyty z przodu i z tyłu aparatu ułatwiające przesuwanie/obracanie urządzenia | TAK |  |
| 33 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 34 | Naprawy urządzenia i koszt materiałów w cenie oferty | TAK |  |

UWAGA:

WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów.

Niespełnianie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy