## Arkusz1
DZP.262.35.2017 |  |  | Załącznik nr 3 do Formularza Oferty
PARAMETRY OPISUJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
L.p. | Opis parametru wymaganego / granicznego |  | Parametr wymagany | Spełnienie warunku TAK/NIE (opisać)
1 | Cytometr przeznaczony do diagnostyki klinicznej, w szczególności do diagnostyki chorób rozrostowych układu krwiotwórczego metodą cytometrii przepływowej, spełniający wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego 98/79/EC z dnia 27.10.1998 dla urządzeń medycznych do diagnostyki IN VITRO oraz zgodny z protokołami EUROFLOW. Fabrycznie nowy (niepowystawowy) - rok produkcji 2017. |  | TAK
2 | Cytometr wyposażony w minimum trzy lasery chłodzone powietrzem: niebieski (488 nm), czerwony (633 nm) oraz fioletowy (405 nm). Cytometr mierzy jednocześnie na jednej komórce: • minimum 8 fluorescencji z trzech laserów (w tym 4 z lasera niebieskiego, 2 z lasera czerwonego, 2 z fioletowego), • FSC, SSC. |  | TAK
3 | Z cytometrem dostarczona będzie stacja komputerowa sterująca, zalecana przez producenta cytometru i będąca integralną częścią systemu, o konfiguracji minimum: • procesor Intel (lub równoważny) 3,4 GHz, • pamięć minimum 4 GB RAM, • dysk twardy (lub SSD) min. 1 TB, • nagrywarka CD/DVD DVD RW/CDRW, • karta graficzna, • karta sieciowa, • złącza: minimum 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, • system operacyjny Windows 7 lub nowszy, • klawiatura, • mysz, • monitor LCD min. 24”, • laserowa drukarka kolorowa |  | TAK
4 | Cytometr wyposażony w wyspecjalizowany moduł oprogramowania do automatycznej charakteryzacji pracy elementów cytometru, szumów, tła, minimalnej czułości, minimalnych napięć pracy dla fotopowielaczy, regulowania czasu opóźnienia laserów, tworzenia raportów statystyki. |  | TAK
5 | Cytometr jest wyposażony w oprogramowanie pozwalające na: • Zapis danych w formacie FCS 3.0 z możliwością eksportu danych do standardu FCS 2.0, • Pełną ręczną i automatyczną kontrolę cytometru (ustawianie napięć, kompensacji, progów), • Automatyczne wyliczanie współczynników kompensacji dla pełnej macierzy parametrów, • Zarządzanie bazą danych eksperymentów, • Prezentację danych w skali liniowej, logarytmicznej i na różnych wykresach, z możliwością nakładania histogramów z różnych próbek, • Prezentację danych na wykresach: histogramach i kropkowym, • Zapisywanie/archiwizację (export/import) całych eksperymentów (danych próbek, ustawień zbierania, szablonów zbierania i analizy) jako jednego pliku, • Maksymalna liczba bramek logicznych ograniczona tylko pamięcią systemu, • Maksymalna ilość zbieranych komórek dla próbki nieograniczona. |  | TAK
6 | Układ optyczny o wysokiej czułości optycznej pomiarów, o następujących cechach: • Optyka rozdzielająca sygnały fluorescencji oparta na filtrach odbijających i powodująca, że mieszanka fluorescencji odbija się od filtrów, a przepuszczana do detektora jest tylko fluorescencja o najdłuższej fali, • Wiązki laserowe rozdzielone przestrzennie w miejscu pomiaru komórek, prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera do zestawów detektorów przeznacznoych dla poszczególnych laserów odbywa się światłowodami. |  | TAK
7 | Minimalna czułość pomiaru fluorescencji (MESF) nie mniejsza niż: • 100 dla FITC • 50 dla PE |  | TAK
8 | Cytometr automatycznie zarządza płynami eksploatacyjnymi oraz samodzielnie pobiera bufor roboczy oraz płyny odkażające i płuczące z opakowań handlowych. |  | TAK
9 | Cytometr automatycznie płucze komorę przepływową oraz igłę wstrzykującą próbkę przy zmianie próbek. Igła jest płukana wewnątrz i z zewnątrz. |  | TAK
10 | W zestawie z cytometrem dostarczony będzie komplet odczynników niezbędnych do uruchomienia cytometru i szkolenia personelu. |  | TAK
11 | W zestawie z cytometrem dostarczony będzie stół pod cytometr i stacja komputerowa, dostosowane do warunków lokalowych Zamawiającego. |  | TAK
12 | Oferta obejmuje bezpłatną pomoc aplikacyjną: telefoniczną, mailową a także stacjonarną, wszystkie w języku polskim. |  | TAK
Uwaga! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.
· Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów
· Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy