Załącznik nr 3 do Formularza oferty

DZP.262.52.2018

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

Przedmiot zamówienia: pompy insulinowe dla osób dorosłych – 15 szt.

Typ  …………….

Model  ………….

Rok Produkcji min.2018  ……………….

Pakiet 1

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa insulinowa – osobista – fabrycznie nowa | TAK |  |
|  | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy | TAK |  |
|  | Alarm wibracyjny | TAK |  |
|  | Elektroniczna blokada klawiatury | TAK |  |
|  | Programowanie wielkości bolusa | TAK |  |
|  | Minimum 3 rodzaje programowalnych bolusów | TAK |  |
|  | Programowanie bolusa prostego- dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus | TAK |  |
|  | Programowanie bolusa przedłużonego- dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus. Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godz. | TAK |  |
|  | Programowanie bolusa złożonego- dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus. Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godz. | TAK |  |
|  | Programowanie wielkości dawki bazy | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych dotyczących przepływów godzinowych (ilości jednostek na godzinę) | TAK |  |
|  | Dokładność dawkowania bazy/dawki podstawowej nie mniejsza niż 0,1 j/h | TAK |  |
|  | Minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci. | TAK |  |
|  | Czasowa zmiana bazy dawki podstawowej do max. 24 godzin | TAK |  |
|  | Możliwość procentowego lub jednostkowego zwiększania dawki bazowej min co 1 godzinę | TAK |  |
|  | Likwidowanie czasowej zmiany bazy/dawki podstawowej automatycznie | TAK |  |
|  | Pamięć pompy min. 90 dni w zakresie: - aktualne dawki w bazie, - historia bolusów – dawka i rodzaj, czas podania - średnie dawki dobowe, - dawki podstawowej, - wypełnień drenów | TAK |  |
|  | Możliwość przesyłania danych do komputera + niezbędny interface do komputera | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do odczytania danych z pompy | TAK |  |
|  | Możliwość sprawdzenia insuliny pozostałej do podania przez pompę | TAK |  |
|  | Automatyczne wypełnienie drenu | TAK |  |
|  | Nieograniczona ilość wypełnień drenu w ciągu 24 godzin | TAK |  |
|  | Wypełnienie drenu bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów | TAK |  |
|  | Zestawy infuzyjne (dostarczone przy dostawie pomp) min 2 szt/ pompę. | TAK wartość min. 2szt. - 0 pkt, każda kolejna sztuka - 5 pkt. |  |
|  | Zbiorniki na insulinę (dostarczone przy dostawie pomp) min 1szt./ pompę | TAK wartość min. 1 szt. - 0 pkt, każda kolejna sztuka - 5 pkt. |  |
|  | Opakowanie (etui) ochronne po 1 szt / pompę | TAK |  |
|  | Zasilanie pompy z baterii AA lub AAA | TAK |  |
|  | Informacja o zużyciu baterii większym niż 70% wyświetlana na ekranie pompy | TAK |  |
|  | Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min IPX 7 | TAK |  |
|  | Zakres temperatury pracy pompy od +5 do +40 (st.C) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi pompy w języku polskim | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | W okresie użytkowania pompy Wykonawca zapewni dostępność min. 10 sztuk na miesiąc zestawów infuzyjnych (zarówno metalowych jak i plastikowych, 2 długości drenu) w cenie refundowanej | TAK |  |
|  | Kalkulator bolusa z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych | TAK |  |
|  | Wymiana pompy w ciągu 24 godzin, przesyłka pompy na koszt firmy | TAK |  |
| 37. | System ciągłego monitorowania glikemii (CGMS) z odczytem na wyświetlaczu pompy | TAK |  |
| 38. | Kalkulator bolusa | TAK |  |
| 39. | Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowanym przedstawicielem | TAK |  |
| 40. | Współpraca z glukometrem, bezprzewodowo, z min. 1 glukometrem, możliwość włączania i wyłączania opcji przesyłania danych z glukometru do pompy. Możliwość zarejestrowania wartości glikemii przy funkcji kalkulatora bolusa włączonej lub wyłączonej | TAK/NIE Tak -10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 41. | Wbudowany w pompę (zintegrowany w 1 urządzeniu) system ciągłego monitorowania glikemii z hiperblokadą , możliwość odczytu wyniku glikemii z monitora pompy oraz samoistnego zatrzymania pompy przy niskich wartościach glikemii, | TAK/NIE Tak -10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 42. | Kabel do podłączenia do komputera z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiający odczyt danych z pompy do każdej pompy. | TAK/NIE Tak -10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |

UWAGA:

Niewypełnienie tabeli, niespełnienie któregokolwiek z parametrów lub udzielenie odpowiedzi „Nie” spowoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

(Podpis Wykonawcy)

Przedmiot zamówienia: pompy insulinowe dla osób dorosłych – 10 szt.

Typ  …………….

Model  ………….

Rok Produkcji min. 2018 ……………….

Pakiet 2

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa insulinowa – osobista – fabrycznie nowa | TAK |  |
| 2. | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  |
| 3. | Alarm dźwiękowy | TAK |  |
| 4. | Alarm wibracyjny | TAK |  |
| 5. | Elektroniczna blokada klawiatury | TAK |  |
| 6. | Programowanie wielkości bolusa | TAK |  |
| 7. | Minimum 3 rodzaje programowalnych bolusów | TAK |  |
| 8. | Programowanie bolusa prostego- dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus | TAK |  |
| 9. | Programowanie bolusa przedłużonego- dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus. Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godz. | TAK |  |
| 10. | Programowanie bolusa złożonego- dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus. Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godz. | TAK |  |
| 11. | Programowanie wielkości dawki bazy | TAK |  |
| 12. | Wprowadzanie danych dotyczących przepływów godzinowych (ilości jednostek na godzinę) | TAK |  |
| 13. | Dokładność dawkowania bazy/dawki podstawowej nie mniejsza niż 0,1 j/h | TAK |  |
| 14. | Minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci. | TAK |  |
| 15. | Czasowa zmiana bazy dawki podstawowej do max. 24 godzin | TAK |  |
| 16. | Możliwość procentowego lub jednostkowego zwiększania dawki bazowej min co 1 godzinę | TAK |  |
| 17. | Likwidowanie czasowej zmiany bazy/dawki podstawowej automatycznie | TAK |  |
| 18. | Pamięć pompy min. 90 dni w zakresie: - aktualne dawki w bazie, - historia bolusów – dawka i rodzaj, czas podania - średnie dawki dobowe, - dawki podstawowej, - wypełnień drenów | TAK |  |
| 19. | Możliwość przesyłania danych do komputera + niezbędny interface do komputera | TAK |  |
| 20. | Oprogramowanie do odczytania danych z pompy | TAK |  |
| 21. | Możliwość sprawdzenia insuliny pozostałej do podania przez pompę | TAK |  |
| 22. | Automatyczne wypełnienie drenu | TAK |  |
| 23. | Nieograniczona ilość wypełnień drenu w ciągu 24 godzin | TAK |  |
| 24. | Wypełnienie drenu bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów | TAK |  |
| 25. | Zestawy infuzyjne (dostarczone przy dostawie pomp) min 2szt/ pompę. | TAK wartość min. 2szt. - 0 pkt, każda kolejna sztuka - 5 pkt. |  |
| 26. | Zbiorniki na insulinę (dostarczone przy dostawie pomp) min 1szt./ pompę | TAK wartość min. 1szt. - 0 pkt, każda kolejna sztuka - 5 pkt. |  |
| 27. | Opakowanie (etui) ochronne po 1 szt / pompę | TAK |  |
| 28. | Zasilanie pompy z baterii AA lub AAA | TAK |  |
| 29. | Informacja o zużyciu baterii większym niż 70% wyświetlana na ekranie pompy | TAK |  |
| 30. | Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min IPX 7 | TAK |  |
| 31. | Zakres temperatury pracy pompy od +5 do +40 (st.C) | TAK |  |
| 32. | Instrukcja obsługi pompy w języku polskim | TAK |  |
| 33. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 34. | W okresie użytkowania pompy Wykonawca zapewni dostępność min. 10 sztuk na miesiąc zestawów infuzyjnych (zarówno metalowych jak i plastikowych, 2 długości drenu) w cenie refundowanej | TAK |  |
| 35. | Kalkulator bolusa z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych | TAK |  |
| 36. | Wymiana pompy w ciągu 24 godzin, przesyłka pompy na koszt firmy | TAK |  |
| 37. | Sterowanie funkcjami pompy z pilota z pozycji glukometru | TAK |  |
| 38. | Kalkulator bolusa | TAK |  |
| 39. | Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowanym przedstawicielem | TAK |  |
| 40. | Współpraca z glukometrem, bezprzewodowo, z min. 1 glukometrem, możliwość włączania i wyłączania opcji przesyłania danych z glukometru do pompy. Możliwość zarejestrowania wartości glikemii przy funkcji kalkulatora bolusa włączonej lub wyłączonej | TAK/NIE Tak -10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 41. | Kabel do podłączenia do komputera z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiający odczyt danych z pompy do każdej pompy | TAK/NIE Tak -10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |

UWAGA:

Niewypełnienie tabeli, niespełnienie któregokolwiek z parametrów lub udzielenie odpowiedzi „Nie” spowoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

(Podpis Wykonawcy)