DZP.262.72.2018                                                        Załącznik nr 2 do Formularza Oferty

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Poz. 1

| L.p. | Parametr/warunek wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane (wypełnić lub wpisać tak) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran | TAK |  |
| 2 | Urządzenie przenośne wyposażone w pasek/torbę do zawieszenia na ramię; Urządzenie duże wyposażone w zintegrowany uchwyt do mocowania | TAK |  |
| 3 | Waga urządzenia maksymalnie: małe – do 2kg duże – do 4,5kg | TAK |  |
| 4 | Zasilanie aparatu 230V/50Hz | TAK |  |
| 5 | Zasilanie akumulatorowe/ akumulator wbudowany w urządzenie Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym minimum 2 godziny | TAK |  |
| 6 | Tryby pracy -ciągły z utrzymaniem zadanej wartości podciśnienia -przerywany/pulsacyjny | TAK |  |
| 7 | Panel sterujący z możliwością blokady przed przypadkowymi zmianami parametrów i przed wyłączeniem | TAK |  |
| 8 | Wartość ciśnienia – regulowana w zakresie od 50 do 200 mmHg | TAK |  |
| 9 | Kontrola podciśnienia bezpośrednio w ranie | TAK |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w alarmy: -niskiego ciśnienia -wysokiego ciśnienia -nieszczelności -zapełnienia zbiornika na wydzielinę -rozładowania akumulatora -terminu serwisowania/kontroli urządzenia | TAK |  |
| 11 | Urządzenie wyposażone w wymienny zbiornik z wbudowanym filtrem hydrofobowym i węglowym. Pojemność zbiornika na wydzielinę w zakresie od 250 do 500ml, kompatybilne z urządzeniem | TAK |  |

Poz. 2,3

| L.p. | Parametr/warunek wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane (wypełnić lub wpisać tak) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do podciśnieniowej i instylacyjnej terapii ran | TAK |  |
| 2 | Urządzenie wyposażone w uchwyt do mocowania | TAK |  |
| 3 | Zasilanie aparatu 230V/50Hz | TAK |  |
| 4 | Zasilanie akumulatorowe/ akumulator wbudowany w urządzenie Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym minimum 2 godziny | TAK |  |
| 5 | Czas stosowania podciśnienia pomiędzy instalacjami od 3minut do 12 godzin; czas nasiąkania rany płynem instalacyjnym 1sek.- 30minut | TAK |  |
| 6 | Objętość instalacji pomiędzy 10 a 500ml | TAK |  |
| 7 | Panel sterujący z możliwością blokady przed przypadkowymi zmianami parametrów i przed wyłączeniem | TAK |  |
| 8 | Wartość ciśnienia – regulowana w zakresie od 25 do 200 mmHg | TAK |  |
| 9 | Kontrola podciśnienia bezpośrednio w ranie | TAK |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w alarmy: -niskiego ciśnienia -wysokiego ciśnienia -nieszczelności -zapełnienia zbiornika na wydzielinę -rozładowania akumulatora -terminu serwisowania/kontroli urządzenia | TAK |  |
| 11 | Urządzenie wyposażone w funkcje kontroli napełniania, cyklu i nasiąkania | TAK |  |
| 12 | Wysięgnik do zawieszenia płynu do instylacji | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Niewypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

- Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

- ………………………..............................................

- podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy