Załącznik nr 3 do Formularza oferty

DZP.262.82.2018

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

PAKIET NR 1

Przedmiot zamówienia: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym szt.6

Producent/Firma …………..…………………

Typ, model …………………………………….

Rok produkcji. 2018 r.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany/ oceniany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |
| 2 | Zasilanie 230 V , 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci | Tak |  |
| 3 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany baterii zapewniający normalną pracę na okres min. 60 min. | Tak |  |
| 4 | Długość zewnętrzna łóżka – 2180mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża o min. 25 cm | Tak |  |
| 5 | Szerokość zewnętrzna łóżka – 950 mm (+/-50mm) | Tak |  |
| 6 | Leże łóżka min.4 – sekcyjne z zawieszeniem na kolumnach teleskopowych | Tak |  |
| 7 | Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko. Lamele z tworzywa przezierne dla promieni RTG. | Tak |  |
| 8 | Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, możliwość wyboru kolorystyki min. 8 kolorów / nie dopuszcza się wypełnienia w postaci naklejek, folii samoprzylepnych/ bez dodatkowych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
| 9 | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe | Tak |  |
| 10 | Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu. | Tak |  |
| 11 | Barierki dzielone , tworzywowe poruszające się z segmentami leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej. Barierki wykonane z tworzywa z wypełnieniem, możliwość wyboru kolorystyki wypełnienia min. 8 kolorów / nie dopuszcza się wypełnienia w postaci naklejek, folii samoprzylepnych/. | Tak |  |
| 12 | Barierki boczne zwalniane za pomocą jednej ręki wyposażone w system spowalniający opadanie wspomagany sprężyną gazową | Tak |  |
| 13 | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania | Tak |  |
| 14 | Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne zapewniające dostęp niezależnie od położenia barierek bocznych | Tak |  |
| 15 | Barierki boczne wyposażone w wbudowany wskaźnik kątowy | Tak |  |
| 16 | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: - Zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, - Barierki boczne z wbudowanym elektrycznym systemem ułatwiającym wstawanie - Sterownika nożnego do sterowania wysokości leża oraz pozycji egzaminacyjnej, zabezpieczonego przed przypadkowym uruchomieniem, - Centralny panel sterowania montowany na szczycie od strony nóg. | Tak |  |
| 17 | Panel sterowniczy wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku | Tak |  |
| 18 | Panel sterowniczy wyposażony w przycisk dodatkowego podświetlenia nocnego aktywowanego na min 5 minut | Tak |  |
| 19 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 345 mm do 730 mm (+/- 50 mm) | Tak |  |
| 20 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 750 mm+/- 50 mm | Tak |  |
| 21 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 390mm +/- 50 mm | Tak |  |
| 22 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 23 | Funkcja autoregresji minimum 10 cm w odcinku krzyżowo-lędźwiowym | Tak |  |
| 24 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20 º (+/- 4 º ) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak Podać |  |
| 25 | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20 º (+/- 4º) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak Podać |  |
| 26 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 27 | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 28 | Elektryczna funkcja antyszokowa z każdej pozycji– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 29 | Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 30 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór): - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - sterowań nożnych Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka | Tak |  |
| 31 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji – przycisk oznaczony na wszystkich sterownikach | Tak |  |
| 32 | Odłączenie wszelkich regulacji po około180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak |  |
| 33 | Przycisk bezpieczeństwa (nie blokada poszczególnych funkcji) powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |
| 34 | Mechaniczna funkcja CPR dostępna niezależnie od położenia barierek bocznych | Tak |  |
| 35 | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach | Tak |  |
| 36 | Łóżko wyposażone w 5-te koło ułatwiające manewrowanie i przemieszczanie | Tak |  |
| 37 | Alarm dźwiękowy niezabezpieczonego hamulca. Alarm uruchamia się po podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej. | Tak |  |
| 38 | Pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 150 mm | Tak |  |
| 39 | Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania centralnego panelu sterowniczego | Tak |  |
| 40 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu | Tak Wartość min. 0 pkt. wartość max 10pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 41 | System elektryczny kolumn i siłowników wyposażony w system przeciążenia. Informacja o przeciążeniu dźwiękowa | Tak/Nie Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 42 | Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 8 kolorów | Tak |  |
| 43 | Wyposażenie do każdego łóżka: - Barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej - Wieszak kroplówki chromowany z regulacją wysokości z min. 4 uchwytami /hakami/ szt.6 - Uchwyt na worki urologiczne po obydwu stronach łóżka po min 4 szt. na każdą stronę - Karta gorączkowa szt.6 | Tak |  |
| 44 | Materac przeciwodleżynowy piankowy szt.6 o wysokości 14-16 cm rekomendowany dla osób ze średnim ryzykiem odleżynowym min. I/II stopień Materac wykonany z wysoce sprężystej pianki i paroprzepuszczalny, zmywalny pokrowiec z zamkiem szt. 12. Twarda pianka na krawędziach zwiększająca komfort pacjenta. Trzy rodzaje pianki w okolicy głowy i pięt zmniejszające nacisk. Wyprofilowany w centralnej części dla najlepszej dystrybucji nacisku. Na całej długości materaca materiał posiadający właściwość pamięci kształtu ciała np.typu viscoelastic. Materac dopasowany do wielkości łóżka. Widoczne i trwałe oznaczenia na pokrowcu materaca odnośnie czyszczenia i dezynfekcji. | Tak |  |
| 45 | I. Materac przeciwodleżynowy o parametrach min. - Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy - szt.1- Materac powietrzny leczący odleżyny do min. III stopnia w skali 4 stopniowej - Modułowa konstrukcja komór materaca - Materac składający się z minimum 20 poprzecznych komór oraz dwóch komór wzdłużnych dla stabilizacji materaca do położenia bezpośrednio na ramę łóżka – wykonane z materiału typu poliuretan - Bezpieczne obciążenie robocze min 160 kg - Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzony w: - wskaźniki sygnalizujące pracę materaca, tryb: statyczny, symulacyjny, zmiennociśnieniowy, - tryb symulacyjny polegający na włączeniu stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, symulacja materaca pasywnego w celu sprawdzenia stanu pacjenta, - tryb statyczny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta, - tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu około 7minutowym, w którym co trzecia komora pozostaje bez powietrza na czas około 2,5 minuty, - wskaźnik pozycji siedzącej i automatycznego dostosowania się zmiany ciśnienia w odcinku lędźwiowo krzyżowym pacjenta - wskaźnik konieczności wezwania serwisu - przycisk aktywowania i dezaktywowania akustycznych alarmów materaca - przycisk bezpieczeństwa aktywujący możliwość wykonywania regulacji funkcji pompy – świadomego wyboru wybieranych funkcji - wskaźnik CPR - Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. w celu resuscytacji) - Funkcja transportowa - Akustyczny alarm spadku ciśnienia - Funkcja zmiany ciśnienia w komorach w zależności od wagi pacjenta - Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie po 30 minutach w tryb zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym pozostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym - Możliwość pozostawienia w trybie transportowym (napełnionych komór) do 24 godzin bez zasilania zewnętrznego (na akumulatorze) - Wysokość materaca 17cm (+/-2cm) - Wymiary materaca: 200cm x 86cm - Materac pokryty w półprzepuszczalnym pokrowcu przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze szt.8 - Przewody powietrzne, łączące materac z pompą zabezpieczone pokrowcem - Materac połączony z pompą szybko złączką - Pompa wyposażona w mechaniczny filtr powietrza - Możliwość mycia pokrowca w temperaturze min. 60 stopni i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. Nie dopuszcza się rozwiązań nie zakrytego zamka. - Zamek odpinany dookoła materaca (360o). Możliwość odpięcia tylko górnej części pokrowca - Pokrowiec na materac szt.1 lub II. Materac przeciwodleżynowy o parametrach min. - Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy - szt.1 - Materac powietrzny leczący odleżyny do min. III stopnia w skali 4 stopniowej - System pracy zmienociśnieniowy, dynamiczny z możliwością przełączenia na system statyczny, - Komory umieszczone w kilkunastu rzędach winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w cyklu 10 - minutowym, z możliwością przełączenia ich na system statyczny – napełniający równocześnie wszystkie komory. - Komory w sekcji głowy winny pracować w trybie statycznym. Możliwość łatwego wyłączenia z pracy komór sekcji głowy. - Materac wyposażony w powierzchniowy pneumatyczny czujnik kontroli obciążenia wykonany z elastycznego, nieusztywnionego poliuretanu, wbudowany w materac, znajdujący się pod pacjentem, o powierzchni roboczej nie mniejszej niż 0,4m2, rozpoznający obciążenie wywierane na materac przez pacjenta oraz samoczynnie i bezobsługowo regulującym ciśnienie w materacu niezależnie od wagi i pozycji pacjenta. - Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka, zbudowany z co najmniej 20 poprzecznych, odpinanych, pojedyńczowymiennych komór o wysokości w zakresie 20-23cm, wykonanych z elastycznego, nieusztywnionego poliuretanu. - Łatwa możliwość indywidualnego wyłączenia z pracy komór materaca bez ich wypinania. Zawory odcinające umieszczone na bocznej powierzchni materaca. - Materac wyposażony w zasilacz powietrzny zawieszony na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony we wskaźniki sygnalizujące: - pracę materaca - brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową - przerwy w zasilaniu prądem - Materac pokryty odpinanym pokrowcem przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. - Konstrukcja sekcji pod piętami zapewniająca zwiększony index przepływu krwi w obszarze pięt. - Posiadający wbudowany filtr przeciwbakteryjny. - Możliwość manualnej zmiany ciśnienia powietrza w materacu. - Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca. Zawór CPR - Limit wagi pacjenta min. 160kg - Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie min. 10 godz - Możliwość mycia i dezynfekcji. - Materac wyposażony w przeciwodleżynową poduszkę uniwersalną o wymiarach: długość 35cm, szerokość 25cm oraz poduszkę pod dłoń o wymiarach: długość 45cm, szerokość 23cm, wysokość 8,5cm, do pozycjonowania pacjenta, z wypełnieniem z mikrofibry powleczonej tkaniną mikroporową, zewnętrzną warstwą wykonaną z dzianiny krytej poliuretanem dwukierunkowo rozciągliwej, delikatnej i miękkiej w dotyku, przepuszczającej powietrze, ognioodpornej, zewnętrzna warstwa w postaci pokrowca zapinanego na suwak, z możliwością zdjęcia celem prania i dezynfekcji, możliwość prania pokrowca zewnętrznego w temperaturze do 95°C i wypełnienia w temperaturze do 40°C. - Pokrowiec na materac szt.1 lub III. Materac przeciwodleżynowy o parametrach min. - Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy - szt.1 - Materac powietrzny leczący odleżyny do min. III stopnia w skali 4 stopniowej - Długość materaca min. 200 cm - Szerokość materaca min. 85 cm - Grubość materaca min. 18 cm - Materac pięciostrefowy wyposażony w 30 wymiennych komór powietrznych. - Mikrokomory w sekcji głowy, klatki piersiowej, krzyżowej, udowej i pięt. - Materac wyposażony w czujnik który pozwala na zanurzenie ciała pacjenta w materacu zapewniając idealny współczynnik dystrybucji masy ciała pacjenta do powierzchni styku, a także zapewnia właściwe wsparcie dla ciała pacjenta, aby nie dotykało ono do ramy łóżka, co może powodować uszkodzenia skóry, zwłaszcza w okolicach kości krzyżowej. - Materac pracujący w trybie dynamicznego zmiennego niskiego ciśnienia (strefa głowy i pięt pozostaje w trybie ciągłego niskiego ciśnienia; strefa klatki piersiowej, krzyżowa i ud pracuje w trybie zmiennego niskiego ciśnienia w cyklu co 2 komora napełnia się powietrzem do ½) Strefa pięt praca w trybie ciągłego niskiego ciśnienia - Materac z możliwością natychmiastowego utwardzenia powierzchni materaca w celu ułatwienia procedur pielęgnacyjnych, po 10 minutach powraca automatycznie do trybu terapeutycznego - Zewnętrzna pompa z możliwością blokady panelu sterowania - Alarm opuszczenia łóżka przez pacjenta - Przewody zasilające poprowadzone kanałem umieszczonym wzdłuż materaca, - Limit wagowy gwarantujący skuteczność prewencji w pozycji leżącej min.160 kg - Manualny zawór CPR w sekcji stóp - Pokrowiec na materac szt.1 | Tak |  |
| 46 | Każde łóżko wyposażone w szafkę dwustronną, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo. - Wymiary zewnętrzne szafki: - Wysokość : 98 cm, +/-5 cm - Głębokość : 50 cm, +/-5 cm - Szerokość: 50 cm, +/-5cm - Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm - Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm - Szafka wyposażona w: - jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm - półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki - drugą szufladę o wysokości minimum 350mm - półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki pozwalająca pacjentowi na skorzystanie z basenu w intymnym/odpowiednim dla niego momencie Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce . Nie dopuszcza się drzwiczek powodujących ograniczenia w tym zakresie - Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia - Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki - Układ jezdny mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem - System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem z dwóch stron szafki za pomocą dwóch zintegrowanych pokręteł. Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół. - Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty dekoracyjnej, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat boczny posiadający na długich krawędziach aluminiowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki. - Blat boczny posiadający na długich krawędziach aluminiowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się. | TAK |  |
| 47 | Ten sam producent łóżek, materacy i szafek | TAK/NIE Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 48 | Segment nożny barierek poruszający się wraz z nim w trakcie jego podnoszenia | TAK/NIE Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt |  |

UWAGA:

- Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY ” wraz z opisem. Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” jest MOŻLIWOŚĆ WYBORU odpowiedzi „TAK / NIE” – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’’, wraz z opisem.

W przypadku niewypełnienia tabeli w ww. zakresie Wykonawca otrzyma 0 pkt.

.......................................................

(Podpis Wykonawcy)

Przedmiot zamówienia: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym szt.1

(z wmontowana wagą oraz szafką w komplecie).

Producent/Firma ……………………….…………

Typ, model …………………………………..…….

Rok produkcji. 2018 r.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany/ oceniany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2. | Zasilanie 230 V , 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym | TAK |  |
| 3. | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Szczyty blokowane za pomocą dwóch pokręteł | TAK |  |
| 4. | Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. | TAK |  |
| 5. | Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C i U. | TAK |  |
| 6. | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem - zamocowany na stałe przy regulacji funkcji Trendelenburga | TAK |  |
| 7. | Barierki boczne o wysokości co najmniej 45 cm powyżej poziomu leża pacjenta umożliwiające współpracę łóżka z materacami anty-odleżynowymi zaawansowanymi o wysokości min 20 cm | TAK |  |
| 8. | Barierki tworzywowe dzielone poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające również w pozycji siedzącej w odróżnieniu do barierek jednoczęściowych. Zintegrowane w uchwytach barierki wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców z zaznaczeniem kąta 30, 60 i 90 i kata nachylenia leża | TAK |  |
| 9. | Barierki trzyczęściowe zabezpieczające pacjenta na całej długości leża: - górna barierka zabezpieczająca segment pleców, chroniąca pacjenta również podczas pozycji siedzącej, opuszczana poniżej poziomu materaca. Barierka poruszająca się wraz z segmentem pleców. - barierka zabezpieczająca segment stały oraz podudzia, opuszczana poniżej poziomu materaca, - barierka zabezpieczająca segment podudzia, demontowalna i odchylana. | TAK |  |
| 10. | Barierki tworzywowe, jednorodne bez elementów łączenia, klejenia, skręcania. Nie dopuszcza się barierek o konstrukcji składającej się z kilku łączonych elementów i posiadających potencjalne miejsca gromadzenia się drobnoustrojów. | TAK |  |
| 11. | Barierki boczne wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. Nie dopuszcza się ciężkich barierek o wadze przewyższającej 5 kg danego segmentu barierki | TAK |  |
| 12. | Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji przez pacjenta z wadami wzroku | TAK |  |
| 13. | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na konstrukcji na dwóch kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, mechanizmach korbowych czy też kolumnach niecylindrycznych niezabezpieczonych przed wnikaniem zanieczyszczeń, utrudniających lub tez uniemożliwiających skuteczną dezynfekcje/czyszczenie łóżka/ i zwiększających ryzyko powstawania infekcji | TAK |  |
| 14. | Segment pleców przezierny dla promieni RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta / segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka/ nie dopuszcza się rozwiązań niebezpiecznych dla pacjenta wymagających jego przemieszczania przy wykonywaniu zdjęć (np. wkładania kasety RTG pod materac lub pacjenta bezpośrednio) . Pozycjoner kasety pod segmentem pleców wyposażony w system naprowadzający ustawienie w celu wykonania poprawnego zdjęcia pozwalającego na diagnozę stanu płuc pacjenta . | TAK |  |
| 15. | Możliwość współpracy z ramieniem C na odcinku od głowy do miednicy (konstrukcja łóżka umożliwia podjechanie ramieniem C w środkowej części łóżka) . Rozwiązanie konstrukcyjne na odcinku leża od głowy do miednicy pozbawione nieprzeziernych komponentów utrudniających wykonanie zdjęcia | TAK/NIE Tak -10 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 16. | Tworzywowe koła o średnicy min. 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. System wyposażony w piąte koło będące gwarantem mobilności i zmniejszenia wysiłku personelu medycznego podczas manewrowania oraz ułatwienia przemieszczenia łóżka w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni | TAK |  |
| 17. | Sterowanie elektryczne przy pomocy : - Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu, sterowanie regulacji wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda, a także funkcji Autokontur. Nie dopuszcza się sterowań przyklejanych, naklejanych stwarzających ryzyko gnieżdżenia się brudu i powstawania ognisk infekcji - Sterowania nożnego regulacji wysokości oraz funkcji egzaminacyjnej zabezpieczonego przed wystąpieniem sytuacji nieświadomej regulacji łóżka np. upadku pacjenta i zakleszczenia na skutek naciśnięcia regulacji w dół (możliwość indywidualnego zablokowania mechanizmu sterowania nożnego z panelu sterującego) - Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. Panel podzielony na strefy, oznaczone kolorystyczne dla bardziej intuicyjnej obsługi. | TAK |  |
| 18. | Długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża do minimum długości 2400mm dla pacjentów wysokiego wzrostu | TAK, PODAĆ |  |
| 19. | Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach / wymagana konfiguracja barierek przy transporcie pacjenta/ max 1050mm | TAK, PODAĆ |  |
| 20. | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie min:360 mm do 740 mm (+/- 50 mm) | TAK, PODAĆ |  |
| 21. | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70 +/- 5 | TAK, PODAĆ |  |
| 22. | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30 +/- 5 | TAK, PODAĆ |  |
| 23. | Regulacja elektryczna pozycji Anty- i Trendelenburga 13 (+/-2o)– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | TAK, PODAĆ |  |
| 24. | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga -krzesła kardiologicznego -sterowników nożnych | TAK |  |
| 25. | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu | TAK |  |
| 26. | Wskaźnik baterii pokazujący nie tylko stan naładowania akumulatorów, ale również diagnozujący przypuszczalną żywotność baterii i informujący o konieczności zaplanowania terminu wymiany, wskaźnik umieszczony na panelu centralnym montowanym na szczycie od strony nóg | TAK |  |
| 27. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i w barierkach, przycisk oznaczony w wyraźny sposób | TAK |  |
| 28. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej | TAK |  |
| 29. | Odłączenie wszelkich regulacji z pilota lub panelu po min 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | TAK |  |
| 30. | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | TAK |  |
| 31. | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | TAK |  |
| 32. | Funkcja autoregresji segmentu pleców i uda o parametrach niwelujących ryzyko powstawania odleżyn, polegająca nie tylko na odsuwaniu dolnej krawędzi segmentu w trakcie podnoszenia, dolna krawędź dodatkowo się unosi. Rozwiązanie zabezpiecza pacjenta przeciw odleżynom 1-4 stopnia | TAK |  |
| 33. | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy panelu oraz zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
| 34. | Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej czyli wyzerowania się leża i górnej pozycji wysokości umożliwiających obsługę łóżka | TAK |  |
| 35. | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Przyciski z gumową osłoną. Nie dopuszcza się sterowników nożnych z odsłoniętymi tworzywowymi przyciskami. | TAK |  |
| 36. | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
| 37. | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
| 38. | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
| 39. | Elektryczna, pozycja egzaminacyjna (wypoziomowanie wszystkich segmentów i podwyższenie leża do maksymalnej wysokości, sterowanie przy pomocy przycisków nożnych i dodatkowego jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
| 40. | Elektryczna pozycja mobilizacyjna (podniesienie segmentu oparcia pleców oraz obniżenie wysokości do minimalnej) sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
| 41. | Łóżko wyposażone w wysuwaną spod leża rączkę służącą do podpierania się podczas wstawania. Rączka posiadająca wbudowane przyciski do regulacji wysokości | TAK |  |
| 42. | Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący nie tylko stan rzeczywisty(całkowitą wagę pacjenta) ale również wszelkie zmiany relatywne(różnice zmian wagi) – przedstawiony na dwóch elektronicznych wyświetlaczach. Wyświetlacze oraz przycisku do regulacji ustawień wagi umieszczona na stałe w ramie leża, pod szczytem od strony nóg, w celu łatwego odczytu danych. Nie dopuszcza się systemu ważenia obarczonego wadą pomiaru polegająca na różnym pomiarze ze względu na umiejscowienie pacjenta. Wyklucza się sytuacje umieszczenia pacjenta w jednym miejscu , a następnie w innym i uzyskanie różnych pomiarów. | TAK |  |
| 43. | Wysoka precyzyjność pomiarów . Tolerancja błędu w systemie pomiaru zmian maksymalnie 100g | TAK |  |
| 44. | Pomiary uniezależnione od wyposażenia jak np. wieszak kroplówki czy też woreczki urologiczne. Wymienione wyposażenie nie może rzutować na jakość dokonywanego pomiaru | TAK |  |
| 45. | Funkcja zamrażania pomiaru na czas wymiany pościeli, piżamy, w przypadku konieczności dołożenia koca itp., po wyłączeniu funkcji wyświetlacz wskazuje tylko wagę pacjenta, a dołożenie w/w elementów nie rzutuje na wyniki pomiaru | TAK |  |
| 46 | Alarm dźwiękowy opuszczenia łóżka przez pacjenta oraz sygnalizujący zmianę pozycji pacjenta na łóżku z możliwością ich wyciszenia | TAK |  |
| 47. | Funkcja regulacji głośności alarmów | TAK |  |
| 48. | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego | TAK Wartość min - 0 pkt, Wartość max - 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 49. | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | TAK/NIE Tak -10 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 50. | 4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami | TAK |  |
| 51. | Wyposażenie: - Barierki, dzielone, opisane powyżej - Haczyki na worki urologiczne, po obu stronach łóżka min.4 na stronę - Materac przeciwodleżynowy piankowy szt.1 o wysokości min.14 cm rekomendowany dla osób ze średnim ryzykiem odleżynowym min. I/II stopień Materac wykonany z wysoce sprężystej pianki i paroprzepuszczalny, zmywalny pokrowiec z zamkiem szt. 2. Twarda pianka na krawędziach zwiększająca komfort pacjenta. Trzy rodzaje pianki w okolicy głowy i pięt zmniejszające nacisk. Wyprofilowany w centralnej części dla najlepszej dystrybucji nacisku. Na całej długości materaca materiał posiadający właściwość pamięci kształtu ciała np. typu viscoelastic. Materac dopasowany do wielkości łóżka. Karta gorączkowa szt.1 | TAK |  |
| 52. | Łóżko wyposażone w szafkę dwustronną szt.1, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo. - Wymiary zewnętrzne szafki: - Wysokość : 98 cm, +/-5 cm - Głębokość : 50 cm, +/-5 cm - Szerokość: 50 cm, +/-5cm - Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm - Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm - Szafka wyposażona w: - jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm - półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki - drugą szufladę o wysokości minimum 350mm - półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki pozwalająca pacjentowi na skorzystanie z basenu w intymnym/odpowiednim dla niego momencie Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce . Nie dopuszcza się drzwiczek powodujących ograniczenia w tym zakresie - Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia - Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki - Układ jezdny mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem - System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem z dwóch stron szafki za pomocą dwóch zintegrowanych pokręteł. Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół. - Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty dekoracyjnej, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat boczny posiadający na długich krawędziach aluminiowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki. - Blat boczny posiadający na długich krawędziach aluminiowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się. | TAK |  |
| MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY szt.1 |  |  |  |
| 53. | Modułowa konstrukcja komór materaca zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem . | TAK |  |
| 54. | Materac składający się z minimum 20 poprzecznych komór | TAK, PODAĆ |  |
| 55. | Materac składający się z dwóch warstw komór powietrznych. | TAK, PODAĆ |  |
| 56. | Bezpieczne obciążenie robocze min 250 kg | TAK, PODAĆ |  |
| 57. | Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzony w: - wskaźniki sygnalizujące pracę materaca (tryby statyczny, symulacyjny, zmiennociśnieniowy), - wskaźnik pozycji siedzącej i automatycznego dostosowania się zmiany ciśnienia w odcinku lędźwiowo krzyżowym pacjenta - wskaźnik podłączenia poduszki antyodleżynowej - wskaźnik konieczności wezwania serwisu - przycisk aktywowania i deaktywowania akustycznych alarmów materaca - przycisk aktywujący możliwość regulacji ustawień pompy– świadomego wyboru wybieranych funkcji, konieczne jest naciśnięcie przycisku zanim wykona się regulację ustawień - wskaźnik CPR | TAK |  |
| 58. | Trzy tryby pracy materaca: - tryb symulacyjny polegający na włączeniu stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, symulacja materaca pasywnego w celu sprawdzenia stanu pacjenta, np. czy można już zmienić materac na zwykły - tryb statyczny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta, - tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu około 7,5minutowym, w którym co trzecia komora pozostaje bez powietrza na czas około 2,5 minuty, | TAK |  |
| 59. | Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. w celu resuscytacji) Funkcja transportowa | TAK |  |
| 60. | Funkcja zmiany ciśnienia w komorach w zależności od wagi pacjenta | TAK |  |
| 61. | Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie po około 30 minutach w tryb zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym pozostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym | TAK |  |
| 62. | Możliwość pozostawienia w trybie transportowym (napełnionych komór) do min. 24 godzin bez zasilania zewnętrznego (na akumulatorze) | TAK |  |
| 63. | Układ kabli schowany wewnątrz systemu – nie dopuszcza się materacy z zewnętrznymi nie osłoniętymi kablami | TAK |  |
| 64. | Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego, wysokość komór materaca min. 22 cm. | TAK |  |
| 65. | Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca piankowego | TAK |  |
| 66. | Materac pokryty odpinanym zamkiem półprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze. | TAK |  |
| 67. | Zamek odpinany dookoła materaca (360o). Możliwość odpięcia tylko górnej części pokrowca | TAK |  |
| 68. | Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. Nie dopuszcza się rozwiązań nie zakrytego zamka. | TAK |  |
| 69. | Maksymalna waga materaca do 13 kg. Masa zapewniająca łatwą obsługę personelowi medycznemu. Nie dopuszcza się rozwiązań narażających personel na dodatkowy wysiłek fizyczny | TAK |  |
| 70. | Dodatkowy pokrowiec na materac | TAK/NIE Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 71. | Materac i łóżko tego samego producenta | TAK/NIE Tak -20 pkt, Nie - 0 pkt |  |

UWAGA:

- Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY ” wraz z opisem. Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” jest MOŻLIWOŚĆ WYBORU odpowiedzi „TAK / NIE” – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’’, wraz z opisem.

W przypadku niewypełnienia tabeli w ww. zakresie Wykonawca otrzyma 0 pkt.

.......................................................

(Podpis Wykonawcy)

PAKIET NR 2

Parametry techniczne – Pompa infuzyjna objętościowa szt.3

Producent/Firma …………………………………………..…….

Typ, model ……………………………………………………….

Rok produkcji  2018 (sprzęt fabrycznie nowy)

| lp | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany/ oceniany | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa do infuzji objętościowej szt.3 | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania drenów do podaży: - leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego, - leków światłoczułych, - krwi i preparatów krwiopochodnych, - cytostatyków (zestawy nie zawierające DEHP oraz latexu) | TAK |  |
|  | Klawiatura numeryczna/funkcyjna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie | TAK |  |
|  | Możliwość odłączania detektora kropli | TAK |  |
|  | Możliwość wykrywania powietrza w drenie | TAK |  |
|  | Zakres szybkości dozowania min. 0.1 – 1200 ml/h | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - jednostki molowe na kg, lb, m2 wagi ciała lub nie, na min, godz. dobę. | TAK |  |
|  | Wymagane tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), - Infuzja narastanie / ciągła / opadanie. | TAK |  |
|  | Dokładność infuzji max 5% | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a oraz dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | TAK |  |
|  | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | TAK |  |
|  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: - nazwy leku, - min. 5 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowania), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Pojemność biblioteki min. 5000 procedur dozowania leków. | TAK |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | TAK/NIE Tak -10 pkt, Nie - 0 pkt |  |
|  | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - nazwa oddziału wybranego w bibliotece, - prędkość infuzji, - podana dawka, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | TAK/NIE TAK - 10 pkt. Nie - 0 pkt |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. | TAK |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - alarm nieprawidłowego mocowania. - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, - świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. | TAK |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów, pionowych kolumn lub stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: - podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), - podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, - prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyn, - prezentacji przewidywanego czasu do spodziewanej obsługi pompy, - graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji, - archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, - połączenia ze szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, - wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków. Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami. | TAK/NIE TAK -10 pkt, Nie - 0 pkt |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia | TAK |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, obudowa klasy IP22 | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min 10 h przy infuzji 25 ml/h | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK |  |
|  | Waga max 2,5 kg | TAK |  |

UWAGA:

- Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY ” wraz z opisem. Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” jest MOŻLIWOŚĆ WYBORU odpowiedzi „TAK / NIE” – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’’, wraz z opisem.

W przypadku niewypełnienia tabeli w ww. zakresie Wykonawca otrzyma 0 pkt.

.......................................................

(Podpis Wykonawcy)

PAKIET NR 3

Parametry techniczne – Fotel do aferez szt.1

Producent/Firma ……………………………...

Typ, model …………………………………….

Rok produkcji  2018 (sprzęt fabrycznie nowy)

| # LP. | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany/oceniany | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Fotel do aferez -fotel Multi-funkcjonalny z elektryczną regulacją wysokości, nachylenia segmentu pleców, nachylenia segmentu siedziska, nachylenia segmentu nożnego, nachylenia Trendelenburga | TAK |  |
| - 2. | Długość leża: 2130 mm (± 30 mm) Szerokość leża 600 mm (± 30 mm) | TAK, podać |  |
|  | Możliwość położenia pacjenta o wadze min. 180 Kg | TAK Wartość min. 0 pkt Wartość max 10 pkt , pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
|  | Przewodowy pilot służący do regulacji: - Wysokości, - Kąt nachylenia segmentu pleców, - Kąt nachylenia siedziska, - Kąt nachylenia segmentu nóg, - Funkcja antyszokowa/Trendelenburga uzyskiwana za pomocą jednego przycisku, - Pozycja fotelowa uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. - Pilot zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem | TAK |  |
|  | Dodatkowy- bezprzewodowy pilot do regulacji funkcji zgodnie z pkt.4 | TAK/NIE Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| - 3. | Regulacja wysokości siedziska w zakresie min.: 500 mm do 750 mm uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym | TAK, podać Wartość min. - 0 pkt Wartość max - 10 pkt , pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| - 4. | Regulacja nachylenia oparcia pleców w zakresie: – 17 0 (± 5 0) do + 70 0 (± 5 0) uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym | TAK, podać |  |
| - 5. | Regulacja segmentu siedziska w zakresie: 0d 0 0 do + 30 0 (± 5 0) uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym | TAK, podać |  |
| - 6. | Regulacja segmentu nożnego w zakresie: – 50 0 (± 5 0) do 0 0 uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym | TAK, podać |  |
| - 7. | Regulacja przechyłu Trendelenburga dokonywana jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem (np. kolorem czerwonym): 17° (±5°) uzyskiwana za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym | TAK, podać |  |
| - 8. | Fotel przejezdny, koła z systemem hamowania. Podwójne koła tworzywowe o średnicy min.100mm | TAK, podać |  |
| - 10. | Bezszwowa tapicerka z możliwością mycia i dezynfekcji. Możliwość wyboru koloru tapicerki, min 4 propozycje (podać) Segment nożny i siedziska tapicerowany jednoczęściowym pokryciem. | TAK |  |
| - 11. | Fotel wyposażony w dwa podłokietniki zdejmowane z regulacją kąta nachylenia za pomocą sprężyn gazowych oraz kąta odchylenia w stosunku do fotela. | TAK |  |
| - 12. | Konstrukcja fotela kolumnowa umożliwiająca skuteczną dezynfekcję i zapobieganie zakażeniom szpitalnym. | TAK |  |
|  | Możliwość ułożenia pacjenta w pozycji horyzontalnej | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - Podgłówek z regulacją wysokości i położenia na fotelu, - Uchwyt do prowadzenia fotela , pojedynczy, metalowy, lakierowany, zlokalizowany przy segmencie pleców, - Segment nóg wyposażony w podnóżek z regulacją jego położenia w zależności od wzrostu pacjenta – blokada podnóżka zwalniana dźwignią przy siedzisku przez pacjenta i personel, - Podłokietniki posiadające metalowe uchwyty na pilot | Tak |  |

UWAGA:

- Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY ” wraz z opisem. Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” jest MOŻLIWOŚĆ WYBORU odpowiedzi „TAK / NIE” – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’’, wraz z opisem.

W przypadku niewypełnienia tabeli w ww. zakresie Wykonawca otrzyma 0 pkt.

.......................................................

(Podpis Wykonawcy)

PAKIET NR 4

Parametry techniczne – Urządzenie do przeprowadzania PCR (termocykler) szt. 1                                Producent/Firma ………………………………………….………….

Typ, model ……………………………………………………………

Rok produkcji  2018 (sprzęt fabrycznie nowy)

| L.p | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany/ oceniany | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do przeprowadzania reakcji PCR (termocykler) | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w podjednostki/bloki (min 2) sterowane z jednego głównego panelu sterowania umieszczonego ma podjednostce centralnej. | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania kompletnie niezależnych reakcji na każdym z bloków. | Tak |  |
|  | Możliwość korzystania z pasków , pojedynczych próbek (o pojemności od 0,2 ml do 0,5 ml) oraz płytek 96-dołkowych (bez konieczności stosowania ramek) | Tak |  |
|  | Pojemność bloku minimum 96 próbówek o pojemności 0,2 ml. | Tak |  |
|  | Uniwersalny aluminiowy termoblok | Tak |  |
|  | Regulacja temperatury (bloku) w zakresie min. od 4 do 99 °C. | Tak |  |
|  | Pokrywa bloku z automatyczną regulacją dociskania probówki z tą samą siłą niezależnie od ich pojemności bez potrzeby dodatkowej regulacji. | Tak |  |
|  | Temperatura pokrywy bloku -regulowana zakresie min. od 35 - 110°C, zapewniająca ochronę termiczną próbek. | Tak |  |
|  | Dokładność temperatury nie gorsza niż +/- 0,2°C | Tak |  |
|  | Prędkość podgrzewania min. 3°C/s | Tak |  |
|  | Prędkość schładzania min. 2°C/s | Tak |  |
|  | Funkcja stand-by | Tak |  |
|  | Możliwość zapisania co najmniej 100 programów | Tak |  |
|  | Funkcja przywracania systemu w razie spadku napięcia. | Tak |  |
| Opis parametrów technicznych podlegających ocenie |  |  |  |
|  | Pojemność bloku min 71 próbek o pojemności 0,5 ml. | Tak/Nie Tak - 10 pkt , Nie - 0 pkt |  |
|  | Możliwość podłączania urządzenia do lokalnej sieci internetowej | Tak/Nie Tak - 10 pkt , Nie - 0 pkt |  |
|  | Homogeniczność rozkładu temperatur bloku nie gorsza niż 20-72°C +/- 0,3 °C, 90°C +/-0,4°C | Tak/Nie Tak - 10 pkt , Nie - 0 pkt |  |
|  | Maksymalna głośność max 45 dB(A) | Tak/Nie Wartość max – 0 pkt, wartość min.10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość zapisania plików log z przebiegu danej reakcji. Pozwala nam sprawdzić czy proces przebiegał bez zakłóceń. | Tak/Nie Tak - 10 pkt , Nie - 0 pkt |  |
|  | Minimum jeden blok z funkcją gradientu: rozłożony na 12 kolumn bloku. Rozpiętość gradientu min. 1-20°C | Tak/Nie Tak - 10 pkt , Nie - 0 pkt |  |

UWAGA:

- Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY ” wraz z opisem. Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” jest MOŻLIWOŚĆ WYBORU odpowiedzi „TAK / NIE” – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’’, wraz z opisem.

W przypadku niewypełnienia tabeli w ww. zakresie Wykonawca otrzyma 0 pkt.

.......................................................

(Podpis Wykonawcy)

PAKIET NR 5

Parametry techniczne – Zamrażarka szt. 2

Producent/Firma ……………………………………..

Typ, model ……………………………………………

Rok produkcji  2018 (sprzęt fabrycznie nowy)

| L.p | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany/ oceniany | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zamrażarka laboratoryjna szt.1 | Tak |  |
|  | Do przechowywania próbek krwi oraz odczynników diagnostycznych dedykowane dla profesjonalnego użytkownika, do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej i placówkach badawczych. | Tak |  |
|  | Zakres temperaturowy urządzenia co najmniej -10 do -35°C | Tak |  |
|  | Metoda odszraniania automatyczna | Tak |  |
|  | System chłodzenia automatyczny | Tak |  |
|  | Sterowanie elektroniczne | Tak |  |
|  | Wskaźnik temperaturowy zewnętrzny | Tak |  |
|  | Alarm optyczny i akustyczny | Tak |  |
|  | Szuflady w zamrażarce min 10 | Tak |  |
|  | Wyposażona w kosze i półki | Tak |  |
|  | Zamek w wyposażeniu | Tak |  |
|  | Zamrażarka wyposażona w rolki | Tak/Nie Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Pojemność minimalna netto 330 l | Tak |  |
|  | Zamrażarka z wewnętrzną antybakteryjną powłoką | Tak/Nie Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |

Producent/Firma ……………………………………..

Typ, model ……………………………………………

Rok produkcji  2018 (sprzęt fabrycznie nowy)

| L.p | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany/ oceniany | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zamrażarka laboratoryjna szt.1 | Tak |  |
|  | Do przechowywania próbek krwi oraz odczynników diagnostycznych dedykowane dla profesjonalnego użytkownika, do stosowania w Zakładach Opieki zdrowotnej i placówkach badawczych. | Tak |  |
|  | Zakres temperaturowy urządzenia co najmniej -10 do -30°C | Tak |  |
|  | Pojemność minimalna netto 220 l | Tak |  |
|  | Wyposażona w co najmniej 4 półki | Tak |  |
|  | Metoda odszraniania automatyczna | Tak |  |
|  | Dokładność regulacji odczytu min 0,1 °C | Tak |  |
|  | System chłodzenia automartyczny | Tak |  |
|  | Wskaźnik temperaturowy zewnętrzny z czytelnym wyświetlaczem cyfrowym | Tak |  |
|  | Zamek w wyposażeniu | Tak |  |
|  | Wyposażona w temperaturowy czujnik bezprzewodowy kompatybilny do systemu Efento | Tak |  |
|  | Alarm optyczny i akustyczny wskazujący: wysoką i niską temperaturę, uchylenie drzwi, wydajność skraplacza, uszkodzenie czujników | Tak |  |
|  | Drzwi pełne z systemem automatycznego domykania | Tak |  |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej | Tak/Nie Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Zamrażarka z wewnętrzną antybakteryjną powłoką | Tak/Nie Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Sterowanie elektroniczne | Tak/Nie Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Zamrażarka wyposażona w rolki | Tak/Nie Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |

UWAGA:

- Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY ” wraz z opisem. Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” jest MOŻLIWOŚĆ WYBORU odpowiedzi „TAK / NIE” – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’’, wraz z opisem.

W przypadku niewypełnienia tabeli w ww. zakresie Wykonawca otrzyma 0 pkt.

.......................................................

(Podpis Wykonawcy)

PAKIET NR 6

Parametry techniczne – System do multipleksowej analizy kwasów nukleinowych i białek wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem szt. 1

Producent/Firma …………………………………………………..

Typ, model …………………………………………………………..

Rok produkcji  2018 (sprzęt fabrycznie nowy)

| L.p | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany/ oceniany | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System do multipleksowej analizy kwasów nukleinowych i białek wraz z oprzyrządowaniem i najnowszym oprogramowaniem. | Tak |  |
|  | Urządzenie kompatybilne do odczynników firmy One Lambda oparte na metodzie SSO pozwalające na typowanie antygenów zgodności tkankowej HLA min. w loci: A, B, C, DRB1, DQB1 oraz oznaczeniu aloprzeciwciał anty- HLA (screen oraz single antigen). | Tak |  |
|  | Zastosowane w analizatorze techniki multipleksowania oznaczeń – równoczesne oznaczenie wielu parametrów tej samej próbki materiału badawczego. | Tak |  |
|  | Zastosowanie w analizatorze techniki xMAP, który ma możliwość analizy jednocześnie min z 500 różnych populacji kulek w pojedynczej próbce | Tak |  |
|  | Do urządzenia należy dołączyć jedno wspólne oprogramowanie do: obsługi aparatu, analizy typowania HLA, oceny aloprzeciwciał anty-HLA. | Tak |  |
|  | Urządzenie musi posiadać oprogramowanie, które uwzględnia najnowszą nomenklaturę IMGT oraz NMDP oraz umożliwia zdalne aktualizacje katalogów dla nowych lotów testów oraz kodów NMDP wg potrzeb użytkownika | Tak |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać dodatkowo kombinowaną analizę wyników tej samej próbki uzyskanych daną metodą | Tak |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie bazy pacjentów i dawców i pozwalać na przechowywanie wyników badań z możliwością przeszukiwania bazy według ID próbki oraz ID pacjenta/dawcy | Tak |  |
|  | Oprogramowanie powinno umożliwiać analizę wyników z możliwością dodania komentarzy użytkownika do przeprowadzonych badań. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie powinno pozwalać na analizę wyników badań poprzez interpretację surowych danych z fluorescencyjno – laserowego analizatora systemu Luminex i podaniem sugerowanych wyników. | Tak |  |
|  | Analizator wyposażony w komputer z wyposażeniem o parametrach technicznych min.: procesor, system operacyjny umożliwiający poprawne działanie oprogramowania sterującego aparatem, pamięć standardowa: min. 4 GB; płyta główna przeznaczona do oferowanego procesora, dysk twardy min. 500 GB, karta graficzna, dźwiękowa i sieciowa, obudowa z zasilaczem min. 320 W, z panelem portów USB z przodu, UPS do aparatu podtrzymujący zasilanie przez minimum 15 minut, monitor min. 19" LCD/LED, kolorowy z kompletem przewodów, system operacyjny Windows z licencją, mysz do komputera, klawiatura alfanumeryczna. | Tak |  |
|  | Drukarka laserowa kolorowa - wydruk wcześniej zautoryzowanych wyników badań. | Tak |  |
|  | Komputer do sterowania pracą analizatora z odpowiednim systemem operacyjnym, z dodatkowo z zainstalowanym oprogramowaniem sterującym aparatem i dodatkowo oprogramowanie do zarządzania bazą pacjentów zapewniające jednocześnie analizę antygenów HLA metodą SSO i SSP oraz anty-HLA, | Tak |  |
|  | Do wykonawcy należy przeprowadzenie adaptacji dostarczonego urządzenia w zakresie odczynników aktualnie używanych przez Zamawiającego ( m.in zastosowanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu ,charakterystycznych dla używanych aktualnie produktów w celu uzyskania funkcjonalnego outputu do analizy w aktualnie używanym oprogramowaniu do analizy SSO /antyHLA ) | Tak |  |
|  | Materiały zużywalne –kalibratorów i kontroli oraz min. 5 badań testu anty-HLA umożliwiający rozróżnienie przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom HLA klasy I, II i MICA w pojedynczym oznaczeniu, wraz z określeniem ich zdolności do wiązania składowej C1q dopełniacza oraz min 5 badań SSO dla loci A,B,C,DR,DQ - celem sprawdzenia funkcjonalności urządzenia oraz szkolenia z obsługi |  |  |
|  | Szkolenia w języku polskim z wykonania metody SSO -bezpośrednio w Laboratorium producenta aparatu – nielimitowany czas szkoleń, stałe aktualizacje i doszkalania użytkowników. Podstawowe szkolenie, w skład którego wchodzi – - obsługa aparatu,kalibracja, drobne czynności serwisowe - zapoznanie z metodą SSO i technologią xMap - wykonanie oznaczeń typowania antygenów HLA - wydruk, archiwizacja i interpretacja wyników |  |  |
| Opis parametrów technicznych podlegających ocenie |  |  |  |
|  | Analizator na bazie cytometru przepływowego pracujący w technologii xMAP z oznakowaniem CE IVD | Tak/Nie Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do analizy dające możliwość pracy na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych w obrębie bazy danych zainstalowanej na wspólnym serwerze; | Tak/Nie Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Analizator z oceną: cytokin, paneli infekcyjnych i białek sygnałowych | Tak/Nie Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |

UWAGA:

- Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY ” wraz z opisem. Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” jest MOŻLIWOŚĆ WYBORU odpowiedzi „TAK / NIE” – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’’, wraz z opisem.

W przypadku niewypełnienia tabeli w ww. zakresie Wykonawca otrzyma 0 pkt.

.......................................................

(Podpis Wykonawcy)