Załącznik nr 3 do Formularza Oferty                                                               Znak sprawy: DZP.262.152.2018

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PAKIET 1

STYMULATOR

PRODUCENT: ………………………………………………….

kraj pochodzenia: ……………………………………….

nazwa produktu: …………………………………………

nr katalogowy: …………………………………………..

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stymulator dwujamowy DDDR zaawansowany z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego | podać |  |
| 1 | Tryby stymulacji | DDDR; VVIR; AAIR; DDIR; A00; DDD; VVI; AAI; DDI; A00R; VDD; VVT; AAT; VDI; V00; VDDR; VDIR; V00R; DDD-ADI; DVI; D00; DDDR-ADIR; DVIR; D00R; DDT; OFF |  |
| 2 | Min. czas pracy przy nastawach nominalnych min. 11 lat | tak |  |
| 3 | Waga stymulatora | ≤ 24g |  |
| 4 | Częstość stymulacji | 30 - 200 bpm |  |
| 5 | Szerokość impulsu | 0,1-1,5 ms |  |
| 6 | Pomiar załamków P i R | tak |  |
| 7 | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | tak |  |
| 8 | Automatyczna zmiana wartości czułości w przedsionku i komorze | tak |  |
| 9 | Algorytmy do unikania stymulacji komorowej | tak |  |
| 10 | Algorytm automatycznie dostosowujący amplitudę impulsu do zmierzonego progu typu „beat to beat” z zabezpieczającym impulsem po każdej nieskutecznej stymulacji | tak |  |
| 11 | Możliwość wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem | tak |  |
| 12 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego całego ciała (bez stref wykluczenia) z zastosowaniem aparatu 1,5-teslowego i 3 -teslowego | tak |  |
| 13 | Możliwość bezprzewodowej komunikacji | tak |  |
| 14 | AV delay (ms) | 20-350 |  |
| 15 | Rok produkcji min. 2018 | tak |  |
| 16 | Możliwość zdalnej kontroli urządzenia | tak |  |
| 16 | Automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI | tak |  |

ELEKTRODY

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne) / podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiksacja aktywna lub pasywna do wyboru | tak |  |
| 2 | Kształt prosty lub J – do wyboru | tak |  |
| 3 | Wszystkie elektrody sterydowe | tak |  |
| 4 | Polarność - bipolarna | tak |  |
| 5 | Wszystkie elektrody umożliwiające wykonanie badania MRI | tak |  |
| 6 | Długości – 45, 53, 60 cm - do wyboru | tak |  |

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do  reprezentowania firmy

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty                                                                Znak sprawy: DZP.262.152.2018

PAKIET 2

STYMULATOR

PRODUCENT: ………………………………………………….

kraj pochodzenia: ……………………………………….

nazwa produktu: …………………………………………

nr katalogowy: …………………………………………..

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stymulator JEDNOJAMOWY SSIR ZAAWANSOWANY Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO | podać |  |
| 1 | Tryby stymulacji | VVIR; AAIR; A00; VVI; AAI; A00R; VVT; AAT; V00; V00R; OFF |  |
| 2 | Min. czas pracy przy nastawach nominalnych min.14 lat | tak |  |
| 3 | Waga stymulatora | ≤ 22 g |  |
| 4 | Częstość stymulacji | 30 - 200 bpm |  |
| 5 | Szerokość impulsu | 0,1-1,5 ms |  |
| 6 | Pomiar amplitudy załamków P i R | tak |  |
| 7 | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | tak |  |
| 8 | Automatyczna zmiana wartości czułości | tak |  |
| 9 | Algorytm automatycznie dostosowujący amplitudę impulsu do zmierzonego progu typu „beat to beat” z zabezpieczającym impulsem po każdej nieskutecznej stymulacji | tak |  |
| 10 | Możliwość zapisu arytmii | tak |  |
| 11 | Możliwość wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem | tak |  |
| 12 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego całego ciała (bez stref wykluczenia) z zastosowaniem aparatu 1,5-teslowego i 3 -teslowego | tak |  |
| 13 | Możliwość bezprzewodowej komunikacji | tak |  |
| 14 | Rok produkcji min. 2018 | tak |  |
| 15 | Możliwość zdalnej kontroli urządzenia | tak |  |
| 16 | Automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI | tak |  |

ELEKTRODY

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne) / podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiksacja aktywna lub pasywna do wyboru | tak |  |
| 2 | Kształt prosty lub J – do wyboru | tak |  |
| 3 | Wszystkie elektrody sterydowe | tak |  |
| 4 | Polarność - bipolarna | tak |  |
| 5 | Wszystkie elektrody umożliwiające wykonanie badania MRI | tak |  |
| 6 | Długości – 45, 53, 60 cm - do wyboru | tak |  |

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do  reprezentowania firmy

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty                                                               Znak sprawy: DZP.262.152.2018

PAKIET 3

Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory jednojamowe, o zwiększonej liczbie wyładowań z funkcją automatycznego wykrywania środowiska MRI

| l.p | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator jednojamowy Nazwa, numer katalogowy, producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 1b | Możliwość automatycznego wyłączenia nieskutecznej / zastosowania ostatniej skutecznej terapii ATP | podać |  |
| 2 | Rok produkcji min. 2018 | tak |  |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji minimum 36 [J] | tak |  |
| 4 | Rozpoznawanie i terapia 3 typów arytmii komorowych, | tak |  |
| 5 | 8 wyładowań wysokoenergetycznych w każdej ze stref terapii | tak |  |
| 6 | Porty DF-1 i DF-4 do wyboru | tak |  |
| 7 | Program dla wsparcia procedury TAVI z szybką stymulacją RV (powyżej 240/min) | tak |  |
| 8 | Telemonitoring (w tym bezprzewodowa stacja umożliwiająca automatyczne wysyłanie raportów telemonitoringu) | tak |  |
| 9 | Automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI | tak |  |
| 10 | Możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego z możliwością stymulacji serca podczas badania MRI bez stref wykluczenia | tak |  |
| 11 | Możliwość stymulacji ATP przed rozpoczęciem ładowania kondensatorów | tak |  |
| 12 | Automatyczna zmiana polarności wyładowań w jednej interwencji | tak |  |

Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory dwujamowe, o zwiększonej liczbie wyładowań z funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI.

| l.p | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator jednojamowy Nazwa, numer katalogowy, producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2 | Rok produkcji min. 2018 | tak |  |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji minimum 36 [J] | tak |  |
| 4 | 8 wyładowań wysokoenergetycznych w każdej ze stref terapii | tak |  |
| 5 | Możliwość automatycznego wyłączenia nieskutecznej / zastosowania ostatniej skutecznej terapii ATP | tak |  |
| 6 | Porty DF-1 i DF-4 do wyboru | tak |  |
| 7 | Program dla wsparcia procedury TAVI z szybką stymulacją RV (powyżej 240/min) | tak |  |
| 8 | Telemonitoring (w tym bezprzewodowa stacja umożliwiająca automatyczne wysyłanie raportów telemonitoringu) | tak |  |
| 9 | Automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI | tak |  |
| 10 | Możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego z możliwością stymulacji serca podczas badania MRI bez stref wykluczenia | tak |  |
| 11 | Możliwość stymulacji ATP przed rozpoczęciem ładowania kondensatorów | tak |  |
| 12 | Automatyczna zmiana polarności wyładowań w jednej interwencji | tak |  |

Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące dla elektrody LV czteropolowej o zwiększonej liczbie wyładowań z funkcją automatycznego wykrywania środowiska MRI

| l.p | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący Nazwa, numer katalogowy, producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2 | Rok produkcji min. 2018 | tak |  |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji minimum 36 [J] | tak |  |
| 4 | Rozpoznawanie i terapia 3 typów arytmii komorowych | tak |  |
| 5 | Automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI | tak |  |
| 6 | Porty DF-1 i DF-4 do wyboru | tak |  |
| 7 | 8 wyładowań wysokoenergetycznych w każdej ze stref terapii | tak |  |
| 8 | Program dla wsparcia procedury TAVI z szybką stymulacją RV (powyżej 240/min) | tak |  |
| 9 | Telemonitoring (w tym bezprzewodowa stacja umożliwiająca automatyczne wysyłanie raportów telemonitoringu) | tak |  |
| 10 | Możliwość automatycznego wyłączenia nieskutecznej / zastosowania ostatniej skutecznej terapii ATP | tak |  |
| 11 | Możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego z możliwością stymulacji serca podczas badania MRI bez stref wykluczenia | tak |  |
| 12 | Algorytm do optymalizacji stymulacji LV | tak |  |
| 13 | Możliwość stymulacji ATP przed rozpoczęciem ładowania kondensatorów | tak |  |
| 14 | Automatyczna zmiana polarności wyładowań w jednej interwencji | tak |  |
| 15 | Automatyczny pomiar progu stymulacji w kanałach A, RV, LV oraz samoaduptująca się amplituda impulsu we wszystkich kanałach | tak |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy układu do CRT-D z zastosowaniem elektrody defibrylującej z wyczuwaniem przedsionkowym | tak |  |

ELEKTRODY

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiksacja aktywna lub pasywna do wyboru | tak |  |
| 2 | Kształt prosty lub J – do wyboru | tak |  |
| 3 | Wszystkie elektrody sterydowe | tak |  |
| 4 | Polarność - bipolarna | tak |  |
| 5 | Wszystkie elektrody umożliwiające wykonanie badania MRI | tak |  |
| 6 | Długości – 45, 53, 60 cm - do wyboru | tak |  |

ELEKTRODA LEWOKOMOROWA  4 –  polowa

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody do stymulacji lewej komory „over-the-wire” | tak |  |
| 2 | Elektrody 4 polowa – min. 4 rodzaje – do wyboru | tak |  |
| 3 | Długość elektrody 77 cm, 87 cm, 97 cm | tak |  |
| 4 | Średnica 4,8 F na całej długości elektrody | tak |  |
| 5 | Wszystkie elektrody umożliwiające wykonanie badania MRI | tak |  |

ZESTAW DO TELEMONITORINGU

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Codzienna, automatyczna, zawierająca pełny follow up transmisja danych z wszczepionego kardiowertera-defibrylatora do bazy danych (serwera). | tak |  |
| 2 | Zdalny monitoring z atestem FDA/CE dla wczesnych detekcji i bezpiecznego zdalnego monitorowania | tak |  |
| 3 | Redukcja śmiertelności u pacjentów monitorowanych zdalnie udowodniona w badaniu klinicznym . (W/w dokument Wykonawca dostarczy bezpośredniemu odbiorcy na każde żądanie Zamawiającego na każdym etapie postępowania przetargowego oraz realizacji umowy). | tak |  |
| 4 | Instalacja plug & play – automatyczne parowanie , nie wymaga ingerencji pacjenta | tak |  |
| 5 | System oszczędzający baterię urządzenia monitorującego - zużycie do 3% z całego życia baterii | tak |  |

ZESTAW DO WPROWADZANIA DO ZATOKI WIEŃCOWEJ

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozszerzacz i długi lider w zestawie | tak |  |
| 2 | Nożyk do rozcinania w zestawie | tak |  |
| 3 | Strzykawka z luer-lock w zestawie | tak |  |
| 4 | Więcej niż 1 kranik w zestawie | tak |  |
| 5 | Więcej niż 1 uszczelniająca nakrętka w zestawie | tak |  |

ZESTAW DO KONTRASTOWANIA DO ZATOKI WIEŃCOWEJ

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiar zewnętrzny – max 6 F | tak |  |
| 2 | Strzykawka do podawania powietrza | tak |  |
| 3 | Długość cewnika min 80 cm | tak |  |

PROWADNIK ANGIOPLASTYCZNY

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średnica 0,014” | tak |  |
| 2 | Długość prowadnika min 190 cm | tak |  |
| 3 | Minimum 2 długości prowadnika do wyboru | tak |  |

KOSZULKI SUBSELEKTYWNE

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 krzywizny „koszulek” do zatoki wieńcowej –do wyboru | tak |  |
| 2 | Atraumatyczna końcówka | tak |  |
| 3 | Końcówka cewnika cieniująca w promieniach RTG | tak |  |
| 4 | Wewnętrzna warstwa hydrofilna | tak |  |
| 5 | Długość 59 cm, 69 cm - do wyboru | tak |  |
| 6 | Kąt zagięcia 50, 90 stopni - do wyboru | tak |  |

Zestaw do wprowadzania do zatoki wieńcowej – koszulki

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 krzywizn „koszulek” do zatoki wieńcowej –do wyboru | tak |  |
| 2 | Atraumatyczna końcówka | tak |  |
| 3 | Końcówka cewnika cieniująca w promieniach RTG | tak |  |
| 4 | Wewnętrzna warstwa hydrofilna | tak |  |
| 5 | Długość 45 cm, 55 cm do wyboru | tak |  |

ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne/jedno-, dwukoilowe – do wyboru | tak |  |
| 2 | Elektrody DF-1, DF4 – do wyboru | tak |  |
| 3 | Elektrody do defibrylacji uwalniające steryd | tak |  |
| 4 | Długość elektrody 65 cm, 75 cm – do wyboru | tak |  |
| 5 | Możliwość wyboru elektrody o budowie zmniejszającej ryzyko uszkodzenia w dystalnym odcinku elektrody | tak |  |
| 6 | Wszystkie elektrody umożliwiające wykonanie badania MRI | tak |  |
| 7 | Budowa coila minimalizująca ryzyko wrastania w tkanki | tak |  |
| 8 | Powłoka poliuretanowa zmniejszająca tarcie | tak |  |

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do  reprezentowania firmy

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty                                                Znak sprawy: DZP.262.152.2018

PAKIET 4

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator jednojamowy z możliwością analizy sygnałów zarówno komorowych jak i przedsionkowych, o zwiększonej liczbie wyładowań z funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator jednojamowy z możliwością analizy sygnałów zarówno komorowych jak i przedsionkowych Nazwa, numer katalogowy, producent – podać | tak |  |
| 2 | Rok produkcji – 2018r. lub później | tak |  |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji minimum 36 [J] | tak |  |
| 4 | Algorytm pozwalający na uniknięcie wykrywania załamka T | tak |  |
| 5 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min. 2 | tak |  |
| 6 | Rejestracja sygnału przedsionkowego z dedykowanego kanału przedsionkowego i możliwość rejestracji krótkotrwałych epizodów arytmii przedsionkowej. | tak |  |
| 7 | Możliwość odbierania i analizy sygnałów komorowych i przedsionkowych oraz stymulacji VDD | tak |  |
| 8 | Telemonitoring (w tym bezprzewodowa stacja umożliwiająca automatyczne wysyłanie raportów telemonitoringu) | tak |  |
| 9 | Automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI | tak |  |
| 10 | Możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego z możliwością stymulacji serca podczas badania MRI bez stref wykluczenia | tak |  |
| 11 | 8 wyładowań wysokoenergetycznych w każdej ze stref terapii | tak |  |
| 12 | Program dla wsparcia procedury TAVI z szybką stymulacją RV (powyżej 240/min) | tak |  |

ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne/jedno-, dwukoilowe – do wyboru | tak |  |
| 2 | Elektrody – DF - 1 | tak |  |
| 3 | Elektrody do defibrylacji uwalniające steryd | tak |  |
| 4 | Długość elektrody 65 cm, 75 cm, - do wyboru | tak |  |
| 5 | Możliwość wyboru elektrody o budowie zmniejszającej ryzyko uszkodzenia w dystalnym odcinku elektrody | tak |  |
| 6 | Wszystkie elektrody umożliwiające wykonanie badania MRI | tak |  |
| 7 | Budowa coila minimalizująca ryzyko wrastania w tkanki | tak |  |
| 8 | Powłoka poliuretanowa zmniejszająca tarcie | tak |  |

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do  reprezentowania firmy

PAKIET 5

Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące o zwiększonej liczbie wyładowań z funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący Nazwa, numer katalogowy, producent – podać | tak |  |
| 2 | Rok produkcji – 2018r. lub później | tak |  |
| 3 | Energia dostarczona defibrylacji minimum 36 [J] | tak |  |
| 4 | Rozpoznawanie i terapia 3 typów arytmii komorowych | tak |  |
| 5 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 3 | tak |  |
| 6 | Szybka stymulacja dla wsparcia zabiegów TAVI | tak |  |
| 7 | Automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI | tak |  |
| 8 | Algorytm do optymalizacji stymulacji LV | tak |  |
| 9 | Możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego z możliwością stymulacji serca podczas badania MRI bez stref wykluczenia | tak |  |
| 10 | 8 wyładowań wysokoenergetycznych w każdej ze stref terapii | tak |  |
| 11 | Możliwość automatycznego wyłączenia nieskutecznej / zastosowania ostatniej skutecznej terapii ATP | tak |  |
| 12 | Telemonitoring (bezprzewodowa stacja do telemonitoringu) | tak |  |
| 13 | Bezprzewodowa telemetria | tak |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy układu do CRT-D z użyciem elektrody defibrylującej z wyczuwaniem przedsionkowym | tak |  |
| 15 | Możliwość stymulacji ATP przed rozpoczęciem ładowania kondensatorów | tak |  |
| 16 | Pomiar oporności klatki piersiowej | tak |  |
| 17 | Automatyczna zmiana polarności wyładowań w jednej interwencji | tak |  |
| 18 | Negatywna histereza opóźnienia AV | tak |  |
| 19 | Automatyczny pomiar progu stymulacji w kanałach A, RV, LV oraz samoaduptująca się amplituda impulsu we wszystkich kanałach | tak |  |

ELEKTRODY STYMULUJĄCE

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiksacja aktywna lub pasywna do wyboru | tak |  |
| 2 | Kształt prosty lub J – do wyboru | tak |  |
| 3 | Wszystkie elektrody sterydowe | tak |  |
| 4 | Polarność - bipolarna | tak |  |
| 5 | Wszystkie elektrody umożliwiające wykonanie badania MRI | tak |  |
| 6 | Długości – 45, 53, 60 cm - do wyboru | tak |  |

ZESTAW DO TELEMONITORINGU

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Codzienna, automatyczna, zawierająca pełny follow up transmisja danych z wszczepionego kardiowertera-defibrylatora do bazy danych (serwera). | tak |  |
| 2 | Zdalny monitoring z atestem FDA/CE dla wczesnych detekcji i bezpiecznego zdalnego monitorowania | tak |  |
| 3 | Redukcja śmiertelności u pacjentów monitorowanych zdalnie udowodniona w badaniu klinicznym | tak |  |
| 4 | Instalacja plug & play – automatyczne parowanie , nie wymaga ingerencji pacjenta | tak |  |
| 5 | System oszczędzający baterię urządzenia monitorującego - zużycie do 3% z całego życia baterii | tak |  |

ZESTAW DO WPROWADZANIA DO ZATOKI WIEŃCOWEJ

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany(dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozszerzacz i długi lider w zestawie | tak |  |
| 2 | Nożyk do rozcinania w zestawie | tak |  |
| 3 | Strzykawka z luer-lock w zestawie | tak |  |
| 4 | Więcej niż 1 kranik w zestawie | tak |  |
| 5 | Więcej niż 1 uszczelniająca nakrętka w zestawie | tak |  |

ZESTAW DO KONTRASTOWANIA DO ZATOKI WIEŃCOWEJ

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiar zewnętrzny – max 6 F | tak |  |
| 2 | Strzykawka do podawania powietrza | tak |  |
| 3 | Długość cewnika min 80 cm | tak |  |

PROWADNIK ANGIOPLASTYCZNY

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średnica 0,014” | tak |  |
| 2 | Długość prowadnika min 190 cm | tak |  |
| 3 | Minimum 2 długości prowadnika do wyboru | tak |  |

KOSZULKI SUBSELEKTYWNE

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 krzywizny „koszulek” do zatoki wieńcowej –do wyboru | tak |  |
| 2 | Atraumatyczna końcówka | tak |  |
| 3 | Końcówka cewnika cieniująca w promieniach RTG | tak |  |
| 4 | Wewnętrzna warstwa hydrofilna | tak |  |
| 5 | Długość 59 cm, 69 cm - do wyboru | tak |  |
| 6 | Kąt zagięcia 50, 90 stopni - do wyboru | tak |  |

Zestaw do wprowadzania do zatoki wieńcowej – koszulki

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 krzywizn „koszulek” do zatoki wieńcowej –do wyboru | Tak |  |
| 2 | Atraumatyczna końcówka | tak |  |
| 3 | Końcówka cewnika cieniująca w promieniach RTG | tak |  |
| 4 | Wewnętrzna warstwa hydrofilna | tak |  |
| 5 | Długość 45 cm, 55 cm do wyboru | tak |  |
| 6 |  |  |  |

ELEKTRODA LEWOKOMOROWA

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody do stymulacji lewej komory „over-the-wire” | tak |  |
| 2 | Elektrody bipolarne – do wyboru, min. 2 rodzaje | tak |  |
| 3 | Długość elektrody 77 cm, 87 cm , 97 cm | tak |  |
| 4 | Średnica 4,8 F na całej długości elektrody | tak |  |
| 5 | Wszystkie elektrody umożliwiające wykonanie badania MRI | tak |  |

ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne/ jedno-, dwukoilowe – do wyboru | tak |  |
| 2 | Elektrody DF-1, DF4 – do wyboru | tak |  |
| 3 | Elektrody do defibrylacji uwalniające steryd | tak |  |
| 4 | Długość elektrody 65 cm, 75 cm -do wyboru | tak |  |
| 5 | Możliwość wyboru elektrody o budowie zmniejszającej ryzyko uszkodzenia w dystalnym odcinku elektrody | tak |  |
| 6 | Wszystkie elektrody umożliwiające wykonanie badania MRI | tak |  |
| 7 | Budowa coila minimalizująca ryzyko wrastania w tkanki | tak |  |
| 8 | Powłoka poliuretanowa zmniejszająca tarcie | tak |  |

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do  reprezentowania firmy

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty                                                                Znak sprawy: DZP.262.152.2018

PAKIET 6

Wszczepialny rejestrator arytmii z zestawem do telemonitoringu.

| l.p | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objętość ≤5 cm3 | tak |  |
| 2 | Waga ≤ 11g | tak |  |
| 3 | Możliwość przeprowadzenia badania MRI | tak |  |
| 4 | Czas pracy: co najmniej 4 lata | tak |  |
| 5 | Możliwość rejestracji wyzwalanej przez pacjenta | tak |  |
| 6 | Możliwość rejestracji bradykardii | tak |  |
| 7 | Możliwość rejestracji arytmii nadkomorowej | tak |  |
| 8 | Łączny czas rejestracji >25minut | tak |  |
| 9 | Współpraca z zestawem do telemonitoringu | tak |  |
| 10 | Bezprzewodowy zestaw do telemonitoringu (w zestawie) | tak |  |
| 11 | Urządzenie do wyzwalania rejestracji przez pacjenta (w zestawie) | tak |  |

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do  reprezentowania firmy

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty                                                               Znak sprawy: DZP.262.152.2018

PAKIET 7

WSZCZEPIALNY STYMULATOR TRÓJJAMOWY DO RESYNCHRONIZACJI KOMOROWEJ Z FUNKCJAMI ANTYARYTMICZNYMI I Z FUNKCJĄ AUTOMATYCZNEGO WYKRYWANIA ŚRODOWISKA MRI

| l.p | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji min. 2018 | tak |  |
| 2 | Tryby stymulacji: DDD-CLS; VVI-CLS; DDDR; VVIR; AAIR; DDIR; A00; DDD; VVI; AAI; DDI; A00R; VDD; VVT; AAT; VDI; V00; VDDR; VDIR; V00R; DDD-ADI; DVI; D00; DDDR-ADIR; DVIR;D00R; DDT; OFF | tak |  |
| 3 | Funkcje antyarytmiczne min.: overdriving | tak |  |
| 4 | 2 niezależne sensory ruchu | tak |  |
| 5 | 6 wektorów stymulacji lewokomorowej | tak |  |
| 6 | Automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI | tak |  |
| 7 | Pomiar poziomu płynów w tkankach | tak |  |
| 8 | Opóźnienie AV 20-350 ms | tak |  |
| 9 | Amplituda impulsu A/RV/LV: 0,2-7,5 V | tak |  |
| 10 | Szerokość impulsu A/RV/LV: 0,1-1,5 ms | tak |  |
| 11 | Czułość w kanale A: 0,1-7,5 mV | tak |  |
| 12 | Czułość w kanale RV/LV: 0,5-7,5mV | tak |  |
| 13 | Telemonitoring (w tym bezprzewodowa stacja umożliwiająca automatyczne wysyłanie raportów telemonitoringu) | tak |  |
| 14 | Automatyczna ocena skuteczności stymulacji „z uderzenia na uderzenie (beat to beat)” z zabezpieczającym impulsem po każdej nieskutecznej stymulacji | tak |  |
| 15 | Możliwość przeprowadzenia badania MRI 1,5 T Full body scan i 3,0 full body scan | tak |  |

ELEKTRODY

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiksacja aktywna lub pasywna do wyboru | tak |  |
| 2 | Kształt prosty lub J – do wyboru | tak |  |
| 3 | Wszystkie elektrody sterydowe | tak |  |
| 4 | Polarność - bipolarna | tak |  |
| 5 | Wszystkie elektrody umożliwiające wykonanie badania MRI | tak |  |
| 6 | Długości – 45, 53, 60 cm - do wyboru | tak |  |

ZESTAW DO TELEMONITORINGU

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Codzienna, automatyczna, zawierająca pełny follow up transmisja danych z wszczepionego kardiowertera-defibrylatora do bazy danych (serwera). | tak |  |
| 2 | Zdalny monitoring z atestem FDA/CE dla wczesnych detekcji i bezpiecznego zdalnego monitorowania | tak |  |
| 3 | Redukcja śmiertelności u pacjentów monitorowanych zdalnie udowodniona w badaniu klinicznym | tak |  |
| 4 | Instalacja plug & play – automatyczne parowanie , nie wymaga ingerencji pacjenta | tak |  |
| 5 | System oszczędzający baterię urządzenia monitorującego - zużycie do 3% z całego życia baterii | tak |  |

ZESTAW DO WPROWADZANIA DO ZATOKI WIEŃCOWEJ

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozszerzacz i długi lider w zestawie | tak |  |
| 2 | Nożyk do rozcinania w zestawie | tak |  |
| 3 | Strzykawka z luer-lock w zestawie | tak |  |
| 4 | Więcej niż 1 kranik w zestawie | tak |  |
| 5 | Więcej niż 1 uszczelniająca nakrętka w zestawie | tak |  |

ZESTAW DO KONTRASTOWANIA DO ZATOKI WIEŃCOWEJ

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiar zewnętrzny – max 6 F | tak |  |
| 2 | Strzykawka do podawania powietrza | tak |  |
| 3 | Długość cewnika min 80 cm | tak |  |

PROWADNIK ANGIOPLASTYCZNY

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średnica 0,014” | tak |  |
| 2 | Długość prowadnika min 190 cm | tak |  |
| 3 | Minimum 2 długości prowadnika do wyboru | tak |  |

KOSZULKI SUBSELEKTYWNE

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 krzywizny „koszulek” do zatoki wieńcowej –do wyboru | tak |  |
| 2 | Atraumatyczna końcówka | tak |  |
| 3 | Końcówka cewnika cieniująca w promieniach RTG | tak |  |
| 4 | Wewnętrzna warstwa hydrofilna | tak |  |
| 5 | Długość 59 cm, 69 cm - do wyboru | tak |  |
| 6 | Kąt zagięcia 50, 90 stopni - do wyboru | tak |  |

Zestaw do wprowadzania do zatoki wieńcowej – koszulki

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 krzywizn „koszulek” do zatoki wieńcowej –do wyboru | tak |  |
| 2 | Atraumatyczna końcówka | tak |  |
| 3 | Końcówka cewnika cieniująca w promieniach RTG | tak |  |
| 4 | Wewnętrzna warstwa hydrofilna | tak |  |
| 5 | Długość 45 cm, 55 cm do wyboru | tak |  |

ELEKTRODA LEWOKOMOROWA

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody do stymulacji lewej komory „over-the-wire” | tak |  |
| 2 | Elektrody bipolarne – do wyboru, min. 2 rodzaje | tak |  |
| 3 | Długość elektrody 77 cm, 87 cm , 97 cm | tak |  |
| 4 | Średnica 4,8 F na całej długości elektrody | tak |  |
| 5 | Wszystkie elektrody umożliwiające wykonanie badania MRI | tak |  |

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do  reprezentowania firmy

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty                                                               Znak sprawy: DZP.262.152.2018

PAKIET 8

WSZCZEPIALNY STYMULATOR TRÓJJAMOWY DO RESYNCHRONIZACJI SERCA Z UŻYCIEM ELEKTRODY LEWOKOMOROWEJ 4-POLOWEJ Z FUNKCJAMI ANTYARYTMICZNYMI

| l.p | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji min. 2018 | tak |  |
| 2 | Tryby stymulacji: DDD-CLS; VVI-CLS; DDDR; VVIR; AAIR; DDIR; A00; DDD; VVI; AAI; DDI; A00R; VDD; VVT; AAT; VDI; V00; VDDR; VDIR; V00R; DDD-ADI; DVI; D00; DDDR-ADIR; DVIR; D00R; DDT; OFF | tak |  |
| 3 | Funkcje antyarytmiczne min.: overdriving | tak |  |
| 4 | 2 niezależne sensory | tak |  |
| 5 | 13 wektorów stymulacji lewokomorowej | tak |  |
| 6 | Automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI | tak |  |
| 7 | Pomiar oporności klatki piersiowej | tak |  |
| 8 | Opóźnienie AV: 20-350 ms | tak |  |
| 9 | Amplituda impulsu A/RV/LV: 0,2-7,5 V | tak |  |
| 10 | Szerokość impulsu A/RV/LV: 0,1-1,5 ms | tak |  |
| 11 | Czułość w kanale A: 0,1-7,5 mV | tak |  |
| 12 | Czułość w kanale RV/LV: 0,5-7,5mV | tak |  |
| 13 | Telemonitoring (w tym bezprzewodowa stacja umożliwiająca automatyczne wysyłanie raportów telemonitoringu) | tak |  |
| 14 | Automatyczna ocena skuteczności stymulacji „z uderzenia na uderzenie (beat to beat)” z zabezpieczającym impulsem po każdej nieskutecznej stymulacji | tak |  |
| 15 | Możliwość przeprowadzenia badania MRI 1,5 T całego ciała (full body scan) | tak |  |

ELEKTRODY STYMULUJĄCE

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiksacja aktywna lub pasywna do wyboru | tak |  |
| 2 | Kształt prosty lub J – do wyboru | tak |  |
| 3 | Wszystkie elektrody sterydowe | tak |  |
| 4 | Polarność - bipolarna | tak |  |
| 5 | Wszystkie elektrody umożliwiające wykonanie badania MRI | tak |  |
| 6 | Długości – 45, 53, 60 cm - do wyboru | tak |  |

ZESTAW DO TELEMONITORINGU

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Codzienna, automatyczna, zawierająca pełny follow up transmisja danych z wszczepionego kardiowertera-defibrylatora do bazy danych (serwera). | tak |  |
| 2 | Zdalny monitoring z atestem FDA/CE dla wczesnych detekcji i bezpiecznego zdalnego monitorowania | tak |  |
| 3 | Redukcja śmiertelności u pacjentów monitorowanych zdalnie udowodniona w badaniu klinicznym. (W/w dokument Wykonawca dostarczy bezpośredniemu odbiorcy na każde żądanie Zamawiającego na każdym etapie postępowania przetargowego oraz realizacji umowy). | tak |  |
| 4 | Instalacja plug & play – automatyczne parowanie , nie wymaga ingerencji pacjenta | tak |  |
| 5 | System oszczędzający baterię urządzenia monitorującego - zużycie do 3% z całego życia baterii | tak |  |

ZESTAW DO WPROWADZANIA DO ZATOKI WIEŃCOWEJ

| Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- |
| Rozszerzacz i długi lider w zestawie | tak |  |
| Nożyk do rozcinania w zestawie | tak |  |
| Strzykawka z luer-lock w zestawie | tak |  |
| Więcej niż 1 kranik w zestawie | tak |  |
| Więcej niż 1 uszczelniająca nakrętka w zestawie | tak |  |

ZESTAW DO KONTRASTOWANIA DO ZATOKI WIEŃCOWEJ

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiar zewnętrzny – max 6 F | tak |  |
| 2 | Strzykawka do podawania powietrza | tak |  |
| 3 | Długość cewnika min 80 cm | tak |  |

PROWADNIK ANGIOPLASTYCZNY

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średnica 0,014” | tak |  |
| 2 | Długość prowadnika min 190 cm | tak |  |
| 3 | Minimum 2 długości prowadnika do wyboru | tak |  |

KOSZULKI SUBSELEKTYWNE

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 krzywizny „koszulek” do zatoki wieńcowej –do wyboru | tak |  |
| 2 | Atraumatyczna końcówka | tak |  |
| 3 | Końcówka cewnika cieniująca w promieniach RTG | tak |  |
| 4 | Wewnętrzna warstwa hydrofilna | tak |  |
| 5 | Długość 59 cm, 69 cm - do wyboru | tak |  |
| 6 | Kąt zagięcia 50, 90 stopni - do wyboru | tak |  |

Zestaw do wprowadzania do zatoki wieńcowej – koszulki

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 krzywizn „koszulek” do zatoki wieńcowej –do wyboru | tak |  |
| 2 | Atraumatyczna końcówka | tak |  |
| 3 | Końcówka cewnika cieniująca w promieniach RTG | tak |  |
| 4 | Wewnętrzna warstwa hydrofilna | tak |  |
| 5 | Długość 45 cm, 55 cm do wyboru | tak |  |

ELEKTRODA LEWOKOMOROWA – 4 polowa

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody do stymulacji lewej komory „over-the-wire” | tak |  |
| 2 | Elektrody 4 polowa – min. 4 rodzaje - do wyboru | tak |  |
| 3 | Długość elektrody 77 cm, 87 cm , 97 cm | tak |  |
| 4 | Średnica 4,8 F na całej długości elektrody | tak |  |
| 5 | Wszystkie elektrody umożliwiające wykonanie badania MRI | tak |  |

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do  reprezentowania firmy

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty                                                            Znak sprawy: DZP.262.152.2018

PAKIET 9

Śrubokręt do przykręcania elektrod do stymulatora/defibrylatora

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojedyncze opakowanie | tak |  |
| 2 | Czas przydatności / okres sterylności – min. 1 rok | tak |  |
| 3 | Dynamometryczny ogranicznik siły dokręcania | tak |  |

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do  reprezentowania firmy

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty                                                            Znak sprawy: DZP.262.152.2018

PAKIET 10

Koszulki laserowe do przezskórnego usuwania elektrod stymulujących i defibrylujących.

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne)/ podać (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszulki laserowe kompatybilne z systemem CVX-300P | tak |  |
| 2 | Długość robocza 50 cm | tak |  |
| 3 | Częstotliwość emisji światła lasera w przedziale 25-80 Hz | tak |  |
| 4 | Rozmiar 12-16 F | tak |  |

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do  reprezentowania firmy

Dotyczy pakietów 1-10.

UWAGA: Nie wypełnienie tabel będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów.  Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenie minimum dwóch cyklów szkoleń dla personelu średniego (min. 4 osoby) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenie minimum dwóch cykli szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 8 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

- Szkolenia mają być zrealizowane w terminie do trzech miesięcy od daty zawarcia umowy lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz do potwierdzenia odbycia szkoleń imiennym certyfikatem.