Załącznik nr 3 do Formularza oferty

DZP.262.160.2018

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

PAKIET NR 1

Zestawienie parametrów technicznych – Zamrażarka  do -80 °C    - 1szt.

Typ………………..…..

Model…………….…

Producent………..……..

Rok produkcji  2018 (sprzęt fabrycznie nowy)

| # LP. | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany/ oceniany | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Opis zamrażarki: - Typ komory zamrażarki- szafkowy, pionowy, jednodrzwiowy, z chłodzeniem całokomorowym. - Wnętrze- stal nierdzewna. - Izolacja zamrażarki wykonana w technologii półpróżniowej. Zamrażarka wyposażona w kółka. | TAK |  |
|  | Pojemność użytkowa min. 950 litrów | TAK |  |
|  | Układ chłodzenia - dwa hermetyczne dwustopniowe kompresory. | TAK |  |
|  | Temperatura pracy: Zakres temperatury regulowany w zakresie min.i : od –50°C do - 80°C Dokładność utrzymywania temperatury ± 0,5% Temperatura otoczenia min. +25°C | TAK |  |
|  | Poziom hałasu max 60 decybeli | TAK Wartość min. 10 pkt , wartość max 0 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| - 3. | Sterowanie / kontrola pracą urządzenia: - Zamrażarka sterowana mikroprocesorem z wyświetlaczem typu LED. - Rejestrator temperatury wbudowany fabrycznie - kontrola temperatury - mikroprocesor z nastawną temperaturą. - System podtrzymywania temperatury w przypadku braku zasilania – back up CO2 wraz ze wszystkimi przyłączami i butlą ( CO2 syfon) szt.1 – napełniona o objętości min. 28-32 kg. - Bateryjne podtrzymywanie w pamięci zadanych parametrów w przypadku zaniku napięcia. Funkcja przechowywania parametrów pracy w pamięci urządzenia min. 6 miesięcy przy interwale pomiarowym min. 20 min. | TAK |  |
| - 4. | Komunikacja z zamrażarką: Poprzez port USB Przy użyciu sieci lokalnej (eternet) | TAK |  |
| 8. | Półki -wykonane ze stali nierdzewnej min. 4 szt. | TAK |  |
| 9. | Drzwi zamrażarki: - Drzwi zewnętrze – szt. 1, - System zapobiegający przymarzaniu drzwi ( niezależne elektryczne ogrzewanie drzwi zewnętrznych, redukujące oszronienie), - Drzwi wewnętrzne dzielące komorę zamrażarki na 4: - 2 szt. drzwi | TAK |  |
| 10. | Alarmy: - Alarm wizualny i akustyczny w przypadku: - braku zasilania, - wzrostu temperatury powyżej zadanej wartości, - spadku temperatury poniżej zadanej wartości, - zbyt długiego czasu otwarcia drzwi- powyżej 30 s, - zbyt długiego czasu uzyskiwania zadanej temperatury, - rozładowania baterii, - uszkodzenia sensora. - braku CO2 w butli zasilającej - Funkcja wyłączania alarmu dźwiękowego przez operatora | TAK |  |
| 11. | Urządzenie zabezpieczone przed wyłączeniem zamrażarki i zmianą wartości ustawionych parametrów za pomocą kodu dostępu | TAK |  |
| 12. | Wymiary zewnętrzne (szer×gł ×wys) - nie większe niż: 1350×990×1990mm | TAK |  |
| 13. | Waga netto max 450 kg | TAK |  |
| 14. | Zasilanie 220/240V, 50Hz | TAK |  |
| 15. | Zamrażarka wyposażona w 8 stelaży ze stali kwasoodpornej Stelaże o wymiarach 55 X 15 X 20 cm (± 1cm) | TAK |  |
| 16. | Zamrażarka wyposażona w minimum 270 kaset mieszczących worki mrożeniowe o pojemności mrożeniowej 100 ml (wymiary worka 12 X 22 cm) (± 1cm) | TAK |  |

UWAGA!:

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do wpisania wartości oferowanej wraz z opisem w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’.

W przypadku niewypełnienia tabeli w ww. zakresie Wykonawca otrzyma 0 pkt.

.......................................................

(Podpis Wykonawcy)

PAKIET NR 2

Parametry techniczne – Lodówka z systemem do monitorowania temperatury  szt.6

Producent/Firma………….

Typ, model……………….

Rok produkcji  2018 (sprzęt fabrycznie nowy)

| L.p | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany/ Oceniany TAK/NIE | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lodówka z systemem do monitorowania temperatury szt.6 | Tak |  |
|  | Lodówka do przechowywania próbek krwi/materiału biologicznego oraz odczynników do stosowania w Zakładach Opieki zdrowotnej i placówkach badawczych. | Tak |  |
|  | Zakres temperaturowy urządzenia min. +2 do +12°C | Tak |  |
|  | Pojemność minimalna netto 90 litrów | Tak |  |
|  | Chłodzenie wentylacyjne | Tak |  |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, blachy zewnętrzne pokryte powłoką antykorozyjną | Tak |  |
|  | Drzwi przeszklone (podwójna izolacja) z systemem automatycznego domykania | Tak |  |
|  | Zamek drzwi z kluczem | Tak |  |
|  | W komorze chłodniczej min 3 półki | Tak |  |
|  | Automatyczne rozmrażanie | Tak |  |
|  | Mikroprocesorowy panel sterowniczy wyposażony w wyświetlacz cyfrowy pokazujący menu, wewnętrzną temperaturę, temperaturę zadaną, | Tak |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i świetlne wskazujące na: zbyt wysoką/niską temperaturę, uchylenie drzwi, uszkodzenie czujników | Tak |  |
|  | Nóżki w postaci kółek z hamulcami | Tak |  |
|  | Wbudowany rejestrator temperatury z systemem do monitorowania temperatury- możliwość zgrywania danych na nośnik zewnętrzny | Tak |  |
| Opis parametrów technicznych podlegających ocenie |  |  |  |
|  | Menu sterownika w języku polskim | Tak/Nie Tak- 10 pkt , Nie -0 pkt |  |
|  | Ręczne lub automatyczne włączanie światła | Tak/Nie Tak- 10 pkt , Nie -0 pkt |  |

UWAGA!:

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do wpisania wartości oferowanej wraz z opisem w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’.

W przypadku niewypełnienia tabeli w ww. zakresie Wykonawca otrzyma 0 pkt.

.......................................................

(Podpis Wykonawcy)

PAKIET NR 3

Parametry techniczne – Zamrażarka do -80°C szt.1

Producent/Firma………….

Typ, model……………….

Rok produkcji  2018 (sprzęt fabrycznie nowy)

| L.p. | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany/ Oceniany TAK/NIE | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zamrażarka do -80°C szt.1 | Tak |  |
|  | Do przechowywania próbek krwi/materiału biologicznego oraz do stosowania w Zakładach Opieki zdrowotnej i placówkach badawczych. | Tak |  |
|  | Zakres temperaturowy urządzenia co najmniej -50°C /-80°C | Tak |  |
|  | Pojemność minimalna netto 550 l | Tak |  |
|  | Minimum 5 oddzielnie zamrażających przedziałów zamykanych oddzielnie izolowanymi drzwiczkami | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości półek. | Tak |  |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, | Tak |  |
|  | Drzwi zabezpieczone kluczem. | Tak |  |
|  | Panel sterowniczy wyposażony w wyświetlacz cyfrowy zawierający wskaźnik temperatury i alarmów typu LED | Tak |  |
|  | Alarmy dźwiękowe wskazujące na: zbyt wysoką/niską temperaturę, uszkodzenie sondy, wyczyszczenia filtra, spadek energii zasilania, niski poziom baterii. | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia alarmu niskiej i wysokiej temperatury. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski | Tak |  |
|  | Zamrażarka wyposażona w zewnętrzny rejestrator z powiadamianiem na telefon komórkowy o stanach awaryjnych przez sms i email | Tak |  |
|  | W przypadku awarii zamrażarki wymagane jest dostarczenie urządzenia zastępczego. | Tak |  |
| Opis parametrów technicznych podlegających ocenie |  |  |  |
|  | Podwójny system chłodniczy (2 sprężarki) | Tak/Nie Tak- 10 pkt , Nie -0 pkt |  |
|  | Wbudowane kółka | Tak/Nie Tak- 10 pkt , Nie -0 pkt |  |
|  | Poziom hałasu nie większy niż 60dB. | Tak/Nie Tak- 10 pkt , Nie -0 pkt |  |

UWAGA!:

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do wpisania wartości oferowanej wraz z opisem w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’.

W przypadku niewypełnienia tabeli w ww. zakresie Wykonawca otrzyma 0 pkt.

.......................................................

(Podpis Wykonawcy)

PAKIET NR 4

Parametry techniczne – Witryna chłodnicza szt.1

Producent/Firma………….

Typ, model……………….

Rok produkcji  2018 (sprzęt fabrycznie nowy)

| L.p | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany/ Oceniany TAK/NIE | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Witryna chłodnicza szt.1 | Tak |  |
|  | Do przechowywania próbek krwi/materiału biologicznego oraz odczynników do stosowania w Zakładach Opieki zdrowotnej i placówkach badawczych. | Tak |  |
|  | Zakres temperaturowy urządzenia co najmniej +2 do +12°C | Tak |  |
|  | Pojemność minimalna netto 240 l | Tak |  |
|  | Chłodzenie wentylacyjne | Tak |  |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, blachy zewnętrzne pokryte powłoką antykorozyjną | Tak |  |
|  | Drzwi przeszklone (podwójna izolacja) z systemem automatycznego domykania | Tak |  |
|  | Zamek drzwi z kluczem | Tak |  |
|  | Szuflady w komorze chłodniczej min. 2 oraz min. 2 półki | Tak |  |
|  | Automatyczne rozmrażanie | Tak |  |
|  | Mikroprocesorowy panel sterowniczy wyposażony w wyświetlacz cyfrowy pokazujący menu, wewnętrzną temperaturę, temperaturę zadaną, datę i godzinę | Tak |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i świetlne wskazujące na: zbyt wysoką/niską temperaturę, uchylenie drzwi, wydajność skraplacza, uszkodzenie czujników | Tak |  |
|  | Nóżki w postaci kółek z hamulcami | Tak |  |
|  | Rejestrator temperatury | Tak |  |
|  | Min. 2 przegrody do 2 szuflad - z nieprzezroczystego plexiglasu | Tak |  |
|  | Chłodziarka wyposażona w zewnętrzny rejestrator z powiadamianiem na telefon komórkowy o stanach awaryjnych przez sms i email | Tak |  |
|  | Automatyczne włączanie światła | Tak |  |
| Opis parametrów technicznych podlegających ocenie |  |  |  |
|  | Menu sterownika w języku polskim | Tak/Nie Tak- 10 pkt , Nie -0 pkt |  |
|  | Ręczne włączanie światła | Tak/Nie Tak- 10 pkt , Nie -0 pkt |  |

UWAGA!:

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do wpisania wartości oferowanej wraz z opisem w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’.

W przypadku niewypełnienia tabeli w ww. zakresie Wykonawca otrzyma 0 pkt.

.......................................................

(Podpis Wykonawcy)

PAKIET NR 4

Parametry techniczne – Witryna chłodnicza szt.1

Producent/Firma………….

Typ, model……………….

Rok produkcji  2018 (sprzęt fabrycznie nowy)

| L.p | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany/ oceniany TAK/NIE | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Witryna chłodnicza szt.1 | Tak |  |
|  | Do przechowywania próbek krwi/materiału biologicznego oraz odczynników do stosowania w Zakładach Opieki zdrowotnej i placówkach badawczych. | Tak |  |
|  | Zakres temperaturowy urządzenia co najmniej +2 do +12°C | Tak |  |
|  | Pojemność netto 190 -220 l | Tak |  |
|  | Chłodzenie wentylacyjne | Tak |  |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, blachy zewnętrzne pokryte powłoką antykorozyjną | Tak |  |
|  | Drzwi przeszklone (podwójna izolacja) z systemem automatycznego domykania | Tak |  |
|  | Zamek drzwi z kluczem | Tak |  |
|  | Szuflady w komorze chłodniczej min. 2 oraz min. 2 półki | Tak |  |
|  | Automatyczne rozmrażanie | Tak |  |
|  | Mikroprocesorowy panel sterowniczy wyposażony w wyświetlacz cyfrowy pokazujący menu, wewnętrzną temperaturę, temperaturę zadaną, datę i godzinę | Tak |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i świetlne wskazujące na: zbyt wysoką/niską temperaturę, uchylenie drzwi, wydajność skraplacza, uszkodzenie czujników | Tak |  |
|  | Nóżki w postaci kółek z hamulcami | Tak |  |
|  | Rejestrator temperatury | Tak |  |
|  | Min. 2 przegrody do 2 szuflad - z nieprzezroczystego plexiglasu | Tak |  |
|  | Chłodziarka wyposażona w zewnętrzny rejestrator z powiadamianiem na telefon komórkowy o stanach awaryjnych przez sms i email | Tak |  |
|  | Automatyczne włączanie światła | Tak |  |
| Opis parametrów technicznych podlegających ocenie |  |  |  |
|  | Menu sterownika w języku polskim | Tak/Nie Tak- 10 pkt , Nie -0 pkt |  |
|  | Ręczne włączanie światła | Tak/Nie Tak- 10 pkt , Nie -0 pkt |  |

UWAGA!:

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do wpisania wartości oferowanej wraz z opisem w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’.

W przypadku niewypełnienia tabeli w ww. zakresie Wykonawca otrzyma 0 pkt.

.......................................................

(Podpis Wykonawcy)

PAKIET NR 5

Zestawienie parametrów technicznych – Zamrażarka  do -80 C

Typ………………..…..

Model…………….…

Producent………..……..

Rok produkcji  2018 (sprzęt fabrycznie nowy)

| # LP. | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany/ oceniany | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Opis zamrażarki: - Typ komory zamrażarki- szafkowy, pionowy, jednodrzwiowy, z chłodzeniem całokomorowym. - Izolacja zamrażarki wykonana w technologii półpróżniowej. Zamrażarka wyposażona w kółka. | TAK |  |
|  | Pojemność użytkowa min. 700 litrów | TAK |  |
|  | Układ chłodzenia - dwa hermetyczne dwustopniowe niezależne kompresory | TAK |  |
|  | Temperatura pracy: Zakres temperatury regulowany w zakresie od –65°C do - 80°C Dokładność utrzymywania temperatury ± 0,5% Temperatura otoczenia max. +30°C | TAK |  |
|  | Poziom hałasu max 50 decybeli | TAK Wartość min. 10 pkt , wartość max 0 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| - 3. | Sterowanie / kontrola pracą urządzenia: - Zamrażarka sterowana mikroprocesorem, graficzny panel kontrolny - Rejestracja rozmieszczenia próbek w komorze - Funkcja autodiagnostyki - Sterownik interaktywny z kolorowym ekranem dotykowym | TAK |  |
| - 4. | Komunikacja z zamrażarką: Przy użyciu sieci lokalnej WiFi | TAK |  |
| 8. | Komora zamrażarki ze stali nierdzewnej o wymiarach 880 x 620 x 1310 | TAK |  |
| 9. | Panel kontrolny na wysokości oczu | TAK |  |
| 10. | Konstrukcja bezfiltrowa | TAK |  |
| 11. | Podstawa zamrażarki poziomowana wyposażona w system do łatwego przemieszczania |  |  |
| 12. | Drzwi zamrażarki: - Drzwi zewnętrze – szt. 1, - Drzwi wewnętrzne izolowane termicznie – szt. 4 - Wewnętrzne sekcje – szt. 4 - Port wyrównywania ciśnień zapobiegający przysysaniu się drzwi zamrażarki | TAK |  |
| 13. | Alarmy: - Alarm wizualny i akustyczny w przypadku: - braku zasilania, - wzrostu temperatury powyżej zadanej wartości, - spadku temperatury poniżej zadanej wartości, - zbyt długiego czasu otwarcia drzwi - zbyt wysokiej temperatury zewnętrznej - zbyt niskiego poziomu napięcia baterii | TAK |  |
| 14. | Wymiary zewnętrzne - nie większe niż: 1120 × 870×1900 mm | TAK |  |
| 15. | Waga netto max 250 kg | TAK |  |
| 16. | Zasilanie własne oraz zasilanie awaryjne | TAK |  |
| 17. | Zamrażarka wyposażenia w stelaże w ilości min. 24, oraz min. 480 pudełek do stelaży | TAK |  |

UWAGA!:

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do wpisania wartości oferowanej wraz z opisem w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’.

W przypadku niewypełnienia tabeli w ww. zakresie Wykonawca otrzyma 0 pkt.

.......................................................

(Podpis Wykonawcy)