Załącznik nr 3 do formularza oferty

Znak sprawy: DZP.262.04.2019

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE – pakiet 2

Aparat RTG z ramieniem C+ stacja diagnostyczna - 1 szt.

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/Firma | Podać |  |
| Typ, model | Podać |  |
| Rok produkcji (sprzęt fabrycznie nowy) | Podać |  |

| L.P | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany TAK | Parametry podlegające ocenie | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) min. 68 cm | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 2 | Odległość SID min.100cm | TAK | Bez punktacji |  |
| 3 | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) min.80 cm | TAK | Bez punktacji |  |
| 4 | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C min.20 cm | TAK | Bez punktacji |  |
| 5 | Zakres ruchu pionowego ramienia C min.40 cm | TAK | Bez punktacji |  |
| 6 | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | TAK | Bez punktacji |  |
| 7 | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C min.150° | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 8 | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) min. ±210° | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 9 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej min. ±10° | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 10 | Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego) | TAK | TAK -5 pkt, NIE- 0 pkt |  |
| 11 | Panel kolorowy min. 640x480 znajdujący się na wózku ramienia C oraz na wózku monitorowym, do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii „live” | TAK | Bez punktacji |  |
| 12 | Panel dotykowy kolorowy min. 640x480 znajdujący się na wózku ramienia C oraz na wózku monitorowym, do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii „live” | TAK/NIE | TAK -5 pkt, NIE- 0 pkt |  |
| 13 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK | Bez punktacji |  |
| 14 | Uchwyt w pobliżu detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | TAK | Bez punktacji |  |
| 15 | Jedna dźwignia używana do sterowania kołami aparatu oraz jako hamulec wózka z ramieniem C | TAK | Bez punktacji |  |
| 16 | Sterowanie kołami aparatu umożliwiające aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | TAK | Bez punktacji |  |
| 17 | Ręczny włącznik promieniowania | TAK | Bez punktacji |  |
| 18 | Szerokość wózka z ramieniem C max.85 cm | TAK | Bez punktacji |  |
| 19 | Waga wózka z ramieniem C – całości przemieszczanej między salami na bloku (bez wózka monitorowego) max.310 kg | TAK | Bez punktacji |  |
| 20 | Maksymalna częstotliwość pracy generatora min. 20 kHz | TAK | Bez punktacji |  |
| 22 | Moc generatora RTG min,2.0 kW | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 23 | Akwizycja min. 25 obrazów/s podczas fluoroskopii ciągłej lub pulsacyjnej | TAK | Bez punktacji |  |
| 24 | Fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 1 p/s ÷ 15 p/s | TAK | Bez punktacji |  |
| 25 | Radiografia cyfrowa | TAK | Bez punktacji |  |
| 26 | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii min.110 kV | TAK | Bez punktacji |  |
| 27 | Maksymalny prąd dla fluoroskopii ciągłejmin.10 mA | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 28 | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej min.20 mA | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 29 | Szerokość impulsu w zakresie min. od 10 do 40 ms w trybie fluoroskopii pulsacyjnej | TAK | Bez punktacji |  |
| 30 | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej min.20 mA | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 31 | Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii | TAK | Bez punktacji |  |
| 32 | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | TAK | Bez punktacji |  |
| 33 | Lampa ze stacjonarną anodą, jednoogniskowa | TAK | Bez punktacji |  |
| 34 | Wielkość ogniska max 0,6 mm | TAK | Bez punktacji |  |
| 35 | Filtracja wewnętrzna min.3.0 mm Al | TAK | Bez punktacji |  |
| 36 | Kolimator szczelinowy z rotacją | TAK | Bez punktacji |  |
| 37 | Kolimator prostokątny do kolimacji koncentrycznej | TAK | Bez punktacji |  |
| 38 | Ustawienie kolimatora bez promieniowania poprzez wyświetlanie na obrazie LIH aktualnego położenia krawędzi przesłon | TAK | Bez punktacji |  |
| 39 | Pojemność cieplna anody min.50 kHU | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 40 | Pojemność cieplna kołpaka min. 1100 kHU | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 41 | Szybkość chłodzenia anody min.35 kHU/min | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 42 | Płaski panel detekcyjny w technologii amorficznego krzemu aSi ze scyntylatorem z jodku cezu CsI lub panel typu CMOS | TAK | Bez punktacji |  |
| 43 | Wielkość detektora cyfrowego min. 30x30 cm | TAK | Bez punktacji |  |
| 44 | Liczba pól obrazowych min.3 | TAK | Bez punktacji |  |
| 45 | Współczynnik DQE min.75% | TAK | Bez punktacji |  |
| 46 | Rozdzielczość detektora min.1500x1500 pikseli | TAK | Bez punktacji |  |
| 47 | Głębia obrazu min. 16 bit | TAK | Bez punktacji |  |
| 48 | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 40 linii/cm | TAK | ≥ 70 linii/cm – 5 pkt < 70 linii/cm – 0 pkt |  |
| 49 | Możliwość wyciągania kratki przeciwrozproszeniowej bez użycia narzędzi np. do zastosowań pediatrycznych | TAK/NIE | TAK-5 pkt, NIE -0pkt |  |
| 50 | Funkcja LIH (Last Image Hold) |  | Bez punktacji |  |
| 51 | Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 16 obrazów |  | Bez punktacji |  |
| 52 | Obraz lustrzany (obracanie obrazu na monitorze góra/dół, lewo/prawo) |  | Bez punktacji |  |
| 53 | Powiększenie min. x 4 | TAK | Bez punktacji |  |
| 54 | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów | TAK | Bez punktacji |  |
| 55 | System nanoszenia opisów z możliwością oznaczenia strony ciała („L”, „P”) | TAK | Bez punktacji |  |
| 56 | System wpisywania danych pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
| 57 | System zarządzania bazą danych z badaniami | TAK | Bez punktacji |  |
| 58 | Liczba monitorów kolorowych min.2 | TAK | Bez punktacji |  |
| 59 | Monitory umieszczone na oddzielnym wózku, każdy o przekątnej min. 19” i rozdzielczości min. 1280 x 1024 | TAK | Bez punktacji |  |
| 60 | Luminancja monitorów min. 1000 cd/m2 | TAK | Bez punktacji |  |
| 61 | Kontrast monitorów min. 1000:1 | TAK | Bez punktacji |  |
| 62 | Kąt widzenia monitorów (poziomy/pionowy) min. 170/170 stopni | TAK | Bez punktacji |  |
| 63 | Automatyczna regulacja jasności, zależnie od oświetlenia pomieszczenia | TAK | Bez punktacji |  |
| 64 | Możliwość obracania monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka min. o 180 st. w celu uzyskania najlepszej widoczności do pozycji operatora | TAK | TAK-5 pkt, NIE -0pkt |  |
| 65 | Wyjście DVI do podłączenia zewnętrznego monitora | TAK | Bez punktacji |  |
| 66 | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | TAK | Bez punktacji |  |
| 67 | Wózek z monitorami może być odłączony od ramienia C na czas transportu. | TAK | Bez punktacji |  |
| 68 | Możliwość rozpięcia ramienia C z wózkiem monitorowym podczas badania bez utraty danych | TAK | Bez punktacji |  |
| 69 | UPS wbudowany w wózek monitorowy, zabezpieczający co najmniej dane obrazowe podczas zaniku zasilania | TAK/NIE | TAK- 10pkt, NIE -0pkt |  |
| 70 | Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów DICOM, Automatyczne dogrywanie na dysk CD i/lub DVD przeglądarki DICOM | TAK | Bez punktacji |  |
| 71 | Port USB do archiwizacji w formacie DICOM, TIFF oraz AVI | TAK | Bez punktacji |  |
| 72 | Funkcjonalności sieciowe DICOM min.: - DICOM Send, - DICOM Storage Commitment | TAK | Bez punktacji |  |
| 73 | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | TAK | Bez punktacji |  |
| 74 | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 100 000 obrazów | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 75 | Przycisk nożny do włączania promieniowania | TAK | Bez punktacji |  |
| 76 | Stół współpracujący z ramieniem C | TAK | Bez punktacji |  |
| 77 | Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym: - regulacja wysokości - przechył boczny - przechył wzdłużny - nachylenie segmentu dolnego oparcia pleców - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku - pozycja flex/reflex - przesuw wzdłużny blatu Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii i jeden przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania górnego oparcia pleców i podnóżków | TAK | Bez punktacji |  |
| 78 | Funkcje stołu uzyskiwane ręcznie (mechanicznie): - przechył podnóżków - odwodzenie podnóżków na boki | TAK | Bez punktacji |  |
| 79 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaźnikami diodowymi naładowania baterii. Panel od strony głowy pacjenta, zapewniający dostęp do niego z obu stron stołu | TAK | Bez punktacji |  |
| 80 | Panel wyposażony w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków | TAK | Bez punktacji |  |
| 81 | Zasilanie bateryjne 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym w podstawę stołu | TAK | Bez punktacji |  |
| 82 | Długość stołu z blatem 2400 mm +/- 50mm | TAK | Bez punktacji |  |
| 83 | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm | TAK | Bez punktacji |  |
| 84 | Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego w segmentach: podnóżki, siedzisko, oparcie pleców dolne | TAK | Bez punktacji |  |
| 85 | Segment górny oparcia pleców bez listew na wyposażenie dodatkowe – szerokość segmentu dopasowana do szerokości całkowitej reszty blatu stołu | TAK | Bez punktacji |  |
| 86 | Zakres regulacji wysokości z materacem min. od 730 do 1080 mm | TAK | Bez punktacji |  |
| 87 | Zakres regulacji oparcia pleców (dolne) min. od - 350 do 850 | TAK | Bez punktacji |  |
| 88 | Regulacja przechyłu bocznego min +/- 300 | TAK | Bez punktacji |  |
| 89 | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 400 | TAK | Bez punktacji |  |
| 90 | Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 250 | TAK | Bez punktacji |  |
| 91 | Blat stołu co najmniej 4-ro segmentowy składający się z następujących segmentów: - oparcie pleców górne (demontowalne od oparcia pleców górnego) o szerokości blatu - segment oparcia pleców (dolne) - nie demontowalne od segmentu siedziska - segment siedziska - segmenty nóg dwuczęściowy | TAK | Bez punktacji |  |
| 92 | Oparcie pleców górne wykonane w całości z włókna węglowego. Długość oparcia minimum 800mm. Segment bez materaca zakłócającego obraz RTG – górna powierzchnia segmentu zlicowana z górną powierzchnią materacy stołu | TAK | Bez punktacji |  |
| 93 | Regulacja segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających regulację segmentami | TAK | Bez punktacji |  |
| 94 | Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 3 kołom jezdnym umieszczonym w podstawie. Podstawa w kształcie litery T lub Y | TAK | Bez punktacji |  |
| 95 | System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu – stopki z regulacją | TAK | Bez punktacji |  |
| 96 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu oraz osłony wykonane ze stali nierdzewnej, ewentualnie silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna | TAK | Bez punktacji |  |
| 97 | Miękkie, antystatyczne, bezszwowe materace o grubości min. 50 mm, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z warstwą antybakteryjną (dołączyć do oferty potwierdzenie producenta materacy). Materace płaskie bez zagłębień które mogą powodować zsuwanie się pacjenta utrudniające jego pozycjonowanie na blacie stołu Nie dopuszcza się materacy mocowanych do blatu za pomocą rzepów. | TAK | Bez punktacji |  |
| 98 | Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg | TAK | Bez punktacji |  |
| 99 | Masa stołu nie przekraczająca 250 kg | TAK | Bez punktacji |  |
| 100 | Stół gwarantujący możliwość wykonywania zdjęć RTG pacjenta na całej długości blatu oraz umożliwiający monitorowanie pacjenta ramieniem C na całej jego długości. | TAK | Bez punktacji |  |
| 101 | Konstrukcja blatu przezierna dla promieni RTG na całej długości bez poprzecznych przeszkód utrudniających wykonywanie zdjęć RTG i monitorowanie pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
| 102 | Płyty wypełniające (pod materacami) w segmentach dolne oparcie pleców, siedzisko, podnóżki wykonane z włókna węglowego | TAK | Bez punktacji |  |
| 103 | - przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 350 mm | TAK | Bez punktacji |  |
| 105 | - możliwość zamiany segmentów nóg z górną częścią oparcia pleców | TAK | Bez punktacji |  |
| 106 | Możliwość sterowania stołem poprzez System Zintegrowanej Sali Operacyjnej (podać minimum jednego producenta sterowania z którym stół jest kompatybilny – oświadczenie o kompatybilności producenta stołu oraz producenta Systemu Integracji) | TAK | Bez punktacji |  |
| 107 | Wyposażenie dodatkowe do stołu: - podpora ręki szt. 1 - uchwyt mocujący wielopozycyjny szt. 1 - uchwyt mocujący wyposażony w szynę montażową (możliwość zamontowania uchwytu do blatu z włókna węglowego – górna część oparcia pleców) szt. 1 | TAK | Bez punktacji |  |
| 108 | Komputerowa stacja robocza zawierająca min: komputer z procesorem i7 , monitor min 23” , przeglądarka DICOM np.: Radiant Viewer | TAK | Bez punktacji |  |
| 109 | System klimatyzacji pomieszczenia zapewniający właściwa pracę oferowanych urządzeń typu split | TAK | Bez punktacji |  |

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia parametrów wymaganych w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry podlegające ocenie” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do wpisania wartości oferowanej wraz z opisem w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

……………………………………………………..
                                                                                                                                          Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy