Załącznik  Nr 3  do Formularza Oferty

DZP/270/179/16

# Zestawienie parametrów  opisujących przedmiot zamówienia

PAKIET nr 1

Protezy wewnątrznaczyniowe do wyłączania z krążenia tętniaków mózgu z systemami dostawczymi - zestaw II

| L.p. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Parametr oferowany (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proteza wewnątrznaczyniowa | TAK |  |
| a. | Implant wykonany w postaci tubularnej siatki utkanej w sumie z 48 drutów wykonanych ze stopu stali kobaltowo-chromowej zapewniających doskonałą siłę radialną oraz platynowo-wolframowych zapewniających widoczność w skopi | TAK |  |
| b. | Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka | TAK |  |
| c. | Rozmiary: 2,5-5,0mm co 0,25mm; długości: 10/12/14/16/18/20mm oraz 25/30/35mm w zakresie średnic 3-5mm co 0,25mm | TAK |  |
| d. | Możliwość repozycji do 95% po uwolnieniu | TAK |  |
| e. | Dostępne urządzenie pokrywane syntetycznym polimerem fosforylocholiny, który jest chemicznie związany z powierzchnią o grubości mniejszej niż 2nm w celu zmniejszenia powikłań zakrzepowo-zatorowych | TAK |  |
| f. | Posiadający wskazanie CE do stosowania jako tzw „flow deveter” | TAK |  |
| 2 | Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych. Posiadający podwójne zbrojenie – spiralny oplot i plecione wzmocnienie na całej długości. Miękki kształt owalny nad parą czubek cewnika. Wewnętrzne światło wykonane z teflonu, pokrycie hydrofilne na zewnątrz. Średnice zewnętrzne 2,8/3,2F dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 105/135/150cm | TAK |  |
| 3. | Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych – (system dostawczy I) | TAK |  |
| a. | Cewnik zbrojony z oplotem nitinolowym | TAK |  |
| b. | Cewnik zbudowany w technologii 3 segmentów – każda część cewnika o innej sztywności | TAK |  |
| c. | Dostępne długości: 95cm, 105cm, 115cm, 125cm i 130cm, miękka część dystalna o długości 8cm | TAK |  |
| d. | Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96cm | TAK |  |
| e. | Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika: 5F/0,058”, 6F/0,072” | TAK |  |
| f. | Zwiększone tępo przepływu kontrastu dla lepszej widzialności | TAK |  |
| g. | Miękka i atraumatyczna końcówka, cieniująca w skopii | TAK |  |
| h. | Wewnętrzne światło pokryte teflonem | TAK |  |
| i. | Różne kształty końcówek: prosta, Multi-Purpose 25° | TAK |  |
| j. | Pokrycie hydrofilne na całej długości | TAK |  |
| k. | Rekonmedndowany prowadnik: 0.035”/0.038” | TAK |  |
| 4. | Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką – (system dostawczy II | TAK |  |
| a. | Mikrocewnik o długości całkowitej 165cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0.010” | TAK |  |
| b. | Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst.. W miejscu odłączenia końcówki średnica cewnika 1,9F | TAK |  |
| c. | Odczepialna końcówka o długości: 1,5/3/5cm | TAK |  |
| d. | Mikrocewnik o zbrojeniu, w części proksymalnej stalowym, w części dystalnej nitinolowym. | TAK |  |
| e. | Mikrocewnik o dużej wytrzymałości ciśnieniowej-wytrzymałość ponad 411 PSI statycznego ciśnienia | TAK |  |
| f. | Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm | TAK |  |
| g. | Dystalne markery obrazujące początek i koniec segmentu odczepialnego cewnika | TAK |  |
| h. | Objętość zalegająca mniejsza niż 0,23 ml zestawie torquer i introducer do wprowadzania prowadnika do koszulki lub Y-adaptera | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów.

Niespełnianie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET nr 2

Samorozprężalne korki naczyniowe do embolizacji

| L.p. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Parametr oferowany (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężanie się urządzenia w naczyniu | TAK |  |
| 2. | Średnice korków w zakresie od 3mm – 22mm | TAK |  |
| 3. | Maksymalna długość cewnika wprowadzającego - 100cm | TAK |  |
| 4. | Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038” – 0,098”) | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów.

Niespełnianie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET nr 3

| L.p. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Parametr oferowany (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cewnik przedłużacz naczyniowy |
| 1. | System współpracujący z prowadnikiem oraz cewnikiem prowadzącym pozwalającym na interwencje w głęboko położonych zmianach | TAK |  |
| 2. | Dostępny w średnicach 5, 6, 7 F | TAK |  |
| 3. | System typu „rapid exchange” | TAK |  |
| 4. | Długość części „rapid exchange" – max 20 cm | TAK |  |
| 5. | Długość użytkowa cewnika - 145 cm | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów.

Niespełnianie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET nr 4

| L.p. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Parametr oferowany (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cewniki balonowe do zabiegów walwuloplastyki |
| 1. | Długość od min 30mm do co najmniej 40mm | TAK |  |
| 2. | Średnica od min. 18mm do co najmniej 23mm | TAK |  |
| 3. | Dostępne również w wersji „taliowanej” | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów.

Niespełnianie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET nr 5

| L.p. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Parametr oferowany (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akcesoria do zabiegów TAVI |  |  |
| 1. | Prowadniki Amplatz Super Stiff ST-1 0,035”, 260 cm lub równoważne. | TAK |  |
| 2. | Prowadniki Amplatz Extra Stiff 0,035”, 260 cm lub równoważne. | TAK |  |
| 3. | Introducery naczyniowe 14F-20/30cm Cook lub równoważne. | TAK |  |
| 4. | Balony do walwuloplastyki NuMed, Tyshak lub równoważne Rozmiary szerokość: od min. 18mm do co najmniej 30mm długość od min 30mm do co najmniej 40mm lub równoważne | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów.

Niespełnianie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET nr 6

Zastawki aortalne samorozprężalne wszczepiane drogą przezcewnikową

| L.p. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Parametr oferowany (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zastawki aortalne implantowane drogą przezudową, przezobojczykową lub z dostępu aortalnego | TAK |  |
| 2. | Wykonana z osierdzia wieprzowego | TAK |  |
| 3. | Stent mocujący samorozprężalny | TAK |  |
| 4. | Zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją | TAK |  |
| 5. | Wykonawca zapewnia akcesoria do wszczepienia zastawki, w skład których wchodzi: koszulka naczyniowa 18F, prowadnik sztywny 260 cm, cewniki typu pigtail z markerami, balon do walwuplastyki, elektroda endokawitarna | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów.

Niespełnianie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET nr 7

| L.p. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Parametr oferowany (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prowadniki angioplastyczne |  |  |
| 1. | Średnica 0,014" | TAK |  |
| 2. | Prowadniki dostępne w dwóch różnych długościach - 190cm i 300cm | TAK |  |
| 3. | Różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian - co najmniej 20 typów (niezależnie od długości i kształtu końcówki) | TAK |  |
| 4. | Dostępne w powłoce hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości | TAK |  |
| 5. | Dostępne z końcówką roboczą wykonaną ze stali i innych stopów metali | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów.

Niespełnianie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET nr 8

| L.p. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Parametr oferowany (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System dostępu do procedur laparoskopowych wspomaganych ręcznie. Składa się z membrany żelowej, atraumatycznego retraktora, wzorca nacięcia oraz markera. System umożliwia zachowanie odmy oraz wprowadzenie trokarów czy ręki chirurga. Poliuretanowy bezlateksowy rękaw służy jako retraktor, zabezpieczenie i osłonę powłok o różnej grubości. | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów.

Niespełnianie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy