DZP.262.45.2017

Załącznik  Nr 3  do Formularza Oferty

### OPIS PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 1

Stymulator JEDNOJAMOWY SSIR ZAAWANSOWANY Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

PRODUCENT: ………………………………………………….

kraj pochodzenia: ……………………………………….

nazwa produktu: …………………………………………

nr katalogowy: …………………………………………..

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stymulator JEDNOJAMOWY SSIR ZAAWANSOWANY Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO | podać |  |
| 1 | Tryby stymulacji | VVI, AAI, A00,VVT,AAT |  |
| 2 | Min. czas pracy przy nastawach nominalnych min.13 lat | tak |  |
| 3 | Waga stymulatora | ≤ 25 g |  |
| 4 | Częstość stymulacji | 30..(5)..200 ppm |  |
| 5 | Szerokość impulsu | 0,1-1,5 ms |  |
| 6 | Pomiar załamków P i R | tak |  |
| 7 | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | tak |  |
| 8 | Automatyczna zmiana wartości czułości | tak |  |
| 9 | Algorytm automatycznie dostosowujący amplitudę impulsu do zmierzonego progu typu „beat to beat” z back up impulsem po każdej nieskutecznej stymulacji | tak |  |
| 10 | Możliwość zapisu arytmii | tak |  |
| 11 | Pojemność baterii | ≥ 1,3 Ah |  |
| 12 | Możliwość wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem | tak |  |
| 13 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego całego ciała (bez stref wykluczenia) z zastosowaniem aparatu 1,5-teslowego | tak |  |
| 14 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego z zastosowaniem aparatu 3- teslowego z możliwymi strefami wykluczenia | tak |  |
| 15 | Rok produkcji min. 2016 | tak |  |
| 16 | Możliwość zdalnej kontroli urządzenia oraz bezprzewodowej komunikacji | tak |  |

Elektroda stymulująca pro mri

| l.p | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik IS-1 | tak |  |
| 2 | kształt prosty | tak |  |
| 3 | bipolar | tak |  |
| 4 | osłona silikonowa | tak |  |
| 5 | pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | tak |  |
| 6 | uwalniająca steryd | tak |  |
| 7 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego całego ciała (bez stref wykluczenia) z zastosowaniem aparatu 1,5-teslowego | tak |  |
| 8 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego z zastosowaniem aparatu 3-teslowego z możliwymi strefami wykluczenia | tak |  |

Uwaga :	Wyraz „TAK” oznacza bezwzględny warunek.

Brak wypełnienia powyższej tabeli lub odpowiedź „NIE” skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Wszystkie wpisywane wartości należy podać w jednostkach podanych przez Zamawiającego w tabeli parametrów wymaganych

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cykli szkoleń dla personelu średniego (min. 4 osoby) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cykli szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 8 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane do trzech miesięcy od podpisania umowy, lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wymagane potwierdzenie odbycia szkolenia imiennym certyfikatem.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET 2

Stymulator DWUJAMOWY DDDR zAAWANSOWANY Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

PRODUCENT: ………………………………………………….

kraj pochodzenia: ……………………………………….

nazwa produktu: …………………………………………

nr katalogowy: …………………………………………..

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stymulator dwujamowy DDDR zaawansowany z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego | podać |  |
| 1 | Tryby stymulacji | DDDR, DDI |  |
| 2 | Min. czas pracy przy nastawach nominalnych min. 10 lat | tak |  |
| 3 | Waga stymulatora | ≤ 28g |  |
| 4 | Częstość stymulacji | 30..(5)..200 ppm |  |
| 5 | Szerokość impulsu | 0,1-1,5 ms |  |
| 6 | Pomiar załamków P i R | tak |  |
| 7 | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | tak |  |
| 8 | Automatyczna zmiana wartości czułości w przedsionku i komorze | tak |  |
| 9 | Algorytmy do unikania stymulacji komorowej | tak |  |
| 10 | Algorytm automatycznie dostosowujący amplitudę impulsu do zmierzonego progu typu „beat to beat” z back up impulsem po każdej nieskutecznej stymulacji | tak |  |
| 11 | Możliwość wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem | tak |  |
| 12 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego całego ciała (bez stref wykluczenia) z zastosowaniem aparatu 1,5-teslowego | tak |  |
| 13 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego z zastosowaniem aparatu 3-teslowego z możliwymi strefami wykluczenia | tak |  |
| 14 | AV delay (ms) | <20-350> |  |
| 15 | Rok produkcji min. 2016 | tak |  |
| 16 | Możliwość zdalnej kontroli urządzenia oraz bezprzewodowej komunikacji | tak |  |

Elektroda stymulująca komorowa - pro MRI

| l.p | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik IS-1 | tak |  |
| 2 | kształt prosty | tak |  |
| 3 | bipolar | tak |  |
| 4 | osłona silikonowa | tak |  |
| 5 | pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | tak |  |
| 6 | uwalniająca steryd | tak |  |
| 7 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego całego ciała (bez stref wykluczenia) z zastosowaniem aparatu 1,5-teslowego | tak |  |
| 8 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego z zastosowaniem aparatu 3-teslowego z możliwymi strefami wykluczenia | tak |  |

Elektroda stymulująca przedsionkowa – PRO MRI

| l.p | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dane techniczne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik IS-1 | tak |  |
| 2 | kształt litery "J" / prosty | tak |  |
| 3 | bipolar | tak |  |
| 4 | uwalniająca steryd | tak |  |
| 5 | pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | tak |  |
| 6 | osłona silikonowa | tak |  |
| 7 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego całego ciała (bez stref wykluczenia) z zastosowaniem aparatu 1,5-teslowego | tak |  |
| 8 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego z zastosowaniem aparatu 3-teslowego z możliwymi strefami wykluczenia | tak |  |

Uwaga :	Wyraz „TAK” oznacza bezwzględny warunek.

Brak wypełnienia powyższej tabeli lub odpowiedź „NIE” skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Wszystkie wpisywane wartości należy podać w jednostkach podanych przez Zamawiającego w tabeli parametrów wymaganych

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cykli szkoleń dla personelu średniego (min. 4 osoby) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cykli szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 8 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane do trzech miesięcy od podpisania umowy, lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wymagane potwierdzenie odbycia szkolenia imiennym certyfikatem.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET 3

Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory jednojamowe, dwujamowe i resynchronizujące z szybką stymulacją RV dla wsparcia procedury TAVI z zestawem elektrod (elektroda przedsionkowa, elektroda defibrylująca, elektroda lewokomorowa) i z zestawem do implantacji elektrody lewokomorowej (w każdym zestawie dwie koszulki, rozszerzacz, prowadnik, nóż do rozcinania koszulki, cewnik balonowy do angiografii zatoki wieńcowej)

| l.p | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator jednojamowy Nazwa, numer katalogowy, producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 1b | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator dwujamowy Nazwa, numer katalogowy, producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 1c | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący Nazwa, numer katalogowy, producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2 | Rok produkcji min. 2016 | tak |  |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji minimum 35 [J] | tak |  |
| 4 | Rozpoznawanie i terapia 3 typów arytmii komorowych, min. po 8 terapii w każdej strefie | tak |  |
| 5 | Elektrody pasywne/aktywne jedno/dwukoilowe – do wyboru | tak |  |
| 6 | Porty DF-1 i DF-4 do wyboru | tak |  |
| 7 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego po wszczepieniu | tak |  |
| 8 | Program dla wsparcia procedury TAVI z szybką stymulacją RV (powyżej 240/min) | tak |  |
| 9 | Telemonitoring (w tym bezprzewodowa stacja umożliwiająca automatyczne wysyłanie raportów telemonitoringu) | tak |  |
| 10 | Elektroda defibrylująca | tak |  |
| 11 | Elektroda przedsionkowa | tak |  |
| 12 | Elektroda lewokomorowa IS4 | tak |  |
| 13 | W przypadku urządzenia resynchronizującego port IS-4 | tak |  |
|  | Zestaw do implantacji elektrody lewokomorowej |  |  |
| 14 | Różne krzywizny „koszulek” do zatoki wieńcowej, min. 2 rodzaje | tak |  |
| 15 | Zastawka zintegrowana z w/w „koszulkami” | tak |  |
| 16 | Cewnik balonowy do wenografii zatoki wieńcowej | tak |  |
| 17 | Prowadnik do każdej elektrody lewokomorowej | tak |  |
| 18 | Koszulki subselektywne, min. 2 rodzaje | tak |  |

Uwaga :	Wyraz „TAK” oznacza bezwzględny warunek.

Brak wypełnienia powyższej tabeli lub odpowiedź „NIE” skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Wszystkie wpisywane wartości należy podać w jednostkach podanych przez Zamawiającego w tabeli parametrów wymaganych

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cykli szkoleń dla personelu średniego (min. 4 osoby) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cykli szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 8 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane do trzech miesięcy od podpisania umowy, lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wymagane potwierdzenie odbycia szkolenia imiennym certyfikatem.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET 4

Wszczepialny rejestrator arytmii z zestawem do telemonitoringu

| l.p | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objętość ≤5 cm3 | tak |  |
| 2 | Waga ≤ 10g | tak |  |
| 3 | Możliwość badania MRI | tak |  |
| 4 | Czas rejestracji arytmii przez co najmniej 3 lata | tak |  |
| 5 | Możliwość rejestracji wyzwalanej przez pacjenta | tak |  |
| 6 | Możliwość rejestracji bradykardii | tak |  |
| 7 | Możliwość rejestracji arytmii nadkomorowej | tak |  |
| 8 | Łączny czas rejestracji >25minut | tak |  |
| 9 | Współpraca z zestawem do telemonitoringu | tak |  |
| 10 | Bezprzewodowy zestaw do telemonitoringu (w zestawie) | tak |  |
| 11 | Urządzenie do wyzwalania rejestracji przez pacjenta (w zestawie) | tak |  |

Uwaga :	Wyraz „TAK” oznacza bezwzględny warunek.

Brak wypełnienia powyższej tabeli lub odpowiedź „NIE” skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Wszystkie wpisywane wartości należy podać w jednostkach podanych przez Zamawiającego w tabeli parametrów wymaganych

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy