OBOWIĄZUJĄCY  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FORMULARZA OFERTY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH I OCENIANYCH W RAMACH KRYTERIUM - OCENA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia (dotyczy dzierżawionego urządzenia):  Aparat do monitorowania czynności nerwów

Producent/Firma…………………………………

Typ, model………………………………………

| LP | Parametry techniczne - wymagania Zamawiającego | Parametr wymagany/ oceniany | Punktacja | Parametr oferowany – potwierdzić/ podać/ opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji min. 2014 r. | TAK | Bez punktacji |  |
| 2. | Aparat do neuromonitoringu nerwów do zastosowania śródoperacyjnego podczas zabiegów min. chirurgii głowy i szyi, neurochirurgii. | TAK | Bez punktacji |  |
| 3. | System składający się z monitora interfejsu pacjenta do podłączenia elektrod, symulatora pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
| 4. | Monitor wyposażony w min. 4 kanały robocze | TAK | Bez punktacji |  |
| 5. | Możliwość rozbudowy systemu do 8 kanałów roboczych | TAK/NIE | Tak -10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 6. | Aparat wyposażony w wózek z blokadą kół: min. 3 półki, min. 1 szuflada | TAK | Bez punktacji |  |
| 7. | Min.2 stymulatory stałoprądowe, z szerokim zakresem regulacji natężenia prądu (min. od 0,1mA do 25mA) i zakresem regulacji częstotliwości impulsów (min. 15 wartości skokowych). Napięcie stymulacji min. 100V. Regulacja impulsu stymulacyjnego w zakresie min. 100-2000us. Regulacja automatycznego wyciszania artefaktu w zakresie min. 0,5-4ms | TAK | Bez punktacji |  |
| 8. | Zdefiniowane procedury dla poszczególnych specjalności bez konieczności zmiany ustawień parametrów; tworzenie indywidualnych procedur według potrzeb użytkownika | TAK | Bez punktacji |  |
| 9. | Automatyczna kontrola elektrod potwierdzająca ich integralność, prezentacja na ekranie monitora | TAK | Bez punktacji |  |
| 10. | Alarm o nieprawidłowym połączeniu elektrody lub jej wypięciu- min. wizualny lub głosowy | TAK | Bez punktacji |  |
| 11. | Regulacja stymulacji z panelu dotykowego lub pokrętłem nawigacyjnym | TAK | Bez punktacji |  |
| 12. | Automatyczna detekcja i eliminacja zakłóceń -artefaktów | TAK | Bez punktacji |  |
| 13. | Stymulacja elektrodą stymulacyjną sygnalizowana dźwiękowo | TAK | Bez punktacji |  |
| 14. | Dźwiękowa i wizualna odpowiedź mięśniowa (EMG) po stymulacji elektrycznej | TAK | Bez punktacji |  |
| 15. | Pomiar amplitudy i latencji przy odpowiedzi mięśniowej EMG - przypisywanie wartości liczbowych na życzenie operatora | TAK | Bez punktacji |  |
| 16. | System umożliwiający pracę z ciągłym monitorowaniem nerwu błędnego | TAK | Bez punktacji |  |
| 17. | Raportowanie w formie wykresów odpowiedzi EMG i wartości liczbowych przy wykresach | TAK | Bez punktacji |  |
| 18. | Raportowanie stymulacji ciągłej w formie histogramów 3D | TAK/NIE | Tak -10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 19. | Kolorowy ekran LCD, dźwiękowy sygnał odpowiedzi EMG. | TAK | Bez punktacji |  |
| 20. | Zatrzymania widoku całego ekranu – funkcja freeze | TAK | Bez punktacji |  |
| 21. | Obsługa aparatu poprzez przyciski i pokrętła funkcyjne lub dołączoną klawiaturę alfanumeryczną lub panel dotykowy | TAK | Bez punktacji |  |
| 22. | Aparat z możliwością pracy w sieci szpitalnej - port Ethernet do połączenia aparatu z komputerową siecią szpitala | TAK | Bez punktacji |  |
| 23. | Aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną (min. 100 rekordów pacjentów) z możliwością zapisu danych pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
| 24. | Zapis raportów na sieciowym dysku twardym oraz drukowanie raportów na sieciowej drukarce (poprzez gniazdo Ethernet w urządzeniu). | TAK | Bez punktacji |  |
| 25. | Zestaw elektrody stymulacyjnej wielorazowej / autoklawowalnej/ - sonda bipolarna/monopolarna, z kompletem przewodów szt.2 Wymagana sprawność techniczna przez cały okres obowiązywania umowy | TAK | Bez punktacji |  |
| 26. | Kaseta sterylizacyjna szt.2 Wymagana sprawność techniczna przez cały okres obowiązywania umowy | TAK | Bez punktacji |  |
| 27. | Przewód do podłączenia elektrody na rurce intubacyjnej kompletny - 1 szt. wielorazowy lub zintegrowany z elektrodą jednorazową. Wymagana sprawność techniczna przez cały okres obowiązywania umowy w przypadku zaoferowania przewodu wielorazowego | TAK | Bez punktacji |  |
| 28. | Przewód do podłączenia elektrody do stymulacji nerwu błędnego - autoklawowalny 1 szt. (wielorazowy) lub zintegrowany z elektrodą jednorazową. Wymagana sprawność techniczna przez cały okres obowiązywania umowy w przypadku zaoferowania przewodu wielorazowego | TAK | Bez punktacji |  |
| 29. | Oprogramowanie aparatu posiada możliwość przyjmowania i wysyłania komunikatów HL7 | TAK | Bez punktacji |  |
| 30. | Wbudowany program do ciągłej stymulacji nerwu błędnego (metoda CIONM) elektrodą bipolarną nakładana na nerw błędny. Funkcje graficzne trendu zmian amplitudy i latencji sygnału, alarmy przekroczenia zadanych wartości granicznych | TAK/NIE | Tak -10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 31. | Możliwość zapisywania raportu z zabiegu do pliku min. PDF | TAK | Bez punktacji |  |
| 32. | Alarmy wizualne kodowane kolorami i dźwiękowe o potencjalnym zagrożeniu uszkodzenia nerwu podczas zastosowania elektrody ciągłej | TAK/NIE | Tak -5 pkt Nie - 0 pkt |  |

UWAGA:

Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagalny - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY ” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” jest MOŻLIWOŚĆ WYBORU odpowiedź „TAK / NIE” – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’ , wraz z opisem.

Niewypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” (w przypadku parametrów wymaganych) spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

......................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (Podpis Wykonawcy)