DZP.262.69.2017

Załącznik  Nr 3 do Formularza Oferty

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Zestaw Aspiratora Ultradźwiękowego do resekcji narządów miąższowych – 3 zestawy

Typ ……………………………….………….

Model …………………………….………….

Rok produkcji min. 2016  ……………….

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany/ oceniany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie ultradźwiękowe do usuwania tkanki miąższowej narządów miękkich. Działanie polegające na kawitacyjnej dezintegracji tkanki miąższowej i usuwaniu jej w emulgacie wodnym bez naruszania ciągłości naczyń krwionośnych lub/i żółciowych. Automatycznie rozpoznający rodzaj podłączonego narzędzia. Częstotliwość pracy generatora ultradźwiękowego 47kHz lub 23,5kHz. Moc urządzenia – min.100W stała i 150W- maksymalna. Urządzenie współpracujące z pompą irygacyjną z możliwością automatycznej lub ręcznej regulacji parametrów pracy. Możliwość wyboru trybu pracy; chirurgia otwarta lub chirurgia laparoskopowa. Wyposażona w zawór automatycznie utrzymujący odmę w trybie chirurgii laparoskopowej. | TAK |  |
| 2. | Urządzenie współpracujące z wielorazowymi 2 częściowymi narzędziami składającymi się z płaszcza i sondy do aspiracji tkanki miąższowej w chirurgii laparoskopowej. Narzędzie proste. Płaszcz z króćcem do podłączenia płynu. Długość płaszcza max 460 mm, średnica płaszcza części dystalnej max 10 mm. Długość sondy max. 430 mm, średnica zewnętrzna max 7 mm. | TAK |  |
| 3. | Urządzenie współpracujące z wielorazowymi 2 częściowymi narzędziami składającymi się z płaszcza i sondy do aspiracji tkanki miąższowej w chirurgii otwartej. Narzędzie zagięte pod kątem 15 st. Płaszcz z króćcem do podłączenia płynu. Długość płaszcza max 160 mm. Długość sondy max. 130 mm, średnica zewnętrzna max. 7 mm. | TAK |  |
| 4. | Urządzenie współpracujące z wielorazowymi 2 częściowymi narzędziami składającymi się z płaszcza i sondy do aspiracji tkanki miąższowej w chirurgii otwartej. Narzędzie proste. Płaszcz z króćcem do podłączenia płynu. Długość płaszcza max. 160 mm. Długość sondy max. 120 mm, średnica zewnętrzna max. 7 mm. | TAK |  |
| 5. | Możliwość podłączenia wielorazowych narzędzi ultradźwiękowych (tzw. noża harmonicznego) z możliwością jednoczesnego cięcia i koagulacji tkanek miękkich i naczyń krwionośnych. | TAK |  |
| 6. | Urządzenie współpracujące z przetwornikami piezoelektrycznymi wielorazowego użytku. Długość przetwornika max.140 mm. Przewód przetwornika o długości min. 800 mm. Przetwornik z przyłączem prądu monopolarnego z zewnętrznego generatora HF. | TAK |  |
| 7. | Przewód łączący generator ultradźwiękowy z przetwornikiem piezoelektrycznym. Wielorazowy. | TAK |  |
| 8. | Włącznik nożny, wodoodporny, min. 4 przyciskowy. Przycisk uruchamiający 100% mocy; przycisk mocy zadanej; przycisk ssania; przycisk płukania | TAK |  |
| 9. | Włącznik ręczny 1 przyciskowy, do aplikacji prądu monopolarnego, podłączany do przetwornika piezoelektrycznego i mocowany do płaszcza narzędzia. Długość min.4000 mm. | TAK |  |
| 10. | Urządzenie wykorzystujące jałowe dreny ssąco płuczące, jednorazowego użytku. Długość drenu min. 5000 mm | TAK |  |
| 11. | Na wyposażeniu zestawu 1 zestawu: Generator Sonosurg – 1 szt. Pompa Sonosurg – 1 szt. Wózek aparaturowy z minimum 2 półkami oraz wysięgnikiem na płyny, Włącznik nożny 4 przyciskowy do obsługi urządzenia, Narzędzie do chirurgii otwartej, zagięte pod kątem 15 st.(płaszcz + sonda + nakładki) – 2 szt. Przetwornik piezoelektryczny – 2 szt. Przewód do podłączenia do generatora ultradźwiękowego – 2 szt. Klucz dynamometryczny do skręcania narzędzi – 2 szt. Przewód do koagulacji monopolarnej-1 szt. Taca do sterylizacji narzędzi – 2 szt. Przewody komunikacyjne, Przewody zasilające, | TAK |  |
| 12. | Narzędzie do chirurgii laparoskopowej (płaszcz+sonda+nakładki) 1 szt. dla 3 zestawów Przetwornik piezoelektryczny – 1 szt Przewód do podłączenia do generatora ultradźwiękowego – 1 szt. Klucz dynamometryczny do skręcania narzędzi-1szt Taca do sterylizacji narzędzi – 1 szt. Przewody komunikacyjne | TAK |  |

UWAGA:

WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

Niewypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów.

Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy