DZP.262.82.2017

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty

Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia tj.

„STERYLNE KLATKI MIĘDZYTRZONOWE SZYJNE” – pakiet 1

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sterylne klatki międzytrzonowe szyjne - PEEK |
| 1. | Wykonane z PEEK przezierne, ząbkowane implanty do międzykręgowej, tylnej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) w kształcie owalnych bloków, umożliwiające wykonanie badań CT, MRI | TAK |  |
| 2. | Implanty w rozmiarach: - wysokość 4-10 mm (ze skokiem co 1 mm) - szerokość 14 mm – 16mm ( ze skokiem co 1 mm) - głębokość 11,5 mm – 13,5 mm (ze skokiem co 0,5 mm) | TAK |  |
| 3. | W celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty mają kształt klinów pochylonych pod kątem 5o | TAK |  |
| 4. | Implanty o wypukłej górnej powierzchni, odtwarzającej naturalny kształt powierzchni kręgu | TAK |  |
| 5. | Zaokrąglony kształt (patrząc od góry) umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością | TAK |  |
| 6. | Otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną | TAK |  |
| 7. | Min. dwa tantalowe znaczniki radiologiczne, umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu (ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej) | TAK |  |
| 8. | Stabilizacja klinowa – zwiększająca stabilność założonego implantu. Ząbkowana powierzchnia klina umożliwiająca kontakt z kręgami. | TAK |  |
| 9. | Trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem | TAK |  |
| 10. | Każdy implant osobno, sterylnie zapakowany | TAK |  |
| 11 | Narzędzie do zakładania implantu z-lub bez ogranicznika głębokości | TAK |  |
| 12. | Rozporowe, nie gwintowane mocowanie implantu w narzędziu do jego zakładania – 1 szt. | TAK |  |
| 13. | Przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu – 1 szt. | TAK |  |

| 14. | Podkładkę do wypełniania otworu wewnętrznego implantu 1 szt. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia – 1 szt. | TAK |  |
| Wypełnienie klatki międzytrzonowej – sztuczny substytut kostny |
| 1. | Nanocząsteczkowy hydroksyapatyt fosforanowo-wapniowy Ca10(PO4)6(OH)2 (stosunek wagowy 30/70) | TAK |  |
| 2. | Nanocząsteczki o wymiarach pomiędzy 100 nm do 200 nm | TAK |  |
| 3. | Żel o ciastowatej konsystencji zachowujący stabilność In situ nawet przy komórkowym przepływie krwi | TAK |  |
| 4. | Forma sterylnego żelu w wypełnionej skrzynce o pojemności 1 ml. | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

- Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty. Niewypełnienie tabeli będzie traktowane jako brak danego parametru, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

..................................................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnione                                             do reprezentowania  firmy

DZP.262.82.2017

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty

Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia tj.

„IMPLANTY MIĘDZY TRZONOWE TLIF/PLIF DO STABILIZACJI ODCINKA                     LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA” – Pakiet 2

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo-obły, z zaokrągloną przednią częścią klatki w celu łatwego jej wprowadzania bez konieczności stosowania wstępnej dystrakcji lub obrotu klatki | TAK |  |
| 2. | Powierzchnia klatek ząbkowana, niesymetryczna w celu blokady przed samoistnym wysunięciem | TAK |  |
| 3. | Rozmiar klatek: wysokość od 8 do 14 mm; w długościach od 22 do 36 mm stopniowane co 4 mm | TAK |  |
| 4. | Implant posiada przestrzeń możliwą do wypełnienia wiórami kostnymi lub substytutem kości | TAK |  |
| 5. | Możliwość stosowania wymiennie PLIF lub TLIF | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

- Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty. Niewypełnienie tabeli będzie traktowane jako brak danego parametru, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

..................................................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnione                                             do reprezentowania  Firmy

DZP.262.82.2017

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty

Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia tj.

„ZESTAW DO STABILIZACJI TRANSPEDIKULARNEJ KRĘGOSŁUPA W ODCINKU              PIERSIOWO-LĘDŹWIOWYM” – Pakiet 3

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiał tytan | TAK |  |
| 2. | Wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe z walcowym kształtem gwintu | TAK |  |
| 3. | Ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku | TAK |  |
| 4. | Łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika | TAK |  |
| 5. | System oparty na prętach o średnicach 4,5mm, 5,5mm oraz 6,35mm | TAK |  |
| 6. | System mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie gwintowanym blokująco-zabezpieczającym | TAK |  |
| 7. | Mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka) | TAK |  |
| 8. | Śruby dostępne w średnicach: 4,5 mm, 5,0mm, 5,5mm, 6,5mm, 7,5mm, 8,5mm | TAK |  |
| 9. | Średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco -zabezpieczającym nie przekracza 13mm | TAK |  |
| 10. | Wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5mm ponad pręt | TAK |  |
| 11. | Narzędzia w metalowej puszce umożliwiającej ich sterylizację | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

- Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty. Niewypełnienie tabeli będzie traktowane jako brak danego parametru, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

..................................................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnione                                             do reprezentowania  firmy

DZP.262.82.2017

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty

Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia tj.

„ZESTAW DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWYM W TECHNICE MAŁOINWAZYJNEJ” – Pakiet 4

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiał śrub oraz prętów – stop kobaltowo-chromowy/tytan, nakrętki - tytan | TAK |  |
| 2. | Wielokątowe , samogwintujące śruby tulipanowe z walcowym kształtem gwintu | TAK |  |
| 3. | Ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku | TAK |  |
| 4. | System oparty na pręcie o średnicy 4,75mm | TAK |  |
| 5. | System mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym | TAK |  |
| 6. | Mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka) | TAK |  |
| 7. | Dostępne śruby w długości od 20mm, pręty od 30mm | TAK |  |
| 8. | Średnica śrub od 4,0 mm do 9,5 mm ze skokiem max co 1 mm | TAK |  |
| 9. | Średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 11mm | TAK |  |
| 10. | Wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5mm ponad pręt | TAK |  |
| 11. | W zestawie refraktor do małoinwazyjnego dostępu z możliwością zastosowania doświetlenia. | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

- Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty. Niewypełnienie tabeli będzie traktowane jako brak danego parametru, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

..................................................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnione                                             do reprezentowania  firm