Załącznik nr 3 do formularza oferty

Znak sprawy: DZP.262.137.2017

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

PAKIET 1 -  lampa operacyjna bezcieniowa szt.1

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/Firma | Podać |  |
| Typ, model | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry podlegające ocenie | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa operacyjna wyposażona w dwie oprawy oświetleniowe (oprawa główna – duża i satelita - mała) mocowane na wspólnym zawieszeniu centralnie w posiadanym stropie z nawiewem laminarnym | TAK |  |  |
| 2 | Każda oprawa mocowana na oddzielnym układzie ramion podwójnych (w tym jedno ramię uchylne) , zapewniających wysoką mobilność tzn. możliwość obrotu we wszystkich przegubach o kąt 360 | TAK |  |  |
| 3 | Oprawy o konstrukcji monolitycznej, łatwej do utrzymania w czystości, wyposażone w wymienne uchwyty tzw. „czyste” i umieszczone na obwodzie opraw uchwyty "brudne" - do przemieszczania opraw | TAK |  |  |
| 4 | Oprawy oświetleniowe wykorzystujące technologię diod świecących LED | TAK |  |  |
| 5 | Oprawy oświetleniowe emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” diody. Nie dopuszcza się w konstrukcji oprawy kolorowych diod LED i innych kolorowych elementów optycznych np. czerwony, niebieski, zielony. Wymaga się aby wszystkie moduły optyczne emitowały światło o tej samej temperaturze barwowej i miały taką samą konstrukcję. | TAK |  |  |
| 6 | Bezcieniowość światła uzyskiwana dzięki rozproszeniu na powierzchniach soczewek | TAK |  |  |
| 7 | Oprawy lamp w kształcie koła o średnicy max 75 cm, diody LED umieszczone symetrycznie na ich powierzchni | TAK |  |  |
| 8 | Matryca diodowa złożona z maksymalnie z 50 punktów LED w każdej oprawie | TAK |  |  |
| 9 | Współczynnik odwzorowania barw obu opraw Ra: min. 95 | TAK | Wartość min. 0 pkt, wartość max 10 pkt. pozostałe wartość proporcjonalnie |  |
| 10 | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej obu opraw R9: min. 90 | TAK |  |  |
| 11 | Temperatura barwowa 4500 (K | TAK | Wartość min. 0 pkt, wartość max 5 pkt. pozostałe wartość proporcjonalnie |  |
| 12 | Temperatura barwowa regulowana | TAK/NIE | TAK -5 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 13 | Natężenie oświetlenia oprawy głównej nie mniejsze niż 160 kLux (w odległości 1m) | TAK |  |  |
| 14 | Natężenie oświetlenia satelity nie mniejsze niż 140 kLux (w odległości 1m) | TAK |  |  |
| 15 | Funkcja doświetlenia centralnej części pola – w każdej oprawie / do operacji pół głębokich/. | TAK/NIE | TAK - 30 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 16 | Funkcja doświetlenia centralnej części pola – w każdej oprawie - włączana przez „czystego” operatora za pomocą uchwytu sterylnego | TAK/NIE | TAK - 20 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 17 | Zakres regulacji średnicy pola operacyjnego oprawy głównej min. 20 ( 32 cm | TAK | Wartość min. 0 pkt, wartość max 10 pkt. pozostałe wartość proporcjonalnie |  |
| 18 | Głębia oświetlenia L1+L2 oprawy głównej nie mniejsza niż 1500mm i dla satelity min. 1200mm | TAK |  |  |
| 19 | Zakres pracy od pola operacyjnego każdej czaszy min. 600- 1500mm | TAK |  |  |
| 20 | Każda z opraw wyposażona we wskaźniki laserowe do pozycjonowania oświetlanego pola | TAK/NIE | TAK - 20 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 21 | Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie min. 10 ( 100 %, oddzielnie dla każdej oprawy, regulatorem umieszczonym na czaszy | TAK |  |  |
| 22 | Oświetlenie tzw. endoskopowe włączane z panelu każdej lampy, natężenie oświetlenia endoskopowego około 5% wartości Ec | TAK |  |  |
| 23 | Każda z opraw wyposażona w dodatkowy włącznik zasilania umieszczone na czaszach | TAK |  |  |
| 24 | Żywotność układu świetlnego każdej oprawy min. 40 000 godzin | TAK | Wartość min. 0 pkt, wartość max 10 pkt. pozostałe wartość proporcjonalnie |  |
| 25 | Przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy niż 1 (C | TAK |  |  |
| 26 | Lampa główna, w części centralnej wyposażona w gniazdo przystosowane do montażu kamery medycznej video do transmisji obrazu jakości HD | TAK |  |  |
| 27 | W zestawie lampy kamera medyczna min. HD wyposażona w obiektyw o powiększeniu optycznym min. x 30, jasności max f 1.6. | TAK |  |  |
| 28 | Możliwość łatwego demontażu kamery przez personel medyczny – bez użycia narzędzi | TAK |  |  |
| 29 | Sterownik kamery z funkcjami min: regulacja jakości obrazu, wielkości obrazu (zoom), praca automatyczna i manualna (jasność, ostrość), obrotu obrazu, "zamrażania" obrazu, przełączanie formatu sygnału wyjściowego z HD na SD. Sterownik umieszczony we wskazanym miejscu przez Zamawiającego w Sali Operacyjnej wraz z niezbędnym okablowaniem | TAK |  |  |
| 30 | Zestaw lampy wyposażony w elementy zapewniające dostarczenie sygnału wizyjnego z kamery lampy do naściennego monitora, do sterownika kamery umieszczonego we wskazanym przez użytkownika miejscu na sali operacyjnej wraz z niezbędnym okablowaniem . | TAK |  |  |
| 31 | Moduł do konwersji sygnału wizyjnego do postaci cyfrowej umożliwiający wysłanie sygnału do sieci komputerowej. | TAK |  |  |
| 32 | Konfiguracja sygnału niezbędna do odbioru obrazu z kamery w oferowanej lampie operacyjnej do wskazanej przez Zamawiającego sali konferencyjnej w Klinice. Zamawiający udostępni niezbędną, posiadaną infrastrukturę sieci komputerowej. | TAK |  |  |
| 33 | Monitor podglądowy z zawieszeniem do montażu na ścianie min.32 cale ( format min. HD). | TAK |  |  |
| 34 | Lampa wyposażona w zasilacz oraz zapasowe uchwyty wielorazowe, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – minimum 5 szt. na jedną oprawę. Zasilanie lampy 230 V AC – montaż zasilacza w pomieszczeniu technicznym nad salą operacyjną w miejscu montażu nowej lampy. Zasilanie awaryjne dostępne z posiadanych akumulatorów 24 V DC z pomieszczenia technicznego zlokalizowanego nad salą operacyjną | TAK |  |  |
| 35 | Lampa fabrycznie nowa | TAK |  |  |

UWAGA!:

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry podlegające ocenie” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’, wraz z opisem.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

……………………………………………………..
              Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy