## Arkusz1
DZP.262.161.2017 |  |  |  | Załącznik Nr 2 do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 7
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1 | Zestawy do protezowania dróg żółciowych: • zestaw fabrycznie zmontowany; zawierający cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę plastikową; • dostępne zestawy z protezą prostą ,zagiętą w części środkowej i dwunastniczej; • cewnik prowadzący wyposażony w marker RTG na dystalnym końcu; • cewnik popychający wykonany z HDPE , minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; • zestaw współpracujący z prowadnikami o długości 270 i 450 cm i średnicy 0.035”; • dostępne długości protez: 5, 7, 9, 12, 15 cm; • dostępne średnice protez: 7, 8.5 , 10 Fr; • minimalna średnica kanału roboczego: 2,8-3,7 mm, w zależności od średnicy protezy • długość narzędzia 1900 mm |  |  | szt | 20 |  | 0
2 | Proteza plastikowa do dróg żółciowych: • o zwiększonej średnicy wewnętrznej zapewniającej optymalną elastyczność i skuteczny drenaż; • dostępne w wersji prostej, z zagięciem środkowym i zagięciem dwunastniczym; • stożkowa końcówka ułatwiająca kaniulację; • z bocznym otworem wspomagającym drenaż i minializującym zatkanie protezy; • z listkami proksymalnym i dystalnym zapobiegającymi migracji • widoczna w obrazie RTG; • dostępne średnice: 7, 8.5, 10 Fr; • dostępne długości: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ,18 cm w zależności od wersji protezy; • minimalna średnica kanału roboczego: 2,8-3,7 mm, w zależności od średnicy protezy |  |  | szt | 150 |  | 0
3 | Proteza do dróg żółciowych typu „double pigtail” • Z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, • Zwężana końcówka ułatwiająca wprowadzanie , • Z bocznymi otworami drenującymi, • Widoczna w obrazie RTG, • Dostępne średnice: 7 Fr, • Dostępne długości: 3,4, 5,6, 7,8,9, 10, 12 i 15cm |  |  | szt | 50 |  | 0
4 | Proteza trzustkowa typ : prosta ; • wykonana z miękkiego plastiku , redukującego możliwość uszkodzenia przewodu trzustkowego • zwężana końcówka dystalna ułatwiająca kaniulację ; • otwory boczne ułatwiające drenaż na całej długości protezy; na końcu proksymalnym - listek mocujący ; • rozmiar stentu 7Fr , długości stentu 20,40,60,80 mm , min.śr.kanału roboczego 3,2 mm |  |  | szt | 100 |  | 0
5 | Proteza trzustkowa typu: w kształcie litery S wykonana z miękkiego plastiku, zwężona końcówka dystalna ułatwiająca kaniulację; otwory boczne ułatwiajace drenaż na całej długości protezy, listki mocujące na końcu proksymalnym i dystalnym; 7 Fr minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; 8,5 Fr minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; 10 Fr minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm; odległość między listkami mocującymi 6cm, 8cm 10cm, 12cm. |  |  | szt | 100 |  | 0
6 | Cewnik jednorazowego użytku do prowadnicy 0,035″ z zakończeniem w kształcie lejka (zwężona końcówka) ze znacznikiem pod RTG; średnica końcówki dystalnej 4,5Fr. |  |  | szt | 198 |  | 0
R A Z E M
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wpisać numery katalogowe tych produktów, które spełniają wymagania określone w załączniku nr 2 do Formularza Oferty.
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.161.2017 |  |  |  | Załącznik Nr 2 do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 9
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1 | Papilotomy trójkanałowe o średnicy 4,5Fr, oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035", kontrastująca końcówka ze znacznikami, zakrzywiony nosek, cięciwa 20 mm ,30 mm, nosek 3 i 7mm do wyboru przez Zamawiającego ; długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm , wielorazowego użytku, przeznaczone do sterylizacji w autoklawie ; /opak.2szt/ |  |  | op. | 10 |  | 0
2 | Papilotomy igłowe do nacinania wstępnego, z chowanym ostrzem w kształcie okrągłej igiełki lub szpatułki, długość wysuniętgo ostrza 4 mm, maksymalna długość robocza narzędzia 195 cm, do kanału 2,2 mm; wielorazowego użytku, przeznaczone do sterylizacji w autoklawie ; /op.2szt/ |  |  | op. | 10 |  | 0
3 | Uchwyt do papilotomów wielorazowego użytku, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 4 |  | 0
4 | Sterylny balon do usuwania złogów;jednorazowy, trójkanałowy; współpracuje z prowadnicą 0,035", trzystopniowa możliwość napełnienia balonu o szerokości 8,5 - 11,5 - 15 mm lub 15-18-20mm do wyboru przez Zamawiającego ; napełniane za pomocą jednej z trzech skalibrowanych strzykawek dołączonych do opakowania; możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu, długość całkowita narzędzia 1900 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; narzędzie wprowadzane po prowadnicy na całej jego długości ; posiada zintegrowany haczyk w kształcie litery C, oddzielne kanały do prowadnicy 0,035" i podawania kontrastu |  |  | szt | 850 |  | 0
5 | Sterylna prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035'', długość robocza 4500mm, giętka zakrzywiona końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe, |  |  | szt | 1000 |  | 0
6 | Sterylna prowadnica jednorazowego użytku ,średnica 0,035'', długość robocza 4500mm, giętka zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-420mm znacznik X; bardziej giętka zwężana końcówka dystalna i specjalna konstrukcja rdzenia umożliwia utworzenie pętli alfa; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; |  |  | szt | 200 |  | 0
7 | Sterylna prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035'', długość robocza 4500mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-420mm znacznik X; bardziej giętka zwężana końcówka dystalna i specjalna konstrukcja rdzenia umożliwia utworzenie pętli alfa; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; |  |  | szt | 200 |  | 0
8 | Sterylna prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035'' długość robocza 4500mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe |  |  | szt | 400 |  | 0
9 | Proteza trzustkowa typ : prosta ; wykonana z miękkiego plastiku , redukującego możliwość uszkodzenia przewodu trzustkowego ,zwężana końcówka dystalna ułatwiająca kaniulację; otwory boczne ułatwiające drenaż na całej długości protezy; na końcu proksymalnym - listek mocujący ; rozmiar stentu 7Fr , długości stentu 20,40,60,80 mm do wyboru przez Zamawiającego , min.śr.kanału roboczego 3,2 mm |  |  | szt | 10 |  | 0
10 | Proteza trzustkowa typ : S-kształtna ;wykonana z miękkiego plastiku , redukującego możliwość uszkodzenia przewodu trzustkowego ;zwężana końcówka dystalna ułatwiająca kaniulację ; otwory boczne ułatwiajace drenaż na całej długości protezy ,listki mocujące na końcu proksymalnym i dystalnym ; rozmiar 7Fr minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm lub 8,5 Fr minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm lub 10 Fr minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm do wyboru przez Zamawiającego , odległość między listkami mocującymi 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm ; sterylna , gotowa do użycia |  |  | szt | 20 |  | 0
11 | Wielorazowy koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych; wykonany ze sztywnego drutu; średnica otwartego koszyka 22mm; długość robocza 195cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, posiada zintegrowany uchwyt, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 20 |  | 0
12 | Wielorazowy koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych; wykonany z miękkiego drutu; średnica otwartego koszyka 22mm; długość robocza 195cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, posiada port iniekcyjny , zintegrowany uchwyt, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 20 |  | 0
13 | Wielorazowy koszyk do usuwania małych złogów z dróg żółciowych, czteronitkowy, w części dystalnej ośmionitkowy, wykonany ze średnio sztywnego drutu; średnica otwartego koszyka 20mm, długość robocza 195cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; posiada zintegrowany uchwyt, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 10 |  | 0
14 | Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu po napełnieniu balonu w zakresie 6-20 mm; wymagane ciśnienia w zakresie 2.0-9,6 bar w zależności od rozmiaru balonu ; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 55-65 mm w zależności od rozmiaru balonu ; długość robocza 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; sterylizowane EtO; nie zawiera lateksu; kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.; 1 sztuka w opakowaniu; |  |  | szt | 250 |  | 0
15 | Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe ze Zintegrowanym Prowadnikiem Stabilizującym; do poszerzania przełyku; średnice balonu w zakresie :Ø 6 –20 mm ; wymagane ciśnienie w zakresie 2.0-9.6 bar w zależności od rozmiaru , proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 80-90mm w zależności od rozmiaru ; długość robocza 1900mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu; sterylizowane EtO, kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.; 1 sztuka w opakowaniu |  |  | szt | 50 |  | 0
16 | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych EZDilate; nie zawiera latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm; sterylizowane EtO |  |  | szt | 300 |  | 0
17 | Narzędzie do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; jednorazowe ; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych:uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; min. śr.kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi |  |  | op. | 100 |  | 0
18 | Zestaw do wprowadzania protez średnicy 8,5Fr, wstępnie złożony zawierający:cewnik teflonowy wprowadzający wielorazowego użytku i popychacz wielorazowego użytku; długość robocza 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, kompatybilny z protezami średnicy 8,5Fr, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 50 |  | 0
19 | Zestaw do wprowadzania protez średnicy 10Fr, wstępnie złożony zawierający: cewnik teflonowy wprowadzający wielorazowego użytku i popychacz wielorazowego użytku; długość robocza 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm, kompatybilny z protezami średnicy 10Fr, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 20 |  | 0
20 | Cewnik popychający (popychacz) do protez średnicy 7Fr wielorazowego użytku; element konwencjonalnego zestawu do protezowania , długość robocza 160 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; kompatybilny z protezami średnicy 7Fr, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 10 |  | 0
21 | Płytka pacjenta jednorazowego użytku do diatermii ,op.5 szt |  |  | op. | 200 |  | 0
22 | 1% marker do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki; zastosowanie diagnostyczne: lokalizacja zmian błony śluzowej; w opakowaniu 10 ampułek; 10 ml w ampułce |  |  | op. | 10 |  | 0
23 | Końcówki do videoduodenoskopu kompatybilne z Videoduodenoskopem firmy Olympus TJF-160VR dzierżawionym przez szpital |  |  | szt | 2 |  | 0
24 | Kleszczyki biopsyjne gastroskopowe obrotowe z funcją rotacji, łyżeczki biopsyjne standardowe owalne z okienkiem i z igłą mocującą, minimalna długosć narzędzia 155cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Wielorazowego użytku, przeznaczone do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 5 |  | 0
25 | Kleszczyki biopsyjne kolonoskopowe, łyżeczeki biopsyjne standardowe owalne z okienkiem i "zębem szczura", długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Wielorazowego użytku, przeznaczone do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 5 |  | 0
26 | Klipsy endoskopowe jednorazowego użytku (sterylne), kompatybilne z wielorazowym narzędziem do hemostazy posiadanym przez Zamawiającego ; klipsy pakowane w plastikowe nasadki (kardridge), prosty system montażu i uwalniania, długość ramion klipsa 7,5 mm, kąt rozwarcia ramion 90 lub 135° do wyboru przez Zamawiającego /opak.40szt/ |  |  | op. | 10 |  | 0
27 | Klipsy endoskopowe jednorazowego użytku (sterylne) , kompatybilne z wielorazowym narzędziem do hemostazy posiadanym przez Zamawiającego ; klipsy pakowane w plastikowe nasadki (kardridge), prosty system montażu i uwalniania, długość ramion klipsa 9 mm, kąt rozwarcia ramion 90 lub 135° do wyboru przez Zamawiającego /opak.40szt/ |  |  | op. | 5 |  | 0
28 | Szczypce chwytające kolonoskopowe do usuwania ciał obcych; ramiona z "zębem szczura" pokryte warstwą izolacyjną ;rozpiętość ramion maksymalnie 8,5 mm, długość robocza narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm;wielorazowego użytku, przeznaczona do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 5 |  | 0
29 | Wielorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; dług.narzędzia 2300mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; współpracuje z wielorazowym uchwytem MA-479 (sprzedawany oddzielnie) oraz jednorazowymi nylonowymi pętelkami (sprzedawane oddzielnie); do sterylizacji w autoklawie; w zestawie 1 narzędzie składające się z osłonki zwojowej i rurkowej. |  |  | szt | 1 |  | 0
30 | Pętle nylonowe zaciskowe ,jednorazowego użytku,do zakładania na szypuły polipów, zastosowanie z każdą wersją narzędzia HX-20 ENDO-LOOP; średnica pętli 20mm i 30mm - opak.10 szt. |  |  | op. | 10 |  | 0
31 | Szczypce chwytające kolonoskopowe do usuwania ciał obcych, ramiona z "zębem szczura" pokryte warstwą izolacyjną , rozpiętość ramion maksymalnie 4,7 mm, długość robocza narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; wielorazowego użytkiu, przeznaczona do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 5 |  | 0
32 | Szczotka standardowa do czyszczenia kanałów endoskopów (gastroskopów, kolonoskopów, sigmoidoskopów i duodenoskopów), zakończona kulką, długość narzędzia 220 cm, do kanału roboczego średnicy w zakresie 2,0 mm- 4,2 mm; wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 5 |  | 0
33 | Endoskopowe narzędzie do gastroskopowego lub kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów;jednoelementowe, wielorazowego użytku ; współpracuje ze sterylnymi klipsami w kartridżach; maksymalna średnica części maks. śr.części wprowadzanej 2,75mm, dł. robocza narzędzia 165, 195, 230 cm do wyboru przez Zamawiającego , minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; posiadające funkcję rotacji do precyzyjnego obracania klipsa; wielorazowego użytku przeznaczone do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 25 |  | 0
34 | Szczypce chwytające wielorazowego użytku do usuwania protez z dróg żółciowych i trzustkowych, z funkcją rotacji, ramiona typu "szczęki aligatora" i "ząb szczura" zapobiegające ześlizgiwaniu, szerokość rozwarcia ramion minimum 6,9 mm, długość narzędzia 180 cm, minimalna średnica kanału biopsyjnego 2,8 mm, przeznaczone do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 10 |  | 0
35 | Kleszczyki biopsyjne uchylne (z możliwością biopsji stycznej) do dróg żółciowych i trzustkowych, łyżeczki biopsyjne z okienkiem i "zębem szczura", osłonka profilowana, z możliwością podawania kontrastu, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Wielorazowego użytku, przeznaczone do sterylizacji w autoklawie. |  |  | szt | 5 |  | 0
36 | Proteza dwuwarstwowa do dróg żółciowych typu Double Layer z zagięciem od strony dwunastnicy, śr 10Fr , odległość między listkami 4 - 15 cm, z 4 listkami mocującymi z każdej strony, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm, max 4,2 mm, sterylne. |  |  | szt | 50 |  | 0
37 | Papilotomy trójkanałowe o średnicy końcówki dystalnej 4,5 Fr, oddzielone kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035", kontrastująca końcówka ze znacznikami RTG, wstepnie zagięta końcówka , cięciwa tnąca 20-30 mm, długość końcówki dalszej 3mm lub 7 mm do wyboru przez Zamawiającego ; długość robocza narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, wielorazowego użytku, przeznaczona do sterylizacji w auoklawie /opak.2 szt/ |  |  | szt | 20 |  | 0
38 | Sterylny Kosz do mechanicznej litotrypsji, jednorazowego użytku ,do osłony teflonowej, minimalna śrenica rozłożonych ramion 30 mm;min.średnica kanału roboczego 3,2 mm |  |  | szt | 10 |  | 0
39 | Węwnętrzna osłona teflonowa do litotryptora mechanicznego, kompatybilna z zewnętrzną osłoną metalową, wielorazowego użytku, z możliwością podawania kontrastu, długość robocza 1950 mm, do kanału roboczego 3,2mm, przeznaczona do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 5 |  | 0
40 | Zewnętrzna osłona metalowa ( zwojowa) do lipotryptora mechanicznego długość całkowita 195 cm, do kanału roboczego 3,2 mm, wielorazowego użytku, przeznaczona do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 5 |  | 0
41 | Uchwyt do litotryptora mechanicznego wielorazowego |  |  | szt | 5 |  | 0
42 | Sterylny Liptotryptor mechaniczny jednorazowego użytku V-system; wprowadzany po prowadnicy; koszyk z funkcją rotacji, minimalna średnica kanału roboczego 4,2 mm, średnica koszyka 30 mm, akceptuje prowadnik 0,035" |  |  | szt | 20 |  | 0
43 | Uchwyt do jednorazowych liptotryptorów V - system posiada mechanizm zapadkowy zapobiegający zgubieniu kamienia, mechanizm obrotu koszyka, wielorazowy |  |  | szt | 5 |  | 0
44 | Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny monopolarny do endoskopowej resekcji podśluzówkowej z różnymi końcówkami (kulka, haczyk, trójkąt, kopułka,igła) ,z portem wodnym do podstrzykiwania lub bez - do wyboru przez Zamawiającego ; długość narzędzia 1650mm, 1950mm lub 2300 mm do wyboru przez Zamawiającego; minimalna śrdnica kanalu endoskopu 2,8 mm |  |  | szt | 5 |  | 0
45 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, posiadają funkcję rotacji, przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w górnym lub dolnym odcinku przewodu pokarmowego, długość narzędzia 1650mm,1950mm lub 2300mm do wyboru przez Zamawiającego; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm,5mm, 6,5mm w zależności od rozmiaru , minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm lub 3,2 mm w zależności od rozmiaru, dostarczane w sterylnym pakiecie |  |  | op. | 5 |  | 0
46 | Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu miękkie, proste z otworkiem bocznym, średnica maksymalna 12,4mm, odległość od końcówki endoskopu 4 mm, 10 sztuk w opakowaniu |  |  | op. | 5 |  | 0
47 | Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu miękkie, proste z otworkiem bocznym, średnica maksymalna 13,4 mm lub 15 mm do wyboru przez Zamawiającego , odległość od końcówki endoskopu 4 mm, 10 sztuk w opakowaniu |  |  | op. | 5 |  | 0
R A Z E M
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wpisać numery katalogowe tych produktów, które spełniają wymagania określone w załączniku nr 2 do Formularza Oferty.
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy