Załącznik nr 6 do formularza oferty

Znak sprawy: DZP.262.200.2017

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

Pakiet 4 - Aparat do terapii światłem spolaryzowanym szt.2

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/Firma | Podać |  |
| Typ, model | Podać |  |
| Rok produkcji 2017 (sprzęt fabrycznie nowy) | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry podlegające ocenie | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do terapii światłem spolaryzowanym szt.2 | Tak |  |  |
|  | Aparat na statywie podłogowym | Tak |  |  |
|  | Źródło światła – żarówka halogenowa o mocy min. 50 Wat | Tak |  |  |
|  | Długość fali w zakresie min. 480 – 3400 nm | Tak |  |  |
|  | Stopień polaryzacji min.95% (590 ­ 1550 nm) | Tak | Wartość min. 0 pkt , wartość max 5 pkt pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
|  | Średnia gęstość mocy min. 40mW/cm2 | Tak | Wartość min. 0 pkt , wartość max 5 pkt pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
|  | Głowica aplikacyjna obrotowa min.360 stopni | Tak |  |  |
|  | Programowany cykl naświetlania na min. 30 sekund | Tak |  |  |
|  | Wbudowany drążek dystansowy umożliwiający ustawienie odległości głowicy aplikacyjnej od skóry | Tak |  |  |
|  | Zestaw kolorowych filtrów | Tak |  |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz | Tak |  |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa min II, IP 20 | Tak |  |  |
|  | Zużycie energii max. 200 VA | Tak |  |  |

UWAGA!:

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry podlegające ocenie” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’, wraz z opisem.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

……………………………………………………..
              Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy