DZP.262.136.2018                                                                                Załącznik Nr 2 do  Formularza Oferty

### Zestawienie parametrów wymaganych opisujących przedmiot zamówienia –

### dzierżawione urządzenie:

### Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej (CRRT )

PAKIET  9

4 aparaty:

Typ, model: …….…………………………………………

Producent: ………………………………………………..

Rok produkcji (min. 2016): ………………...………………………….

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru/ ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wykonywania heparynowych zabiegów CVVHD, CVVH, CVVHDF z pre- lub postdylucją | TAK |  |
| 2 | Możliwość wykonywania cytrynianowych zabiegów CVVHD, CVVHDF z postdylucją | TAK |  |
| 3 | Możliwośc wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany zestawu | TAK |  |
| 4 | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | TAK |  |
| 5 | Zintegrowane dreny cytrynianu i wapnia z układem krążenia pozaustrojowego | TAK |  |
| 6 | Nieprzerwana podaż cytrynianu podczas zmiany worków dializatu, substytutu, filtratu | TAK |  |
| 7 | Możliwość poboru roztworu dializatu z 4 worków bez dodatkowego łącznika | TAK |  |
| 8 | Możliwość podłączenia worka/worków na filtrat do min. 20 L | TAK |  |
| 9 | Możliwość zmiany i zapamiętania domyślnych parametrów dla każdego rodzaju zabiegu | TAK |  |
| 10 | Zakres przepływu substytutu min.10-160 ml/min | TAK |  |
| 11 | Regulowana ultrafiltracja w zakresie min.0 -100ml/min | TAK |  |
| 12 | Ultrafiltracja netto w zakresie min. 0-900 ml/godz | TAK |  |
| 13 | Wydajność pompy krwi z zakresie min.10-500 ml/min | TAK |  |
| 14 | Zintegrowany, obrotowy uchwyt hemofiltra | TAK |  |
| 15 | Komunikacja poprzez obrotowy ekran dotykowy min.15’’ | TAK |  |
| 16 | System pomocy kontekstowej | TAK |  |
| 17 | Możliwość regulacji poziomu krwi w jeziorku żylnym z poziomu ekranu | TAK |  |
| 18 | Min. dwa detektory powietrza | TAK |  |
| 19 | Detektor przecieku krwi | TAK |  |
| 20 | 6 pomp perystaltycznych zintegrowanych na płycie czołowej | TAK |  |
| 21 | Dodatkowa pompa strzykawkowa z automatycznym wykrywaniem wielkości strzykawki 30/50ml | TAK |  |
| 22 | Pomiar ciśnienia tętniczego, żylnego i przed filtrem bez kontaktu z powietrzem | TAK |  |
| 23 | Możliwość uzyskania wstecznego przepływu krwi bez konieczności rozłączania układu krążenia pozaustrojowego i płukania cewnika | TAK |  |
| 24 | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | TAK |  |
| 25 | Zasilanie awaryjne zapewniające podtrzymanie krążenia pozaustrojowego przez min.15 min. | TAK |  |
| 26 | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania płynów zintegrowane w obudowie | TAK |  |
| 27 | Zakres regulacji temperatury dializatu/substytutu min.35-39˚C | TAK |  |
| 28 | Możliwość wyłączenia ogrzewania roztworów | TAK |  |
| 29 | Niezależne odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu oraz filtratu | TAK |  |
| 30 | System bilansujący grawimetryczny z czterema niezależnymi wagami | TAK |  |
| 31 | Dokładność ważenia na każdej wadze: 1g | TAK |  |
| 32 | Możliwość przejścia w czasie zabiegu w ,,tryb pielęgnacji” z wyłączonym bilansowaniem i zmniejszonym przepływem krwi | TAK |  |
| 33 | Wózek jezdny aparatu na 4 niezależnych kołach, w tym 2 z blokadą | TAK |  |
| 34 | Dwa uchwyty z przodu i z tyłu aparatu ułatwiające przesuwanie/obracanie urządzenia | TAK |  |
| 35 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

1 aparat:

Typ, model: …….…………………………………………

Producent: ………………………………………………..

Rok produkcji (min. 2014): ………………...………………………….

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru/ ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wykonania zabiegu ciągłej żylno – żylnej filtracji (CVVH) | TAK |  |
| 2. | Możliwość wykonywania zabiegu wysokoobjętościowej ciągłej żylno – żylnej hemofiltracji (HV – CVVH). Substytucja podawana jednocześnie przed i po hemofiltrze | TAK |  |
| 3. | Możliwość wykonania zabiegu żylno – żylnej hemodializy (CVVHD) | TAK |  |
| 4. | Możliwość wykonania zabiegu żylno – żylnej hemodiafiltracji (CVVHDF) | TAK |  |
| 5. | Możliwość wykonania zabiegu powolnej ciągłej ultrafiltracji (SCUF) | TAK |  |
| 6. | Możliwość wykonania zabiegu plazmaferezy (PF) | TAK |  |
| 7. | Możliwość wykonania zabiegu hemoperfuzji (HP) | TAK |  |
| 8. | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | TAK |  |
| 9. | Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min. | TAK |  |
| 10. | Regulowana ultrafiltracja 0 – 100 ml/min. | TAK |  |
| 11. | Przepływ płynu substytucyjnego od 10 – 160 ml/min. | TAK |  |
| 12. | Przepływ dializatu od 10 – 70 ml/min. | TAK |  |
| 13. | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania płynu substytucyjnego i dializatu z możliwością wyłączenia w trakcie zabiegu | TAK |  |
| 14. | Możliwość regulacji temperatury w zakresie 35 – 39 ºC | TAK |  |
| 15. | Regulacja przepływu pompy krwi od 10 – 500 ml/min. | TAK |  |
| 16. | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | TAK |  |
| 17. | System bilansujący: cztery niezależne wagi do płynów dializacyjnych, substytucyjnych, osocza, ultrafiltratu, itp. | TAK |  |
| 18. | Dokładność ważenia – 1 g | TAK |  |
| 19. | Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu. | TAK |  |
| 20. | Cztery pompy umożliwiające przepływ krwi, płynu dializacyjnego, substytucyjnego, ultrafiltratu lub osocza | TAK |  |
| 21. | Moduł cytrynian – wapń | TAK |  |
| 22. | Ciągła hemodializa z regionalną antykoagulacją cytrynianową (Ci-Ca CVVHD) | TAK |  |
| 23. | Ciągła hemodiafiltracja z regionalną antykoagulacją cytrynianową (Ci-Ca post CVVHDF) | TAK |  |
| 24. | Możliwość jednoczesnego prowadzenia antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej | TAK |  |
| 25. | Możliwość zmiany bezpośredniej rodzaju antykoagulacji z cytrynianowej na heparynową w trakcje zabiegu bez konieczności wymiany zestawu drenów | TAK |  |
| 26. | Detektor przecieku krwi | TAK |  |
| 27. | Odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu, krwi - niezależnie | TAK |  |
| 28. | Dwa niezależne detektory powietrza | TAK |  |
| 29. | Dwie niezależne pułapki powietrza (za i przed hemofiltrem) | TAK |  |
| 30. | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 31. | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą). | TAK |  |

Uwaga! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy