Załącznik nr 4 do formularza oferty

Znak sprawy: DZP.262.04.2019

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE – pakiet 3

Mikroskop diagnostyczny z archiwizacją - 1 szt.

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/Firma | Podać |  |
| Typ, model | Podać |  |
| Rok produkcji (sprzęt fabrycznie nowy) | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany/ oceniany | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Statyw z pokrętłem zmiany intensywności oświetlenia w frontowej części mikroskopu. Pokrętła przesuwu preparatów, współosiowa śrubą mikro/makro do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości). | TAK |  |
|  | System zarządzania oświetleniem z zakodowaniem intensywności oświetlenie dla każdego z obiektywów (zmiana intensywności oświetlenia przy zmianie obiektywu bez użycia komputera) zintegrowany bezpośrednio z bazą mikroskopu. | TAK |  |
|  | Minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr. | TAK |  |
|  | Wbudowane źródło światła typu LED (w konstrukcji jak i bazie bez użycia filtra niebieskiego) zapewniające równomierne oświetlenie min. 30W, czas życia min. 20 000h. | TAK |  |
|  | Optyka w systemie korekcji do nieskończoności | TAK/NIE Tak-10 pkt Nie -0 pkt |  |
|  | Kondensor o aperturze min. 1.1 z uchylną soczewką czołową | TAK |  |
|  | Wymienny, z kodowanymi pozycjami uchwyt rewolwerowy na min. 5 obiektywów. | TAK |  |
|  | Stolik mechaniczny, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty, | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie min. 250 stopni. | TAK |  |
|  | Prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu min. 70x 50mm. | TAK |  |
|  | Nasadka okularowa trinokularna, szerokopolowa o numerze pola min. 22 z wyjściem pionowym dla mikrofotografii, o kącie nachylenia ok 30 stopni, z wbudowanym 3 pozycyjnym podzielnikiem światła między okularami/fotografią w proporcjach min. : 100/0, 80/20, 0/100, z regulacją rozstawu okularów w zakresie min. 50-75mm. | TAK |  |
|  | Okulary z osłonkami gumowymi o powiększeniu 10x, numer pola min. 22. | TAK |  |
|  | Obiektywy typu plan achromat o uniwersalnej długości optycznej nie dłuższej niż 45mm, o powiększeniach / min. aperturze / minimalnej odległości roboczej (WD) 2x/0,06 / WD 5mm 4x/0,1 / WD 18mm 10x/0,25 / WD 10mm 20x/0,40 / WD 1mm 40x/0,6 / WD od 3,5mm do 4mm pierścień regulacyjny na szkiełko nakrywkowe od 0 do 1mm | TAK |  |
|  | Łącznik do kamery z gwintem c o współczynniku ok 0,63x ze śrubą regulującą ostrość | TAK |  |
|  | Kolorowa kamera cyfrowa: Rozdzielczość: min. 18 megapikseli Możliwość wyświetlania obrazu live w rozdzielczości 4K oraz Full HD Wielkość chipa: min, 6mm x 4,5mm Zakres dynamiki:min. 12bit Czas odświeżania: min 10 fps przy najwyższej rozdzielczości, min. 30fps przy rozdzielczości full HD oraz min. 25fps przy rozdzielczości 4K Mocowanie: standard typu C-mount Połączenie z komputerem – typu USB 3.0 Funkcja uśredniania zdjęć | TAK |  |
|  | Oprogramowanie: Możliwość konfiguracji i zapisania parametrów posiadanego mikroskopu z automatyczną kalibracją wykonywanych zdjęć Interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji, Rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp., .tiff …) Nagrywanie filmów w formacie .avi Wyświetlanie historii i właściwości obrazów, Dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu, Synchronizacja obrazów - możliwość wyświetlania wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów, Wyświetlanie, wyodrębniania i usuwania poszczególnych warstw obrazu, Automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu Nanoszenie na obraz opisów, strzałek, prostokątów i elips, Wykonywanie zdjęć w odstępach czasowych (Time Lapse) z możliwością ich analizy, Wykonywanie operacji na zdjęciach: lustrzane odbicie, obrót, zmiana wielkości, wycinanie fragmentów, , Zmiana kontrastu, ostrości, rozmycia, wygładzanie i korekcja cieni, Zmiana głębi bitowej grafiki obrazu, Pomiary morfometryczne: długość, pomiar kąta, pole powierzchni i obwód prostokąta, koła, elipsy, wieloboku na wykonanym zdjęciu jak i obrazie „na zywo” ze statystyką pomiarów, Moduł do liczenia obiektów oraz ich klasyfikacji Eksport wyników pomiarów do arkusza kalkulacyjnego MS Excel Moduł do zdalnych konsultacji pozwalający na połączenie się z programem poprzez przeglądarkę internetową oraz oglądanie obrazu live oraz zdjęć Możliwość rozbudowy o moduł do automatycznego tworzenia obrazów panoramicznych nie mieszczących się w polu widzenia w czasie przesuwania stolikiem i moduł do automatycznego tworzenia obrazów o zwiększonej głębi ostrości w trakcie ogniskowania Bezpłatne aktualizacje przez Internet | TAK/NIE Tak-10 pkt Nie -0 pkt |  |
|  | Stacja sterująca: Przenośna stacja sterująca do obsługi kamery i oprogramowania Ekran minimum 15” (rozdzielczość UHD) Ram minimum 8GB Dysk SSD min 256GB Procesor i grafika dostosowane do potrzeb systemu | TAK |  |
|  | Stacja do analizy: Przenośna stacja do analizy obrazu służąca do zdalnego wyświetlania obrazu z mikroskopu: Ekran minimum 15” z rozdzielczością minimum Ful HD Ram minimum 4GB Dysk minimum 1TB Procesor i grafika dostosowane do potrzeb systemu | TAK |  |

UWAGA!:

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do wpisania wartości oferowanej wraz z opisem w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

……………………………………………………..
                                                                                                                                          Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy