Załącznik nr 6 do formularza oferty

Znak sprawy: DZP.262.04.2019

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE –pakiet 5

Aparaty do NIV (Nieinwazyjnej Wentylacji) - szt.2

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/Firma | Podać |  |
| Typ, model | Podać |  |
| Rok produkcji (sprzęt fabrycznie nowy) | Podać |  |

| LP. | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany /oceniany | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparaty do wentylacji typu NIV (Nieinwazyjna Wentylacja) szt2 | TAK |  |
|  | Aparat- respirator turbinowy do prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w warunkach terapii domowej i szpitalnej. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania obwodów: jednorurowy przeciekowy, jednorurowy z zastawką. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania z obwodami o oddechowymi o średnicy: 10, 15 i 22 mm | TAK |  |
|  | Aparat spełniający normy IEC: 60601-1, 60101-1-2, 60601-1-8, 60601-1-11, oraz ISO 10651-2, ISO10651-6 | TAK |  |
|  | Aparat do wentylacji dorosłych i dzieci od wagi 5 kg. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania minimum 2 programów terapeutycznych | TAK |  |
|  | Waga aparatu bez dodatkowego wyposażenia poniżej 4kg | TAK |  |
|  | Wymiary max szer. 295 x gł. 230 x wys. 100 mm | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej min 7 cali. | TAK |  |
|  | Łatwy dostęp do menu konfiguracji i ustawień, monitorowania, alarmów i informacji z poziomu monitora aparatu poprzez dotykowe przyciski. | TAK |  |
|  | Samoczynna blokada ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Dwa poziomy dostępu do menu użytkownika: pacjenta (ograniczony) i kliniczny (pełny) | TAK |  |
|  | Turbina o wysokiej zdolności kompensacji przecieków, wydajność min 220 l/min | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia aparatu w szpitalny wózek jezdny, podstawę na stolik, torbę podróżną przystosowaną również do mocowania na wózku inwalidzkim. | TAK/NIE Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt |  |
|  | Respirator przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Dostępne tryby pracy: z docelową objętością i ciśnieniem min. CPAP, S, T, ST, PAC, PC, ACV, CV, PS z funkcją zapewnienia bezpiecznej objętości TV, PACV z funkcją zapewnienia bezpiecznej objętości TV, PCV, P-SIMV, V-SIMV, iVAPS | TAK |  |
|  | Regulowane wyzwalacze ciśnieniowy i objętościowy o regulacji min. 5 stopni | TAK |  |
|  | Regulacja częstość oddechu w zakresie min. 0 -80 oddechów/min | TAK |  |
|  | Zakres generowanych ciśnień min.: - IPAP: 2-50 mbar - EPAP: 0-25mbar - CPAP: 3-20mbar | TAK |  |
|  | Objętość oddechowa nastawiana (Vt) w zakresie min.: 50 - 2500 ml | TAK |  |
|  | Automatyczny algorytm kompensujący zmienne przecieki: opisać | TAK |  |
|  | Kontrola czas narastania ciśnienia wdechowego od min 900 ms | TAK |  |
|  | Regulowany czas wdechu w zakresie min 0,2 do 5 sekund | TAK |  |
|  | Regulowany wyzwalacz wydechu w zakresie min. 5% - 90% szczytowego przepływu | TAK |  |
|  | Monitorowanie: | TAK |  |
|  | Krzywe skalarne: ciśnienie i przepływ w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik ciśnienia aktualnego, PEEP/EPAP, średniego. | TAK |  |
|  | Pomiar przecieków niezamierzonych |  |  |
|  | Cyfrowe wskaźnik ciśnienia szczytowego, | TAK |  |
|  | Pomiar wskaźnika I:E | TAK |  |
|  | Pomiar w % oddechów inicjowanych i kończonych przez pacjenta | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w funkcję testującą konfigurację obwodu oraz przecieki zamierzone | TAK |  |
|  | Czytelny symbol wskazujący na rozpoczęcie i zakończenie wdechu przez pacjenta | TAK |  |
|  | Zintegrowany pomiar stężenia O2 w układzie oddechowym wychodzącym do pacjenta (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w zintegrowany pulsoksymetr wykonujący pomiary również w trybie czuwania. | TAK |  |
|  | Szczegółowe dane dotyczące pracy aparatu i wentylacji w ciągu ostatnich 7 dni dostępne na ekranie aparatu i do pobrania przy użyciu PC z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii | TAK |  |
|  | Dane sumaryczne dotyczące pracy aparatu i wentylacji za ostanie 365 dni dostępne na ekranie aparatu i do pobrania przy użyciu PC z zainstalownym dedykownym oprogramowaniem | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy danych dostępne dla użytkownika bezpłatnie. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł bezprzewodowego przesyłania danych dotyczących terapii m.in. przecieków, nastawionych parametrów wentylacji i użycia z pakietem danych do wykorzystania przez 5 lat | TAK/NIE Tak- 10 pkt, Nie- 0 pkt |  |
|  | Alarmy min. : - Awarii zasilania - Braku ładowania baterii wewnętrznej - Krytycznego poziomu naładowania baterii wewnętrznej - Braku przejścia testu wewnętrznego aparatu - Niewłaściwej konfiguracji urządzenia (nieprawidłowa maska, adapter, obwód) - Dużej nieszczelności - Objętości oddechowej wdechowej i wydechowej (niska, wysoka) - Wentylacji minutowej wdechowej i wydechowej (wysoka, niska) - Wysokiego ciśnienia powietrza i/lub niedrożności układu - Niskiego ciśnienia powietrza - Niskiej i wysokiej częstości oddechowej - Bezdechu (z możliwością regulacji czasu reakcji) - Niskiego i wysokiego FiO2 (jeśli zamontowany czujnik FiO2) - Niskiego i wysokiego SpO2 oraz tętna (jeśli dołączony opcjonalny pulsoksymetr) - Niskiego i wysokiego PEEP - Alarm tolerancji rozłączenia układu w zakresie 5% - 95% | TAK |  |
|  | Alarmy o min. 3 priorytetach (wysoki, średni i niski) | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów na 2 minuty | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością wyboru: tylko alarm lub alarm z wentylacją bezdechu | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością wyboru: bezdech pacjenta lub każdy bezdech | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia nawilżacza z podgrzewaczem lub filtra typu HME | TAK |  |
|  | Dostępny ekran z podglądem aktywnych alarmów | TAK |  |
|  | Zintegrowana bateria wewnętrzna umożliwiająca pracę respiratora przy w pełni naładowanej baterii przez co najmniej 8 godzin. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zewnętrzne baterie do czasu zasilania min 24 godziny | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna na czterech blokowanych kołach, pozwalającą na wypinanie i wpinanie respiratora, bez konieczności użycia narzędzi szt.2. | TAK |  |
|  | Zestaw obwodów jednorurowych z zastawką wydechową szt.12 oraz masek twarzowych ( ustno-nosowych) szt.12 w rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Możliwości podłączenia nawilżacza z podgrzewaczem lub filtra typu HME | TAK |  |
|  | Głośność pracy respiratora - max 40dB | TAK |  |

UWAGA!:

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do wpisania wartości oferowanej wraz z opisem w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

……………………………………………………..
                                                                                                                                          Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy