Załącznik nr 7 do formularza oferty

Znak sprawy: DZP.262.04.2019

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE –pakiet 6

Monitor podstawowych czynności życiowych -  szt.2

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/Firma | Podać |  |
| Typ, model | Podać |  |
| Rok produkcji (sprzęt fabrycznie nowy) | Podać |  |

| L.p. | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany/ oceniany | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem min. LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu min.12 cali, | Tak |  |
| 2. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej 4 kg | Tak |  |
| 3. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | Tak |  |
| 4 | Jednoczesna prezentacja na ekranie min.5 różnych krzywych dynamicznych. | Tak |  |
| 5 | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: min. 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta | Tak |  |
| 6 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć min. 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | Tak |  |
| 7 | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |  |
| 8 | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). | Tak |  |
| 9 | Pomiar EKG | Tak |  |
| 10 | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | Tak |  |
| 11 | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | Tak |  |
| 12 | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. | Tak |  |
| 13 | Prędkości kreślenia min. do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | Tak |  |
| 14 | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |
| 15 | Czułość min: 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | Tak |  |
| 16 | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | Tak |  |
| 17 | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak |  |
| 18 | Monitorowanie odcinka QT | Tak |  |
| 19 | Analiza zaburzeń rytmu (min. 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie | Tak |  |
| 20 | Pomiar oddechów (RESP). | Tak |  |
| 21 | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min | Tak |  |
| 22 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | Tak |  |
| 23 | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. | Tak |  |
| 24 | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | Tak |  |
| 25 | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |  |
| 26 | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |
| 27 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. | Tak |  |
| 28 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | Tak |  |
| 29 | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | Tak/Nie Tak - 5 pkt, Nie – 0 pkt |  |
| 30 | Alarm desaturacji | Tak |  |
| 31 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |  |
| 32 | Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |
| 33 | Zakres pomiaru ciśnienia min.: 15÷270 mmHg. | Tak |  |
| 34 | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: min. 40÷240 bpm. | Tak |  |
| 35 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | Tak |  |
| 36 | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. | Tak |  |
| 37 | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. | Tak |  |
| 38 | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak |  |
| 39 | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |
| 40 | Zakres pomiarowy min. :25÷42˚C. | Tak |  |
| 41 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | Tak |  |
| 42 | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |
| 43 | Wyposażenie dla każdego kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | Tak |  |
| 44 | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy szt.1 | Tak |  |
| 45 | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP szt.1 | Tak |  |
| 46 | Mankiet do pomiaru NIBP: średni szt.2 , duży szt.1 | Tak |  |
| 47 | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips szt.1 | Tak |  |
| 48 | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | Tak |  |
| 49 | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | Tak |  |
| 50 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | Tak |  |
| 51 | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak |  |
| 52 | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | Tak |  |
| 53 | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | Tak |  |
| 54 | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej | Tak |  |
| 55 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |
| 56 | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |
| 57 | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |
| 58 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika min. 500 zdarzeń | Tak Wartość min.0 pkt, wartość max. 5 pkt, pozostałe wartość proporcjonalnie |  |
| 59 | Zapamiętywanych trendów min.500 godzin | Tak Wartość min.0 pkt, wartość max. 5 pkt, pozostałe wartość proporcjonalnie |  |
| 60 | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |
| 61 | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 2 godziny. | Tak |  |
| 62 | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. | Tak |  |
| 63 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |
| 64 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak |  |
| 65 | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | Tak |  |
| 66 | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | Tak |  |
| 67 | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |
| 68 | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak/Nie Tak - 10 pkt, Nie – 0 pkt |  |
| 69 | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | Tak |  |
| 70 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG | Tak/Nie Tak - 10 pkt, Nie – 0 pkt |  |
| 71 | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą posiadaną przez Szpital firmy MINDRAY | Tak/Nie Tak - 10 pkt, Nie – 0 pkt |  |
| 72 | Port USB | Tak |  |
| 73 | Monitory wyposażone w chłodzenie pasywne – bez wbudowanego wentylatora. | Tak |  |
| 74 | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony min. IPX1 | Tak |  |
| 75 | W ofercie z każdym monitorem stojak na kółkach z półką do montażu kardiomonitora z koszykiem na akcesoria | Tak |  |

UWAGA!:

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do wpisania wartości oferowanej wraz z opisem w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

……………………………………………………..
                                                                                                                                          Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy