Załącznik nr 3 do pisma o modyfikacjach

DZP.262.26.2019

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

Aparat RTG z ramieniem C+ stacja diagnostyczna - 1 szt.

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/Firma | Podać |  |
| Typ, model | Podać |  |
| Rok produkcji (sprzęt fabrycznie nowy) | Podać |  |

| L.P | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany TAK | Parametry podlegające ocenie | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) min. 68 cm | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 2 | Odległość SID min.100cm | TAK | Bez punktacji |  |
| 3 | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) min.80 cm | TAK | Bez punktacji |  |
| 4 | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C min.20 cm | TAK | Bez punktacji |  |
| 5 | Zakres ruchu pionowego ramienia C min.40 cm | TAK | Bez punktacji |  |
| 6 | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | TAK | Bez punktacji |  |
| 7 | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C min.150° | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 8 | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) min. ±210° | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 9 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej min. ±10° | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 10 | Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego) | TAK | TAK -5 pkt, NIE- 0 pkt |  |
| 11 | Panel kolorowy min. 640x480 znajdujący się na wózku ramienia C oraz na wózku monitorowym – 2 panele, do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii „live” | TAK | Bez punktacji |  |
| 12 | Panel dotykowy kolorowy min. 640x480 znajdujący się na wózku ramienia C oraz na wózku monitorowym – 2 panele, do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii „live” | TAK/NIE | TAK -5 pkt, NIE- 0 pkt |  |
| 13 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK | Bez punktacji |  |
| 14 | Uchwyt w pobliżu detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | TAK | Bez punktacji |  |
| 15 | Jedna dźwignia używana do sterowania kołami aparatu oraz jako hamulec wózka z ramieniem C | TAK | Bez punktacji |  |
| 16 | Sterowanie kołami aparatu umożliwiające aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | TAK | Bez punktacji |  |
| 17 | Ręczny włącznik promieniowania | TAK | Bez punktacji |  |
| 18 | Szerokość wózka z ramieniem C max.85 cm | TAK | Bez punktacji |  |
| 19 | Waga wózka z ramieniem C – całości przemieszczanej między salami na bloku (bez wózka monitorowego) max.310 kg | TAK | Bez punktacji |  |
| 20 | Maksymalna częstotliwość pracy generatora min. 20 kHz | TAK | Bez punktacji |  |
| 21 | Moc generatora RTG min,2.0 kW | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 22 | Akwizycja min. 25 obrazów/s podczas fluoroskopii ciągłej lub pulsacyjnej | TAK | Bez punktacji |  |
| 23 | Fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 1 p/s ÷ 15 p/s | TAK | Bez punktacji |  |
| 24 | Radiografia cyfrowa | TAK | Bez punktacji |  |
| 25 | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii min.110 kV | TAK | Bez punktacji |  |
| 26 | Maksymalny prąd dla fluoroskopii ciągłejmin.10 mA | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 27 | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej min.20 mA | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 28 | Szerokość impulsu w zakresie min. od 10 do 40 ms w trybie fluoroskopii pulsacyjnej | TAK | Bez punktacji |  |
| 29 | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej min.20 mA | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 30 | Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii | TAK | Bez punktacji |  |
| 31 | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | TAK | Bez punktacji |  |
| 32 | Lampa ze stacjonarną anodą, jednoogniskowa | TAK | Bez punktacji |  |
| 33 | Wielkość ogniska max 0,6 mm | TAK | Bez punktacji |  |
| 34 | Filtracja wewnętrzna min.3.0 mm Al | TAK | Bez punktacji |  |
| 35 | Kolimator szczelinowy z rotacją lub kolimator szczelinowy z domykanymi blendami niezależnie od siebie | TAK | Bez punktacji |  |
| 36 | Kolimator prostokątny do kolimacji koncentrycznej. Zamawiający dopuszcza kolimację szczelinową z kolimatorami domykanymi niezależnie od siebie. | TAK | Bez punktacji |  |
| 37 | Ustawienie kolimatora bez promieniowania poprzez wyświetlanie na obrazie LIH aktualnego położenia krawędzi przesłon | TAK | Bez punktacji |  |
| 38 | Pojemność cieplna anody min.50 kHU | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 39 | Pojemność cieplna kołpaka min. 1100 kHU | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 40 | Szybkość chłodzenia anody min.35 kHU/min | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 41 | Płaski panel detekcyjny w technologii amorficznego krzemu aSi ze scyntylatorem z jodku cezu CsI lub panel typu CMOS | TAK | Bez punktacji |  |
| 42 | Wielkość detektora cyfrowego min. 30x30 cm | TAK | Bez punktacji |  |
| 43 | Liczba pól obrazowych min.3 | TAK | Bez punktacji |  |
| 44 | Współczynnik DQE min.75% | TAK | Bez punktacji |  |
| 45 | Rozdzielczość detektora min.1500x1500 pikseli | TAK | Bez punktacji |  |
| 46 | Głębia obrazu min. 16 bit | TAK | Bez punktacji |  |
| 47 | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 40 linii/cm | TAK | ≥ 70 linii/cm – 5 pkt < 70 linii/cm – 0 pkt |  |
| 48 | Możliwość wyciągania kratki przeciwrozproszeniowej bez użycia narzędzi np. do zastosowań pediatrycznych | TAK/NIE | TAK-5 pkt, NIE -0pkt |  |
| 49 | Funkcja LIH (Last Image Hold) | TAK | Bez punktacji |  |
| 50 | Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 16 obrazów | TAK | Bez punktacji |  |
| 51 | Obraz lustrzany (obracanie obrazu na monitorze góra/dół, lewo/prawo) | TAK | Bez punktacji |  |
| 52 | Powiększenie min. x 4 | TAK | Bez punktacji |  |
| 53 | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów | TAK | Bez punktacji |  |
| 54 | System nanoszenia opisów z możliwością oznaczenia strony ciała („L”, „P”) | TAK | Bez punktacji |  |
| 55 | System wpisywania danych pacjenta z monitorów minimum ze stacji znajdującej się na wózku | TAK | Bez punktacji |  |
| 56 | System zarządzania bazą danych z badaniami | TAK | Bez punktacji |  |
| 57 | Liczba monitorów kolorowych min.2 | TAK | Bez punktacji |  |
| 58 | Monitory umieszczone na oddzielnym wózku, każdy o przekątnej min. 19” i rozdzielczości min. 1280 x 1024 | TAK | Bez punktacji |  |
| 59 | Luminancja monitorów min. 1000 cd/m2 | TAK | Bez punktacji |  |
| 60 | Kontrast monitorów min. 1000:1 | TAK | Bez punktacji |  |
| 61 | Kąt widzenia monitorów (poziomy/pionowy) min. 170/170 stopni | TAK | Bez punktacji |  |
| 62 | Automatyczna regulacja jasności, zależnie od oświetlenia pomieszczenia lub jasność monitora min 550cd/m2 bez korekcji jasności. | TAK | Bez punktacji |  |
| 63 | Możliwość obracania monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka min. o 180 st. w celu uzyskania najlepszej widoczności do pozycji operatora | TAK | TAK-5 pkt, NIE -0pkt |  |
| 64 | Wyjście DVI do podłączenia zewnętrznego monitora | TAK | Bez punktacji |  |
| 65 | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | TAK | Bez punktacji |  |
| 66 | Wózek z monitorami może być odłączony od ramienia C na czas transportu. Zamawiający dopuszcza urządzenie z możliwością odłączenia stacji monitorowej bez utraty danych, ale niezalecanej i niedozwolonej przez producenta urządzenia. | TAK | Bez punktacji |  |
| 67 | UPS wbudowany w wózek monitorowy, zabezpieczający co najmniej dane obrazowe podczas zaniku zasilania | TAK/NIE | TAK- 10pkt, NIE -0pkt |  |
| 68 | Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów DICOM, Automatyczne dogrywanie na dysk CD i/lub DVD przeglądarki DICOM | TAK | Bez punktacji |  |
| 69 | Port USB do archiwizacji w formacie DICOM, TIFF oraz AVI | TAK | Bez punktacji |  |
| 70 | Funkcjonalności sieciowe DICOM min.: - DICOM Send, - DICOM Storage Commitment | TAK | Bez punktacji |  |
| 71 | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | TAK | Bez punktacji |  |
| 72 | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 100 000 obrazów | TAK | Wartość min.0 pkt, wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 73 | Przycisk nożny do włączania promieniowania | TAK | Bez punktacji |  |
| 74 | Stół współpracujący z ramieniem C | TAK | Bez punktacji |  |
| 75 | Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym: - regulacja wysokości - przechył boczny - przechył wzdłużny - nachylenie segmentu dolnego oparcia pleców - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku - pozycja flex/reflex - przesuw wzdłużny blatu Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii i jeden przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania górnego oparcia pleców i podnóżków | TAK | Bez punktacji |  |
| 76 | Funkcje stołu uzyskiwane ręcznie (mechanicznie): - przechył podnóżków - odwodzenie podnóżków na boki | TAK | Bez punktacji |  |
| 77 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaźnikami diodowymi naładowania baterii. Panel od strony głowy pacjenta, zapewniający dostęp do niego z obu stron stołu | TAK | Bez punktacji |  |
| 78 | Panel wyposażony w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków | TAK | Bez punktacji |  |
| 79 | Zasilanie bateryjne 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym w podstawę stołu | TAK | Bez punktacji |  |
| 80 | Długość stołu z blatem 2200 mm +/- 50mm. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu o dł. 2400mm | TAK | Bez punktacji |  |
| 81 | Całkowita szerokość blatu min. 540 mm | TAK | Bez punktacji |  |
| 82 | Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego w segmentach: podnóżki, siedzisko, oparcie pleców dolne | TAK | Bez punktacji |  |
| 83 | Segment górny oparcia pleców bez listew na wyposażenie dodatkowe – szerokość segmentu dopasowana do szerokości całkowitej reszty blatu stołu | TAK | Bez punktacji |  |
| 84 | Zakres regulacji wysokości z materacem min. od 730 do 1080 mm | TAK | Bez punktacji |  |
| 85 | Zakres regulacji oparcia pleców (dolne) min. od - 350 do 750 | TAK | Bez punktacji |  |
| 86 | Regulacja przechyłu bocznego min +/- 300 | TAK | Bez punktacji |  |
| 87 | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga min 30° i anty-Trendelenburga min 250) | TAK | Bez punktacji |  |
| 88 | Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 200 | TAK | Bez punktacji |  |
| 89 | Blat stołu co najmniej 4-ro segmentowy składający się z następujących segmentów: - oparcie pleców górne (demontowalne od oparcia pleców dolnego) o szerokości blatu - segment oparcia pleców (dolne) - nie demontowalne od segmentu siedziska - segment siedziska - segmenty nóg dwuczęściowy Zamawiający dopuszcza połączenia sworzniowo-walcowe (szybkozłącza) segmentów blatu stołu. | TAK | Bez punktacji |  |
| 90 | Oparcie pleców górne wykonane w całości z włókna węglowego. Długość oparcia minimum 800mm. Segment bez materaca zakłócającego obraz RTG – górna powierzchnia segmentu zlicowana z górną powierzchnią materacy stołu | TAK | Bez punktacji |  |
| 91 | Regulacja segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających regulację segmentami | TAK | Bez punktacji |  |
| 92 | Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 3 kołom jezdnym umieszczonym w podstawie. Podstawa w kształcie litery T lub Y | TAK | Bez punktacji |  |
| 93 | System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu – stopki z regulacją | TAK | Bez punktacji |  |
| 94 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu oraz osłony wykonane ze stali nierdzewnej, ewentualnie silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna | TAK | Bez punktacji |  |
| 95 | Miękkie, antystatyczne, bezszwowe materace o grubości min. 40 mm, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z warstwą antybakteryjną (dołączyć do oferty potwierdzenie producenta materacy) lub w pokrowcu ze skaju medycznego. Materace płaskie bez zagłębień które mogą powodować zsuwanie się pacjenta utrudniające jego pozycjonowanie na blacie stołu Nie dopuszcza się materacy mocowanych do blatu za pomocą rzepów. | TAK | Bez punktacji |  |
| 96 | Dopuszczalne obciążenie min. 230 kg | TAK | Bez punktacji |  |
| 97 | Masa stołu nie przekraczająca 250 kg | TAK | Bez punktacji |  |
| 98 | Stół gwarantujący możliwość wykonywania zdjęć RTG pacjenta na całej długości blatu oraz umożliwiający monitorowanie pacjenta ramieniem C na całej jego długości. | TAK | Bez punktacji |  |
| 99 | Konstrukcja blatu przezierna dla promieni RTG na całej długości bez poprzecznych przeszkód utrudniających wykonywanie zdjęć RTG i monitorowanie pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
| 100 | Płyty wypełniające (pod materacami) w segmentach dolne oparcie pleców, siedzisko, podnóżki wykonane z włókna węglowego. Zamawiający dopuszcza wypełnienie wysokiej jakości materiałem HPL, gwarantującym pełną przezierność | TAK | Bez punktacji |  |
| 101 | - przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 350 mm | TAK | Bez punktacji |  |
| 102 | - możliwość zamiany segmentów nóg z górną częścią oparcia pleców | TAK | Bez punktacji |  |
| 103 | Wyposażenie dodatkowe do stołu: - podpora ręki szt. 1 - uchwyt mocujący wielopozycyjny szt. 1 - uchwyt mocujący wyposażony w szynę montażową (możliwość zamontowania uchwytu do blatu z włókna węglowego – górna część oparcia pleców) szt. 1 | TAK | Bez punktacji |  |
| 104 | Komputerowa stacja robocza zawierająca min: komputer z procesorem i7 , monitor min 23” , przeglądarka DICOM np.: Radiant Viewer | TAK | Bez punktacji |  |
| 105 | System klimatyzacji pomieszczenia zapewniający właściwa pracę oferowanych urządzeń typu split | TAK | Bez punktacji |  |

UWAGA!:

Zamawiający informuje, że w przypadku użycia, w którymkolwiek miejscu SIWZ (w tym załączniki do SIWZ-u)  zapisów opisujących przedmiot  zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania i normy równoważne.  Ponadto w przypadku użycia w którymkolwiek miejscu SIWZ znaków towarowych nazw wyrobów , producentów  itp. , Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań, materiałów, wyrobów równoważnych.

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia parametrów wymaganych w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry podlegające ocenie” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do wpisania wartości oferowanej wraz z opisem w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

……………………………………………………..
                                                                                                                                          Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy