DZPUCK.262.002.2020 Załącznik nr 2b do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dot. 4 APARATÓW DO DZIERŻAWY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis parametru** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany**  **(TAK/NIE)** |
| 1. | Możliwość wykonania zabiegu ciągłej żylno - żylnej hemofiltracji | TAK |  |
| 2. | Możliwość wykonywania zabiegu wysokoobjętościowej ciągłej żylno - żylnej hemofiltracji. Substytucja podawana jednocześnie przed i po hemofiltrze | TAK |  |
| 3. | Możliwość wykonania zabiegu żylno - żylnej hemodializy | TAK |  |
| 4. | Możliwość wykonania zabiegu żylno - żylnej hemodiafiltracji | TAK |  |
| 5. | Możliwość wykonania zabiegu powolnej ciągłej ultrafiltracji | TAK |  |
| 6. | Możliwość wykonania zabiegu plazmaferezy | TAK |  |
| 7. | Możliwość wykonania zabiegu hemoperfuzji | TAK |  |
| 8. | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | TAK |  |
| 9. | Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni prace aparatu przez co najmniej 15 min. | TAK |  |
| 10. | Regulowana ultrafiltracja 0 - 100 ml/min. | TAK |  |
| 11. | Przepływ płynu substytucyjnego od 10 - 160 ml/min. | TAK |  |
| 12. | Przepływ dializatu od 10 - 70 ml/min. | TAK |  |
| 13. | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania płynu substytucyjnego i dializatu z możliwością wyłączenia w trakcie zabiegu | TAK |  |
| 14. | Możliwość regulacji temperatury w zakresie 35 -39 st. C | TAK |  |
| 15. | Regulacja przepływu pompy krwi od 10 - 500 ml/min. | TAK |  |
| 16. | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | TAK |  |
| 17. | System bilansujący: cztery niezależne wagi do płynów  dializacyjnych, substytucyjnych, osocza, ultrafiltratu, itp. | TAK |  |
| 18. | Dokładność ważenia - 1 g | TAK |  |
| 19. | Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF)  umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu. | TAK |  |
| 20. | Cztery pompy umożliwiające przepływ krwi, płynu dializacyjnego, substytucyjnego, ultrafiltratu lub osocza | TAK |  |
| 21. | Moduł cytrynian - wapń z dwiema pompami perystaltycznymi do podawania roztworów Ci oraz Ca | TAK |  |
| 22. | Ciągła hemodializa z regionalną antykoagulacją cytrynianową | TAK |  |
| 23. | Ciągła postdylucyjna hemodifiltracja z regionalną antykoagulacją cytrynianową | TAK |  |
| 24. | Detektor przecieku krwi | TAK |  |
| 25. | Odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu, krwi - niezależnie | TAK |  |
| 26. | Dwa niezależne detektory powietrza | TAK |  |
| 27. | Dwie niezależne pułapki powietrza (za i przed hemofiltrem) | TAK |  |
| 28. | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 29. | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) | TAK |  |
| 30. | Gwarancja w okresie dzierżawy | TAK |  |
| 31. | Trzy aparaty-rok produkcji – nie wcześniejszy niż 2014 r.  Jeden aparat-rok produkcji-nie wcześniejszy niż 2016 r. | TAK |  |

………………………………………

\podpis osoby upoważnionej\